广州检验检测认证集团有限公司

广纺院学生用品检测设备采购项目

竞选采购邀请文件

采购人：广州检验检测认证集团有限公司

日期：2019年1月

目   录

竞选项目采购邀请	3

第一章 响应人须知	4

第二章 采购人需求	8

第三章 评审方式及程序	22

第四章 响应文件格式	27

竞选项目采购邀请

一、采购项目简介

1、项目名称：广检集团广纺院学生用品检测设备邀请竞选采购项目

2、项目类别：货物类

3、采购人：广州检验检测认证集团有限公司

4采购项目内容及需求

| 包组 | 采购内容 | 数量 | 采购项目最高限价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组一 | 学生用品检测设备 | 1批 | 65万元 | 自合同签订之日起30日历天内 |

备注：a. 采购项目的详细内容、技术参数及执行标准详见采购人需求。

二、合格响应人资格要求

参加本项目的响应人除应具备《政府采购法》第二十二条响应人资格条件外，还必须符合下列要求：

- 响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的企业【提供营业执照、税务登记证（国税与地税）和组织机构代码证复印件（或三证合一证明）】；

2、本采购项目包组不接受联合体响应；

3、关于代理：本项目接受代理商响应。

三、递交响应文件的时间及地点

1、递交响应文件截止时间：2019年01月30日17：00前（北京时间）

2、递交响应文件地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号

四、评审时间及地点

另行通知

五、采购人的名称、地址

采购人名称：广州检验检测认证集团有限公司

采购人地址：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号

采购人联系方式及传真：

联系人：李工

电话：（020）66364290

邮箱：gttsbcg@126.com

第一章 响应人须知

- 总体说明

  - 采购项目性质说明

本次采购项目属广州检验检测认证集团有限公司邀请竞选采购。

  - 关于响应报价

1.2.1.响应人应根据采购文件中用户需求书的要求，对照响应报价表对全部内容进行报价，如有缺漏或超出最高限价，将导致响应无效。

1.2.2.除非采购文件另有规定，响应价不是唯一的或不是固定不变的响应文件将被作为无效响应而予以拒绝。响应人所报的响应价在响应有效期及合同执行期间是固定不变的，响应人不得以任何理由予以变更。

1.2.3. 不允许有备选方案，否则将被视为无效响应。

1.2.4. 不允许附加条件报价，否则将被视为无效响应。

  - 适用范围

本采购文件仅适用于本次竞选邀请书中所叙述的项目。

  - 评审方式

综合评分法

  - 合格的响应人

1.5.1具有符合响应邀请中合格响应人资格要求；

  - 关于响应费用

#### 响应人应承担所有与其参加响应有关的全部费用。

  - 合格的货物和服务

    - 货物是指响应人制造或组织符合采购文件要求的货物等。响应的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

    - 服务是指响应人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及采购文件规定的其它伴随服务。

    - 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务。

  - 禁止事项

    - 采购人和响应人不得相互串通，损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他响应人参与竞争。

    - 响应人不得向采购人、项目采购评审小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

    - 除响应人质疑和投诉外，从评审之时起至授予合同止，响应人不得就与其响应有关的事项主动与项目采购评审小组成员、采购人接触。

    - 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其它禁止事项。

  - 保密事项

1.9.1由采购人向响应人提供的采购文件、用户需求书等所有资料，响应人获得后，应对其保密。非经采购人同意，响应人不得向第三方透露或将其用于本次响应以外的任何用途。评审后，应采购人要求，响应人须归还采购人认为需保密的所有资料，并销毁所有相应的备份资料。

  - 知识产权

响应人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用响应服务时（含响应人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如响应人不拥有相应的知识产权，则应由响应人负责获得并提供给采购人使用，其吶应报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如响应人没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用响应人提供的服务（含响应人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），采购人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

- 采购文件

  - 采购文件的组成

（1）采购邀请

（2）响应人须知

（3）采购人需求

（4）采购方式及程序

（5）响应文件格式

  - 采购文件的补充和修改

    - 对采购文件进行必要的补充或修改，于评审前5天以书面形式通知所有符合条件的响应人，响应人在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，在规定的时间内响应人不予书面确认的，视为已收到通知，该补充或修改的内容为采购文件的组成部分。

    - 采购过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与采购文件具有同等法律效力，响应人有责任履行相应的义务。

- 响应文件

  - 响应文件的编写

    - 响应人应仔细阅读响应文件的所有内容，按响应文件的要求制作并递交响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其响应对采购文件做出实质性响应。响应人在响应中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致响应文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 响应文件中的语言和计量单位：响应文件和来往函件应用简体中文书写，响应人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译文本（经公证处公证），对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。计量单位应使用国际公制单位。

    - 响应人须用人民币作为报价的货币单位。响应文件中报价表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价表为准。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

    - 响应人的报价明显低于其他吶应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，项目采购评审小组应当要求该响应人作出书面说明并提供相关证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由项目采购评审小组认定该响应人以低于成本报价，应作无效响应处理。

    - 本项目要求响应报价应包括响应人提供本项目要求服务时所需人员、设备、货物、产品、采购、运输、安装、调试、相关部门验收等所有费用，以及响应人认为必要的其他人员、设备、货物、产品、、材料、安装、服务；响应人应自行增加能满足所承诺达到的服务质量所必需但响应文件没有包含的所有人员、货物、版权、专利等一切费用，如果响应人在成交并签署合同后，在人员、供货、安装、调试、培训等工作中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

    - 响应人在详细报价中应列出采购人需求的所有项目，响应人认为必要的但在响应文件中未列出的其它项目可在报价表后面做出补充，所补充的内容应在响应文件中加以详细说明。

    - 响应栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零；如出现空白或出现负数，视为未响应。

    - 响应人在编写响应文件时，应填写采购文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资料，响应文件只填写和提供了采购文件要求的部分内容和附件，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供响应所需资料的，其可能导致的结果和责任由响应人自行承担。

  - 响应文件的组成

3.2.1响应文件的构成

响应人编写的响应文件应编排为四部分：①响应报价文件；②资格性、符合性审查文件；③商务文件；④服务方案文件，响应文件应包含但不限于以下内容：

（1）按规定填写的响应函、响应一览表、响应报价表；

（2）按要求出具的资格证明文件，证明响应人是合格的，而且成交后有能力履行合同；

（3）按规定出具的证明文件，证明响应人提供的服务是合格的，而且符合采购文件的规定；

（4）对采购文件第二章作出的书面响应，包括但不限于技术及商务要求等；

（5）响应人认为须提交与评分内容相关的其他资料。

3.2.3.响应人参照采购文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的响应文件。

3.2.4.响应人必须自行承担因其响应文件的任何错漏而导致的一切后果。

  - 响应文件的修改和撤回

    - 响应文件须一次报出，不得更改。从响应截止时间起至评审有效期前，响应人不得撤回其响应文件。

    - 采购人对因不可抗力事件所造成响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

- 响应总则

  - 响应

    - 全部响应文件应一式三份，其中正本一份，副本二份。所有响应文件应用A4规格纸打印（图纸可按其他规格），并装订成册。响应文件于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。响应文件应由响应人的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字。所有不完整的响应将被拒绝。无论响应结果如何，响应人的全部响应文件均不退回。

    - 响应人应对响应内容提供完整的详细的技术（服务）说明，如响应人对指定的技术（服务）要求建议做任何改动，应在响应文件中清楚地注明。

    - 响应人资格文件视为响应文件不可分割的一部分。

    - 所有响应文件应在响应截止时间前送达评审地点，并交予采购人，任何迟于截止时间的响应将被拒绝。

    - 所有响应文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖响应单位公章，并在每一信封或包装的封面上写明：

收件人名称：广州检验检测认证集团有限公司 （正本/副本/响应信封） 项目名称： 响应人名称： 响应人地址： 联 系 人： 联系电话：

    - 采购人不接受电报、电话、电传、传真等非约定形式响应。

第二章 采购人需求

说明：

- 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效响应条款。

- 用户需求书中打“★”号的内容响应人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其响应无效。

- 采购货物清单及技术要求

1.设备采购清单

| 序号 | 名称 | 数量（台） | 最高限价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组一 | 学生用品检测设备 | 1批 | 65万元 | 自合同签订之日起30日历天内 |

2.技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量(台） | 适用标准 | 技术要求/参数 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笔帽空气流通试验机 | 1 | GB 21027-2007学生用品的安全通用要求 | 一、用途：本机主要是将笔帽完全插入到一个直径适合、空气流通、两端有压力差的弹性管中,以测得笔帽之空气流量。 二、主要技术参数 ▲1.流通控制阀：能控制空气流动，至少精确至±0.1L/min ▲2.流量计：能测量空气流动在5L/min和10L/min,至少精确至±0.2 L/min 3.压力计：能浊量至少4kPa的压力，至少精确至±0.1kPa 4.控制方式：采用触摸屏控制显示模式 5.弹性管：内径为笔帽圆周的80%～85%的管子 6.电源：AC220V 50Hz | 1.中文说明书1份 2.弹性管（外壁厚度0.75mm±0.25mm，硬度55±10邵尔A 直径8mm/10mm 12mm/14mm/16mm测试管各1支) |
| 2 | 铅笔浓度仪 | 1 | GB/T26704-2011 铅笔 | 一、用途：本机是用于测定铅笔芯浓度的一种试验仪器。即测定铅芯在指定样纸上涂划痕迹的反射光密度（用符号d表示反射光学密度：d=Lg1/R450,式中R450是试样对于波长450nm蓝光漫反射亮度因数，即在一定照明条件下，在给定的方向，试样反射光亮度与同样条件下理想漫反射光亮度的比值） 二、主要技术参数: ▲1、消除镜面反射：误差小于亮度因数0.1 ％，对浓度测量无影响； 2、测量范围: 0≤d≤2； 3、试样尺寸：边长25mm正方形； 4、测量孔：直径22mm圆形； 5、重复性：亮度因数误差小于0.1％； 6、示值误差：亮度因数误差小于0.3％； 7、电源：220V±10%，50Hz； 8、工作环境：温度10～30℃，相对湿度≤85％ | 1.中文说明书一份2.210g/m2胶板印 刷涂布原纸(符合QB/T1705) 3.芯尖规板（孔径为0.6mm、0.7mm） |
| 3 | 芯尖受力测试仪 | 1 | GB/T26704-2011铅笔中5.1 | 一、用途：主要检测各种彩色铅笔芯尖受力的大小。 二、主要技术参数： ▲1.力值传感器：20kg 2.夹具角度：（20±1）° 3.采用滚珠丝杆传动，运行平稳、精度高 4.传动装置：采用步进马达传动 5.触摸屏控制显示，实时曲线和力值显示 6.砂纸：W28金相砂纸 7.芯尖规板：0.8mm、1.2mm 8.电源：AC220V 50Hz | 1.中文说明书1份 2.铅芯挠曲强度工具1套(符合QB/T1024-2007中 5.1和 GB26698-2011中6.4.2 3.金相砂纸50张、 HB笔芯（QB/T 1024）、（20±1）°削笔器或卷笔刀 4.400号水砂纸50张（QB/T 1023 5.1） |
| 4 | 数显微硬度仪 | 1 | GB/T26704-2011铅笔 | 一、用途 ：主要测试铅笔努氏硬度试验 二、主要技术参数： ▲1.显微硬度标尺（HV）：0.01、0.025、0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、1 2.显示方式：自动读数菜单显示5位数的硬度值，4位数的对角线长度（D1，D2）试验力,保持时间,测试次数,返回. 3. 试验力(gf)：10，25，50，100，200，300，500，1000 4.加载控制：自动（加载/保持/卸载） 5.试验力保持时间(s)：5～60 6.试验力选择：外置式选力旋钮 7.物镜放大倍数：10×，20X或40× 8.光通道：双光通道（目镜及CCD摄象通道） 9.测量目镜：自动数字式编码器 10.总放大倍数(μm)：100×（观察）、200X或 400×（测量） 11.硬度测量范围：(5-3000)HV Hk (对角线长度范围:200μm) 12.分辨率(μm)：0.01 13.XY试台：尺寸100×100mm ，行程范围25×25mm 最小读数0.01mm 14.试件最大高度：85（2.55") mm 15.试件最大宽度(mm)：120(3.35")(从压头中心线至机壁距离） 16.输出:内置微型打印机（RS232串行接口） 17.电源:AC220V/50HZ | 1.中文说明书1份 2.观察目镜100× 200X或400×（测量） 3.a.座标试台：1个 b.平口钳：1个 c.金刚石角锥压头：1只 d.大V形块：1个 e.标准显微硬度块：2块 f.小V形块：1个 h.薄板试台：1个 g.线轴试台：1个 4.努普压头 |
| 5 | 铅芯磨耗试验机 | 1 | GB/T26704-2011铅笔中5.3 | 一、用途：本机适用于测试笔铅芯的耐磨耗性能。 二、主要技术参数: ▲1.运行速度:40圈/Min 2.W14金相砂纸50片 3.80g/m2书写纸100张 4.芯尖规板:孔径0.7mm,0.8mm 5.滚筒直径：100mm 6.千分表：0.001-10mm 7.传动装置：调速马达和高精度齿条传动 8.控制方式：PLC触摸屏控制显示，运动行程及速度可以任意设定 9.电源：220V，50Hz | 1.中文说明书1份 2.80g/m2书写纸（GB/T 12654）、3.芯尖规板（孔径为0.7mm、0.8mm）4.铅芯专用夹具或试笔 |
| 6 | 全自动交叉划线试验机 | 1 | GB/T26704-2011铅笔 | 一、▲用途：本机是将胶板印刷涂布原纸装在交叉划线机的光滑金属圈板上，然后将铅笔插入笔夹内拧紧，调节夹持位置，使械杆保持平衡，使铅芯接触在涂布原纸并进划画线。一次划15条，每条线长度60mm，每次划完15条线后，自动旋转45度继续划线，共划4次。取划线迹中央边长26mm的正方形为试验样纸。 二、主要技术参数: 1.传动装置：采用高精步进马达传动，运行平稳 2.金属圈板：采用不锈钢制 3.角度旋转方式：采用自动旋转 4.运动滑轨：采用高精度直线滑轨 5.配重砝码：采用不锈钢制作300kg、500g各2个 6.800目砂纸：50片 7.控制方式：PLC触摸屏控制显示，速度和角度可以任意设定 8.电源：AC220V 50Hz | 1.中文说明书1份 2.专用磁铁夹具4个 3.专用书写纸50张 4.粘接性滚轮1个 5.透明压敏胶带（宽25mm，粘合力10N/25mm） |
| 7 | 铅芯滑度仪 | 1 | GB/T26704-2011铅笔 | 一、原理：滑度仪是把400g砝码加在笔夹上，把计数表调到零，开动电机，铅芯在铜板上旋转摩擦到100圈时，打开记录器，开始画线记录，待记录器旋转一周后把电机关上。 二、主要技术参数： 1.砝码：400g ▲2.芯尖规板：0.7mm孔径 3.砂纸：W14金相砂纸50张 4.传动方式：两个高精度步进马达传动 5.控制方式：PLC触摸屏控制显示 6.坐标纸固定夹具：1套 7.坐标记录纸：50张 8.电源：AC220V 50Hz | 1.中文说明书 1份 2.每小格1mm坐标记录纸 50张 3.墨水 |
| 8 | 滑芯测定器 | 1 | GB/T26704-2011铅笔 | 一、用途：主要测定铅芯在滑杆内的移动状况。 二、测试原理：测试在铅笔芯上椅一定的顶针加载一定的力值持续5S，观察笔芯在杆内是否有移动 三、主要技术参数： ▲1.砝码：3331.3g±5g，载荷重39.2N ▲2.顶针直径:1.3mm、1.5mm、2.0mm | 1.中文说明书1份 2.顶针直径1.3mm/1.5mm/2mm各1个 3.专用砝码1个 |
| 9 | 皮头拉力试验机 | 1 | GB/T26704-2011铅笔中5.9 | 一、用途：本机专门检测笔头的拉力强度 二、主要技术参数： ▲1.砝码：1kg 2.测试架装置１套 | 1.中文说明书1份 2.专用三爪钳1个 3.专用砝码1个 |
| 10 | 金属笔夹夹着力试验机 | 1 | QB/T1655-2006水性圆珠笔和笔芯 | 一、用途：本机是将笔夹扳弹2～3次，把笔套固定在笔夹夹着力仪的夹具上，并将插片插入笔套与笔夹之间，插入深度为（10±1）mm，开动仪器使插片脱离笔夹。检查插片脱离笔夹脱离时的值是否符合标准QB/T 1655-2006表3所规定的要求。 二、主要技术参数： 1.配件表面粗糙度：Ra0.32μm～Ra0.63μm、厚度（0.80±0.02）mm、表面硬度HRC＞58的金属插片A 2.配件表面粗糙度：Ra0.32μm～Ra0.63μm、厚度（3±0.02）mm、表面硬度HRC＞58的金属插片B ▲3.传感器：5kg 4.传动装置：高精度步进马达传动 5.行程:（0～300）mm可调 6.控制方式：PLC触摸屏控制显示 7.电源：AC220V 50Hz | 1.中文说明书1份 2.配件表面粗糙度：Ra0.32μm～Ra0.63μm、厚度（0.80±0.02）mm、表面硬度HRC＞58的金属插片A 3.配件表面粗糙度：Ra0.32μm～Ra0.63μm、厚度（3±0.02）mm、表面硬度HRC＞58的金属插片B 4.厚度3mm的硬质塑料板插片 |
| 11 | 削笔机切削扭力试验机 | 1 | GB/T22767-2008手动削笔机 | 一、用途：本机用于测试削笔机切削铅笔之扭力值，系将铅笔固定在切削笔机上然后从被测试的削笔机上取下刀及刀架装在切削试验机上，以2.5N切削恒定进给力在刀架转速100r/min下测试切削过程中扭力最大值，并能自动完成3次试验并计算平均值。 二、主要技术参数： 1.刀架旋转速度：0~150r/min，可调 2.控制电机：伺服电机控制A5型0.2KW 3.压力传感器：高精度S型压力传感器50N 4.扭矩传感器：高精度扭矩传感器100N.m ▲5.扭矩传感器精度：±0.1%Ｆ.Ｓ 6.进给传动丝杆：Φ16mm滚珠丝杆，螺距5mm 7.剪断刀片：采用白钢刀制作 8.剪断电机：微型小电机75W AC220V 9.切削恒定进给力：电脑任意输入 10.切削调速电机：步进电机及步进控制器 11.数据转换器：AD数模转换器 24位 12.中央控制器：64点PLC编程控制器 13.控制软件：专用控制软件，人性化的人机界面，软件完成所有操作设定即自动测试，并可打印测试报告 14.夹具制作：采用SUS304进口不锈钢制作 15.电脑系统：联想电脑，20吋液晶屏，激光打印机 16.电源：AC220V 50Hz 500W | 1.中文说明书1份 2.联想台式电脑和打印机1套 3.专用软件1套 |
| 12 | 手动削笔刀耐久性测试仪 | 1 | GB/T22767-2008手动削笔机 | 一、用途：主要用于手动削笔刀在一定速度旋转后耐久性能。 二、主要技术参数 ： ▲1.试验速度：0-150r/min可调，标准要求100r/min 2.传动装置：步进马达 3.控制方式：PLC触摸屏控制显示，试验速度、次数可以任意设定 4.万能夹具能够满足不同削笔刀测试要求 5.电源：220V 50Hz | 1.中文说明书1份 |
| 12 | 间歇书写测试仪 | 1 | GB/T26699-2011考试用圆珠笔 | 一、用途：本机是将60g专用砝码套在笔杆下端，使笔与书写纸直面成50°～70°倾斜角，以20mm/s～25mm/s的划线速度徒手划直线，检查线迹是否符合QB/T 1655-2006表2规定的要求。 二、主要技术参数： ▲1.载荷：专用砝码（60g、25g、100g） 2.角度：50°～70°可调 ▲3.速度：20mm/s～25mm/s；10 mm/s～15mm/s 4.控制方式：采用PLC触摸屏控制显示，速度和距离可以任意设定。 5.试样：水性笔、圆珠笔或笔芯 6.试样工位：5工位 7.电源：AC220V 50Hz | 1.中文说明书一份 2.专用60g/25g/100g砝码 3.干燥性测试装置1套（秒表1个,底面直径50mm、500g砝码1个） |
| 13 | 紫外光老化测试箱 | 1 | GB/T26699-2011考试用圆珠笔 | 一、用途：将试样放于试验架上，在一定的时间通过紫外线灯的照射，检查线迹抵抗光照的性能。 二、主要技术参数： ▲1.紫外线灯功率：30W 2.波长：2.537×102nm 3.灯管长：900mm 4.计时器1个 5.电源：AC220V 50Hz | 1.中文说明书1份 2.灯管2支 |
| 14 | 活动铅笔疲劳试验机 | 1 | QB/T1023-2007活动铅笔 | 一、工作原理：将活动铅笔笔尖朝下分别固定于笔架上，调整压头的距离，调整夹具，开启仪器，以100次/分钟的速度对活动铅笔进行疲劳实验。 二、主要技术参数： ▲1.往返行程0-30mm可调整 2.夹具调整方便，适合不同的活动铅笔测试 3.速度调整0-150次/分钟，任意设定 4.速度双闭环控制，保证速度均匀恒定 5.控制方式：采用PLC触摸屏控制显示，速度、次数可以任意设定 6.进口直流无刷电机，噪音小，运行平稳 7.到达设定次数/时间自动停机，报警 8.多重安全保护开关，断电保护 9.独特恒压汽缸结构，保证活动铅笔过程中压力恒定，并且可以调整 10.电源：220V 50Hz | 1.中文说明书1份 2.万能角度尺1个， 最小精度为2′ |
| 15 | 耐冲击测试装置 | 1 | QB/T1023-2007活动铅笔 | ▲1.30mm厚衫木板、30mm厚柳安板 2.带200mm高的围栏，附高度尺 ▲3.面积：≥300±4平方毫米 4.尺寸：60X60cm 5.冲击距离：1m | 1.中文说明书 1份 2.围栏 3.可调节高度尺 4.环形量规1个 （符合GB21027-2007） |
| 16 | 文具盒专用耐折机 | 1 | QB/T1587-2006塑料文具盒 | 一、用途：适用于各种文具盒和文件夹的耐折试验。 二、主要技术参数： 1.测量范围：0-999999次 2.耐折动作：单动作 ▲3.转折角度：0-110°可任意调节 ▲4.折叠速度：(0-60)次/分可调 5.开闭往复一次记为1次 6.控制方式：PLC触摸屏控制，角度和次数可以任意设定 7.夹具可以任意调整，满足不同尺寸试样要求 8.传动装置：采用步进马达和减速机传动 9.电源：AC220V，50Hz | 1.中文说明书1份 2.回缩力夹具1套应满足回缩力试验GB/T26698.6.3.1标准 3.铅芯挠曲强度具1套符合QB/T1024.5.1 GB26698.6.4.2 4.金相砂纸50张 HB笔芯（QB/T 1024）、 5.400号水砂纸50张（QB/T 1023 5.1） |
| 17 | 高斯计 | 1 | QB/T1587-2006塑料文具盒 GB6675.2-2014中5.27 | 一、主要测试磁通量 二、主要技术参数： ▲1.测量范围350MG-350KG ▲2.直流测量精度：±0.20% 3.测量频率：0-10KHZ 4.USB接口 5.液晶屏显示 6.分类功能 7.继电器器报警 8.标准探头：能和玩具测试共用，且探头有效探测面的直径为(0.76±0.13)mm；有效探测面和探头顶端的距离为(0.38±0.13)mm 9.CE认证书 | 1.中文说明书1分 2.探头1个，能和玩具测试共用 |
| 18 | 消字率测试仪 | 1 | QB/T2309-2010橡皮擦 | 一、原理：由两台机组成，分别是着色纸制作机和橡皮擦拭机。首先，以削尖0.6mm的高级HB铅笔在负荷0.3kgf作用下以75度角度接触固定在试验纸制作机滚筒上的试验纸，以310±10cm/min速度在试验纸上画线，取下试验纸固定在橡皮擦拭机上，将橡皮擦试验片与试验纸上作线成垂直接触，在0.5KG标准负荷作用下以36±2cm/min速度来回擦试验4次后取下试验纸用铅芯浓度仪测定浓度。本机亦可用于橡皮擦磨耗率试验。 二、主要技术参数： ▲1.测试速度：36cm/min ▲2.橡皮尺寸：宽度10mm，厚度5mm，擦拭头6±1mm圆弧形 3.砝码：500g 4.传动装置：采用无刷直流马达和高精度滚珠丝杆传动 5.控制方式：采用PLC触摸屏控制显示，速度和行程可以任意设定 6.电源：220V 50Hz | 1.中文说明书1份 2.制样机1台(符合QB/T 2309-2010) 3.螺纹环规和塞规1套 （符合QB/T2229-2010） |
| 19 | 蜡笔软化测试仪 | 1 | QB/T2586-2014油画棒 | 一、用途：本仪器是测定蜡笔软化时软化点，以鉴定粘性和耐热性 二、主要技术参数： ▲1.测温范围：-5-125℃；测温精度：0.1℃ 2.计时范围：0-99分99秒；试验范围：5-125℃ 3.升温速率：（5±0.5）℃/min 4.升温方式：升温速度采用 PID加模糊逻辑算法控制，磁力搅拌； 5.检测方式：光电自动检测 6.外置式温度探头，对温度反映灵敏 7.磁力搅拌装置，试验温度更均匀 8.手动检测试验结果，自动计算平均值 9.电源：220V 50Hz | 1.中文说明书1份 2.高速粉碎机1台(符合QB/T2586-2014) 3.压缩式塑性仪1台(符合QB/T 2960-2008) |
| 20 | 书写划圆试验机 | 1 | QB/T1655-2006水性圆珠笔和笔芯 | 一、用途：本机是将笔芯上加载100g砝码，使笔与书写纸直面成65±5倾斜角，以一定的速度的划圆圈，检查线迹是否符合QB/T 1655-2006表中规定 二、主要技术参数： ▲1.划线速度：（0～200mm/s） ▲2.精度不应低于：±1 mm/s 3.书写角度：0-90°可以任意调整 4.书写载荷：球珠直径D<0.5mm用0.98N砝码 球珠直径D≥0.5用1.5N砝码 中性和水性圆珠笔夹具自重1N和0.5N 5.垫衬板：抛光的不锈钢板 6.控制方式：触摸屏控制显示，速度可以任意设定 7.划线周长：100mm 8.划线速度：4.5m/min 9.传动装置：步进马达传动 10.感应装置：红外线自动感应纸张卷纸 11.测试工位：10个试样 12.电源：AC220V 50Hz | 1.中文说明书1份 2.铜制中性笔夹10套，大头笔夹具10套 3.配重砝码0.98N和1.5N各10套 4.专用书写纸2卷 |
| 21 | 减压仪 |  | GB/T26717-2011自来水笔及其笔尖 | 一、用途：适用于对样品进行减压处理，观察笔芯是否有漏墨情况。 二、主要技术参数: ▲1.减压速度：8～20kPa/min；精度:±0.1 kPa/min ▲2.真空度:0～20kPa；精度:±0.1kPa 3.试验速度：10kPa/min～12kPa/min 4.控制方式：PLC触摸屏控制显示，压力可以任意设定 5.具有自动补偿功能 6.电源：AC220V 50Hz | 1.中文说明书1份 2.圆珠笔和大头笔夹具各1套 3.直形点滴管1个 4.附着力测试仪1台(符合QB/T4154-2010) |
| 22 | 划“8”连续书写测试仪 | 1 | GB/T26717-2011自来水笔及其笔尖 | 一、用途：主要用于自来水笔经过前处理后，将笔放入仪器上以50-70°角度，以每分钟80个字书写“8”字在表1规定时间连续书写，其累计断墨水线迹应不超个3个“8”字。 二、主要特点： 1)精度数字调节 2)转角自动补偿，曲线更圆滑写字不变形 3)速度快，功率大，噪声低 4)高级工业铝型材制作 5)专用接口软件，可接受AUTOCAD、 CORELDRAW等软件输出的文档，可设定偏心闭合补偿 6)改进减震消音装置，台式供纸架 7)主导轴双高扭力伺服电机，微步细分驱动，马达功率不减 8)16位CPU，CACHE记忆体,配双螺母自动消隙滚珠丝杠 9)采用直线方型导轨。运行顺畅，摩擦小，直线导轨承重面接触，经久耐用，永不变形。具有断点续写功能，支持多达9个点，可任意位置随意进行书写 10)兼容性强：可兼容Type3/artcarm/castmate/proe/Corelerow/文泰等各种CAD/CAM软件，也可以采用专用书写软件，任意设定需要书写的字体大小，个数等 11)硬件内置XY比例调整功能，更方便、准确控制书写字体大小 12)进口钢刺式送纸轴，走纸精度更高，更顺畅. 三、主要技术参数： ▲1.X、Y轴行程：≥1050×1200mm 2.抬笔高度：≥10mm 3.书写角度：40-90°手动调整 4.书写速度：0-200mm/s可任意设定 5.夹具采用铜制作，每个重量25g 6.平台尺寸：≥ 550×400mm 7.装夹型式：真空吸附 8.处理器：DSP/主频100MHz 9.接口界面：USB连接 10.软件运行环境：windows7/2000/xp 11.功率：1100W 12.工作电压：220V/50Hz 13.工作方式：伺服控制 14.机械分辨率：≤0.0254mm/step 15.送纸轴：进口不锈钢刺轴 16.坐标原点：任意可调 17.配置：品牌台式电脑1台，软件1套 | 1.中文说明书1份 2.联想台式电脑1台 ,软件1套 3.25g夹具5个 4.镀层耐久性试验装置1套（GB/T26717-2011 5.3，锥角为60°漏斗，管脚长50mm，管脚内径5.5mm；金刚砂落下量450g/min；落砂口到试样距离250mm；试样与金刚砂落下夹角45°） 5.金钢砂（36#或46#绿碳化硅）50张 6.离心机1台（符合QB/T 1655 7.12.1，有具体转速数值显示，转速能达到2500r/min，安装有专用支架，笔头球珠离离心机旋转中心半径为150±20mm） |
| 23 | 笔套拉力测试仪 | 1 | GB/T26717-2011自来水笔及其笔尖中5.11 | 一、用途：主要将测试笔的笔套和笔杆分别固定于笔套疲劳试验机上，以100次/分钟的速度对笔套进行疲劳实验。 二、主要技术参数： 1.往返行程：0-40mm可调节 ▲2.力值传感器：10kg 3.夹具：活动夹具，可以适合不同的笔套，测试调整方便 4.测试力值：4.9N 5.测试次数：10000次 6.测试试样：工位数3个 ▲7.速度设定：0-150次/分钟，可以任意设定 8.速度双闭环控制，保证速度均匀恒定 9.控制方式：PLC触摸屏控制显示，速度、次数可以任意设定。具有断电记忆功能 10.进口步进电机控制，力值精度高、噪音小、运行平稳 11.到达设定次数自动停机报警，无须人员看管 12.多重安全保护开关，断电保护 13.恒压汽缸结构，保证笔套过程中压力恒定，并且可以调节 14.电源：220V 50Hz | 1.中文说明书1份 2.笔套和笔杆专用夹具3套 3.刮板细度仪1套(符合QB/T1335.2-2000) 4.透明尺1套(配直径6.8cm圆玻璃片，200g砝码) 5.记号笔附着性装置1套 6.读数显微镜1台 |
| 24 | 圆规弹簧圈耐久试验机 | 1 | QB/T2229-2010学生圆规 | 一、用途：主要用于圆规弹簧经过一定速度和次数后的耐久性能。 二、主要技术参数： ▲1.速度：5-10次/min 2.试验次数：200次 3.控制方式：PLC触摸屏控制显示，次数、速度及角度可以任意设定 4.驱动方式：步进马达驱，运行平稳、精度高、噪音小 5.采用可调节式，能满足不同型号样品测试 6.电源：220V 50Hz | 1.中文说明书 1份 2.施胶度仪1套（施胶度标准图片、施胶度墨水渗透扩散比较板、带有刻度10倍放大镜，刻度分度为0.05mm、施胶度标准测定墨水） 3.扭力计（扭力范围0.04-1N.m,最小刻度为：0.05CN.m) 4.千分尺：最小精度0.001mm 5.三条线纹米尺1套 6.三级精度平板１台(含支架座,尺寸630mm*630mm*40mm) |

- 项目要求

- 报价要求

- 上述的设备响应总价均需包含：货物送到采购人指定地点的搬运、吊装、安装、直至货物验收合格等所需的一切费用。

- 上述的仪器设备均只提及主要配置，各仪器、设备供应商应根据响应货物的特点，提供足够的部件，确保货物安装、调试后即能通过验收和法定计量部门计量检定。因仪器供应商无提供足够的部件，导致货物安装、调试后不能通过验收和法定计量部门计量检定，则所欠缺的部件由仪器、设备供应商免费提供，且每逾期一天，中选供应商须向采购人偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的货物总价的2‰的延误金。响应时提供本项目的有关资料(如宣传资料、彩页等)。

- 作为技术响应，响应人须提供响应产品“彩页”或相应技术参数的生产厂家使用“说明书”作为技术证明文件（如生产厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版），盖上生产厂家或总代理商公章。不得直接复制本采购文件技术参数作为产品介绍资料。

- 交货、包装、安装、调试、验收及培训要求

1．交货要求：

1.1 合同签订后，按本用户需求书的要求，完成设备的供货、安装、调试和验收，并交付给采购人正常使用。

1.2 设备应按有关要求进行包装并采用适当的运输方式运抵合同交货地点。

1.3 中选供应商提供的仪器必须是全新的（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，各项技术参数完全符合国家计量检测标准。

1.4 交货期：见本需求书。

1.5 中选供应商交货时须随附设备清单，且必须提交如下资料：须将所供货物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、使用许可证，原产地证明，产品合格证、操作手册、保修手册、有关图纸等的全套技术资料（进口产品的操作手册等文字资料均须提供中文）及配件、随机工具等一并交付给采购人。进口产品还需提供报关单、完税证明，出入境检验检疫局的检验证明及合法进货渠道证明等。

2．	包装、保险及发运、保管要求

2.1设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中选供应商承担。

2.2中选供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

2.3货物在现场的保管由中选供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

2.4货物在系统安装调试验收合格前的保险由中选供应商负责，中选供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

2.5设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中选供应商负责。

3、安装、调试、验收及培训

3.1安装、调试:

3.1.1中选供应商必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

3.1.2中选供应商应设有安装调试负责人，负责设备的安装调试，并派出技术人员负责技术指导、质量监督，安装调试现场测试，安装调试质量检查认可等。

3.1.3安装工作包括货物就位、货物安装及调试在内的全部现场作业。

3.1.4安装内容及有关要求应按照国家有关标准、技术规范执行。

3.2 验收

3.2.1货物交货后，验收应在采购人和中选供应商双方共同参加下进行。

3.2.2 验收由采购人组织，按采购文件、用户需求书的要求进行。

3.2.3 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中选供应商应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由中选供应商承担。

3.2.4货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3.2.5中选供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

3.2.6采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中选供应商承担。

3.3培训

▲3.3.1货物安装验收合格后，中选供应商派技术人员对采购人的使用人员至少2名进行免费系统培训直至完全能独立熟练操作（包括仪器原理、结构、维护、应用方法开发）。

（三）质保期及售后服务要求

1.	质量保证期（简称“质保期”）至少为 1 年，质保期从货物安装验收合格日开始计算。质保期内中选供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务，包括故障排除及零备件的供应。

2.	质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.	中选供应商必须设有售后服务电话热线，保证在接到故障电话后及时响应用户，在收到维修要求后 1 小时内有专人响应，24小时内有专职工程师到现场维修，以确保设备运行正常。若在48小时内仍未能有效解决，中选供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

4.	中选供应商两次维修仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，采购人有权退货，并依法追究中选供应商的违约责任。

- 付款方式

由采购人按下列程序付款：

- 合同生效10个工作日内，采购人凭中选供应商提供相应金额的正式增值税专用发票付合同总价的30%为预付款；

- 设备到货后，采购人在10个工作日内，凭中选供应商提供相应金额的正式增值税专用发票支付合同总价的40%为二期付款。

- 全部设备安装、调试完毕，并通过采购人组织的验收（计量检定/校准）合格，提交全部报告材料后10个工作日内，采购人凭验收合格证书及中选供应商提供相应金额的正式增值税专用发票支付合同总价的30%为三期付款。

- 合同货物交付到采购人指定地点并完成安装验收后，凭以下材料办理支付手续：

  - 合同

  - 中选供应商开具的增值税专用发票

  - 验收报告

- 具体支付方式以采购人与中选供应商签订的合同为准。

第三章  评审方式及程序

## 一、评审方式

（一）本次采购由广州检验检测认证集团有限公司广纺院项目采购评审小组进行评审。

（二）本次评审采用综合评分法。评审以采购文件规定的条件为依据。评分比重如下：

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50 | 15 | 35 | 100 |

## 二、评审程序

（一）响应文件符合性审查

1. 项目采购评审小组将根据评审细则的规定，对各响应文件进行资格性审查和符合性审查。

2.响应文件出现下列情况之一时将被认定为无效响应：

（1）响应人不具备采购文件中规定资格要求的；

（2）响应报价不是唯一，高于采购人需求规定的最高限价或低于成本价响应且未能提供相关证明材料的；

（3）响应文件未按采购文件的要求盖章及由法定代表人(或法定代表人委托的代理人)的印鉴或签名的；

（4）响应文件没有提供有效的法定代表人证明及授权书；

（5）响应文件未完全满足采购文件中带★号的条款和指标，或不符合采购文件的其他要求，有重大偏离的；

（6）评审期间，响应人没有按评审小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的；

（7）经评审小组认定响应文件提供虚假材料的；

（8）响应人以他人的名义响应、串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式的；

（9）响应人对采购人、评审小组及其工作人员施加影响，有碍评审公平、公正的；

（10）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（11）出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

（二）响应文件的澄清

1.对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，项目采购评审小组可以书面形式要求响应人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.除上述规定的情形之外，项目采购评审小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

附表一              资格性、符合性审查表

| 评审内容 | 响应人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应人A | 响应人B | 响应人C |
| 具备采购文件中规定响应人资格要求 |  |  |  |
| 响应价格唯一，不高于采购人需求规定的最高限价或低于成本价，且能提供相关证明材料的 |  |  |  |
| 符合采购文件的签署、盖章要求 |  |  |  |
| 按采购文件要求提供法定代表人证明及授权书 |  |  |  |
| 符合采购文件响应有效期要求的 |  |  |  |
| 满足采购文件中对响应人的指定要求，没有重大偏离的 |  |  |  |
| 未发现无效响应的其他情形的（见注1） |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

注1：无效响应的其他情形

（1）评审期间，响应人没有按评审小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的；

（2）经评审小组认定响应文件提供虚假材料的；

（3）响应人以他人的名义响应、串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式的；

（4）响应人对采购人、评审小组及其工作人员施加影响，有碍评审公平、公正的；

（5）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（6）出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

（三）比较与评价

由评委对所有有效响应文件的技术、商务部分进行审核和分析，填写《竞选采购项目评分表》。评审内容见下表。

1.技术评价（45分）：

# 技术部分评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 “[]”的数值表示包含在所在区间内，“（）”表示不包含所在区间内） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备技术参数、性能的符合性及配件配套的完整性（以响应产品“彩页”或“说明书”（须加盖响应人公章、产品生产制造商或总代理公章）作为评分依据，须注明“▲”重要参数在彩页或技术说明中的所处位置，如无提供或无盖章，则不得分） | 30 | 一般条款，根据响应情况横向比较：完全满足且优于用户需求要求，且能详细描述，综合评价优得（7-10]分；满足用户需求要求，综合评价次之得（4-7]分；部分有偏离用户需求要求，综合评价较差得[0-4]分。 |
|  |  |  | 响应人对采购人需求中带“▲”的技术指标完全响应或正偏离得满分20分，有一项负偏离扣2分，扣完为止 |
|  | 设备的技术先进性、可靠性和功能优越性 | 10 | 设备性能稳定、可靠，先进（4-5]分 设备性能稳定，但不够可靠，先进性一般（2-4]分 设备性能稳定性一般[0-2]分 |
|  | 交货、包装、安装、调试、验收及培训计划，质保期及售后服务承诺，关键技术及难点问题的解决等方案 | 5 | 交货、包装、安装、调试、验收服务能力强、保障措施全面，有承诺书、培训方案详细，可操作性强，质保期优于采购需求 [ 5 ]分 交货、包装、安装、调试、验收服务能力较强、保障措施较全面，有承诺书、培训方案较详细，质保期较符合采购需求（2-4]分 交货、包装、安装、调试、验收等服务能力一般、保障措施不全面，无承诺书、培训方案简单，可操作性不强，质保期无优惠或优惠幅度小[0-2]分 |
|  | 售后服务点 | 5 | 广州市内设有售后服务点5分 广东省内设有售后服务点3分 广东省外设有售后服务点1分 |
| 合计 |  | 50分 |  |

2.商务评价（15分）：

# 商务部分评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 “[]”的数值表示包含在所在区间内，“（）”表示不包含所在区间内） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应人综合实力 | 9 | 根据组织机构、服务效率、技术力量、管理水平、业内口碑等方面进行横向比较： 组织架构完善、服务效率高、技术力量强、管理水平好和业内口碑突出的（4-6]分； 组织架构良好、服务效率、技术力量和管理水平一般、业内口碑良好的（2-4]分； 组织架构、服务效率、技术力量、管理水平和业内口碑整体一般的[0-2]分。 |
|  | 响应人的财务状况（以2016年-2018年，近3年经会计师事务所审计后的财务报告为依据，没有则不计分） | 3 | 连续三年经会计师事务所审计并盈利的，得3分， 连续两年经会计师事务所审计并盈利的，得2分； 仅一年经会计师事务所审计并盈利的，得1分， 其它或未提供的不得分。 |
|  | 2016年至今同类项目业绩 （请附合同复印件作为同类业绩评价证明资料） | 3 | 按合同（单个合同金额不少于10万元人民币）总金额高低进行比较打分，没有则不计分。 优：3分 中：2分 差：1分。 |
| 合计 |  | 15分 |  |

3.价格评价：

（1）响应报价的确定：经响应文件初审进行必要的价格更正及按上述条款的原则校核修正后的价格为响应报价。

（2）计算价格评分：各有效响应供应商的响应报价中，取最低者作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分＝（基准价÷响应报价）×价格权重×100。（精确到小数点后2位）

（四）评分的计算

1. 技术评分： 将各个评委的技术评分汇总，进行算术平均，得出该响应人的技术评分（按四舍五入原则精确到小数点后2位）。

2. 商务评分：将各个评委的商务评分汇总，进行算术平均，得出该响应人的商务评分（按四舍五入原则精确到小数点后2位）。

3.综合评分

3.1综合评分=技术得分+商务得分+价格得分。

3.2各项得分按四舍五入原则精确到小数点后2位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；综合评分相同，且响应价格相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且响应报价和技术评分均相同的，名次由评审小组抽签决定。

（五）推荐中选供应商

采购实施部门根据上述排列向广纺院采购工作领导小组推荐第一、二名为中选供应商。

（六）确定中选供应商

广纺院采购工作领导小组根据评审结果确定中选供应商名单。

第四章  响应文件格式

| 序号 | 内 容 | 是否提交 | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 响应报价文件 |  |  |  |
| 1.1 | ◆响应函（格式1） |  |  |  |
| 二 | 资格性、符合性审查文件 |  |  |  |
| 2.1 | ◆法定代表人证明及授权书(格式2) |  |  |  |
| 2.2 | ◆资格声明函(格式3) |  |  |  |
| 2.3 | ◆响应人营业执照或事业法人证书副本或三证合一证明复印件 |  |  |  |
| 2.4 | 组织机构代码证，国、地税务登记证副本复印件 |  |  |  |
| 2.5 | 其他资格证明文件 |  |  |  |
| 三 | 技术部分文件目录表 |  |  |  |
| 3.1 | ◆实质性条款响应一览表(格式4) |  |  |  |
| 四 | 商务文件目录表 |  |  |  |
| 4.1 | 商务评审索引表（格式5） |  |  |  |
| 4.2 | 同意采购文件条款说明（格式6） |  |  |  |
| 4.3 | 响应人简介（格式自定） |  |  |  |
| 4.4 | 2016年至今同类项目业绩情况一览表（格式7） |  |  |  |
| 4.5 | 拟派本项目负责人及主要人员情况表（格式8） |  |  |  |
| 4.6 | 响应人认为需要提交的其他资料 |  |  |  |
| 五 | 服务方案文件目录表 |  |  |  |
| 5.1 | 响应服务方案（格式9） |  |  |  |
| 5.2 | 与采购人需求差异表（格式10） |  |  |  |
| 5.3 | 响应人认为需要提交的其他资料 |  |  |  |

注：（1）带“◆”文件为必须提供的文件；

（2）上述文件如为复印件的，必须加盖响应人公章；

（3）响应人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

（4）响应人请按照上述顺序编好页码。

格式1                    响应函

致: 广州检验检测认证集团有限公司

根据你方        项目的采购文件要求，现正式授权 （被授权人职务及名称） 以响应人 （响应人单位名称） 的名义全权代表我方参加响应上述项目。

现依照你方采购文件要求，提交响应文件正本一份（内装纸质响应文件1份），副本       份。我方在此声明并同意：

- 我方决定参加响应，响应报价为：

| 采购内容 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价报价 （人民币 元） | 总价 （人民币 元） | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 笔帽空气流通试验机 | 1 |  |  | 小写：RMB | 小写：RMB | 自合同签订之日 起 日 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 小写：RMB 大写： |  |

- 我方愿意遵守采购文件的各项规定，供应符合采购文件中所指定的（项目名称），按采购文件的要求提供报价。

- 我方同意本响应文件自本项目公告之日起90天内有效。如果我方的响应被接受，则直至合同生效时止，本响应始终有效。

- 我方已经详细地阅读了全部采购文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

- 我方完全接受本采购文件中关于响应的规定，并同意放弃对这规定提出异议和质疑的权利。

- 我方同意提供采购文件要求的有关响应的其它资料。

- 我方承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全理解，项目采购评审小组并无义务必须接受最低报价的响应或其它任何响应。

所有与本响应有关的函件请按下列联系方式发送:

地    址：                      .  邮政编码：                     .

电    话：          .  传    真：                     .

响应人全称（加盖公章）:

法定代表人或其响应人授权代表(签字)：

日    期：     年   月   日

备注：

  - 温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

  - 响应报价的小数点后保留两位有效数。

  - 此表为采购文件的组成部分，须附在正、副本的响应文件中。

  - 此表内响应报价为最终价，除采购文件另有规定外，开标信封或响应文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效响应。

  - 本项目不接受有选择性的响应报价。

格式2               法定代表人证明及授权书

致: 广州检验检测认证集团有限公司

本授权证明：（法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（响应人名称）的法定代表人，现任（法定代表人职务）。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在（项目名称）的响应（项目编号为：                  ）及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人

居民身份证正反面复印件粘贴处

被授权人(响应人授权代表)

居民身份证正反面复印件粘贴处

响应人全称（加盖公章）：                     地       址：

法定代表人（签字）：                         被授权人(响应人授权代表)（签字）：

格式3                资格声明函

广州检验检测认证集团有限公司：

我方愿响应你方     年     月     日发布的     项目邀请，参与响应，提供采购人需求中规定的全部内容，并按采购文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

- 我方为本次响应所提交的所有证明我方提供货物和服务合格和我方资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；核验我方提供相关复印件与原件不一致的，或我方无法在规定时间内提供原件的，采购人有权取消我方响应或成交资格；提供给采购人的货物及服务与响应承诺一致。

- 我方在参与本次响应时，符合 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条响应人资格条件要求及其他法律法规规定要求。

- 我方在参加本次响应近三年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

- 我方如被选定为成交供应商，除不可抗力原因外，将在规定时间内与采购人签订合同。

如有违反上述声明之情形，采购人有权取消我方成交资格并提交相关监管部门处理。

响应人全称（加盖公章）:

法定代表人或其响应人授权代表(签字)：                   日    期：     年   月   日

格式4              实质性条款响应一览表

项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应人响应情况描述 | 偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 对应响应文件位置及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、响应人必须对应采购文件第二章采购人需求中的技术要求条款逐条应答并按要求填写上表。

2、对完全响应的条目在上表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

3、本表“响应人响应情况描述”、“偏离说明”、“响应页码”不填写内容的视为完全响应。

响应人全称（加盖公章）:

法定代表人或其响应人授权代表(签字)：               日    期：     年   月   日

格式5                   商务评审索引表

| 序号 | 评审内容 （注：此部分可直接引用采购文件第三章评审方法中评审细则的相应内容） | 响应情况 | 响应内容对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

格式6             同意采购文件条款说明

致：广州检验检测认证集团有限公司

为响应你方组织的项目名称：                   ，我方在参与响应前已详细研究了采购文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在响应人的内容，我方并同意采购文件的相关条款。

特此声明。

响应人全称（加盖公章）:

法定代表人或其响应人授权代表(签字)：                   日    期：     年   月   日

格式7        2016年至今同类项目业绩情况一览表

项目名称：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 （单位/万元） | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附上成交通知书、合同、验收报告等同类业绩评价证明资料，评审细则另有要求的，按评审细则提供。

响应人全称（加盖公章）:

法定代表人或其响应人授权代表(签字)：                   日    期：     年   月   日

格式8 拟派本项目负责人及主要人员情况表

项目名称：                           项目编号：                  志愿号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 个人荣誉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |  |  |  |

注：可自行增加上表行数。响应人如有的，应附上有关个人学历等证明文件（复印件），采购文件如有要求提供原件的必须提供原件。

响应人全称（加盖公章）:

法定代表人或其响应人授权代表(签字)：

日    期：     年   月   日

格式9

### 响应货物服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 响应货物的详细情况

  - 响应货物的质量标准、检测标准、测试手段。

  - 响应人认为对响应有利的其他资料。

- 响应技术服务方案

  - 产品质量保证、安全保障措施；

  - 整体供货、配送方案；

  - 质保期及售后服务承诺，关键技术及难点问题的解决等方案；

  - 售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点的证明材料）。

  - 详细说明维护期内的维修保养方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准。

  - 响应人认为对响应有利的其他资料。

格式10                与采购人需求差异表

[说明]响应人应根据其提供的货物和服务，逐条对照采购文件“采购人需求”的内容要求填写，有差异的，不论是技术或商务上，均须在此表中列明两者的差异内容，以便查对和评审。响应人没有列出的内容或提交空表的，项目采购评审小组可视为完全响应采购文件要求。

项目名称：                           项目编号：                 志愿号：

| 序号 | 采购文件要求 |  | 响应文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原条目 | 简要内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| 1 | 一 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

响应人全称（加盖公章）:

法定代表人或其响应人授权代表(签字)：               日    期：     年   月   日