广州检验检测认证集团有限公司

广纺院元素分析仪采购项目

竞选采购邀请文件

采购人：广州检验检测认证集团有限公司广纺院

日期：2021年1月

目   录

竞选项目采购邀请	3

第一章 响应人须知	5

第二章  采购人需求	9

第三章 评审方式及程序	15

第四章 响应文件格式	20

竞选项目采购邀请

一、采购项目简介

1、项目名称：广检集团广纺院元素分析仪采购项目

2、项目类别：货物类

3、采购人：广州检验检测认证集团有限公司广纺院

4采购项目内容及需求

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购项目最高限价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元素分析仪 | 1台 | 40万元 | 自合同签订之日起90个日历日 |

备注：1. 采购项目的详细内容、技术参数及执行标准详见采购人需求。

二、合格响应人资格要求

参加本项目的响应人除应具备《政府采购法》第二十二条响应人资格条件外，还必须符合下列要求：

- 响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的企业【提供营业执照、税务登记证（国税与地税）和组织机构代码证复印件（或三证合一证明）】；

2、本采购项目包组不接受联合体响应；

3、关于代理：本项目接受代理商响应。

三、递交响应文件的时间及地点

1、获取竞选文件的时间：自公告之日起至2021年2月5日17:00 时止（北京时间）。

2、获取竞选文件的所需文件和方式：登陆广检集团官方主页--采购公告板块相应页面下载。

四、递交响应文件的时间及地点

1、递交响应文件截止时间：2021年2月5日17：00前（北京时间）

2、递交响应文件地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号

五、评审时间及地点

1、评审时间：一般在截止递交报价文件后一周内完成评审

2、评审地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号纤检楼423会议室

六、采购人的名称、地址

采购人名称：广州检验检测认证集团有限公司

采购人地址：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号纤检楼423室

采购人联系方式：

联系人：李工

电话：（020）66364290

邮箱：gf028@gttc.net.cn

七、采购人不收取竞选文件费用，也不承担竞选人准备竞选文件和递交竞选文件以及参加本次竞选活动所发生的任何成本或费用。不论中选与否，本次竞选不退回响应文件。本项目对竞选人的资格审查采用资格后审方式，只有资格审查合格的竞选人才有可能被授予合同。本次竞选解释权归广检集团广纺院所有。

第一章 响应人须知

- 总体说明

  - 采购项目性质说明

本次采购项目属广州检验检测认证集团有限公司邀请竞选采购。

  - 关于响应报价

1.2.1.响应人应根据采购文件中用户需求书的要求，对照响应报价表对全部内容进行报价，如有缺漏或超出最高限价，将导致响应无效。

1.2.2.除非采购文件另有规定，响应价不是唯一的或不是固定不变的响应文件将被作为无效响应而予以拒绝。响应人所报的响应价在响应有效期及合同执行期间是固定不变的，响应人不得以任何理由予以变更。

1.2.3. 不允许有备选方案，否则将被视为无效响应。

1.2.4. 不允许附加条件报价，否则将被视为无效响应。

  - 适用范围

本采购文件仅适用于本采购文件响应邀请中所叙述的响应内容。

  - 评审方式

综合评分法

  - 合格的响应人

1.5.1具有符合响应邀请中合格响应人资格要求；

  - 关于响应费用

#### 响应人应承担所有与其参加响应有关的全部费用。

  - 合格的货物和服务

    - 货物是指响应人制造或组织符合采购文件要求的货物等。响应的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

    - 服务是指响应人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及采购文件规定的其它伴随服务。

    - 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务。

  - 禁止事项

    - 采购人和响应人不得相互串通，损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他响应人参与竞争。

    - 响应人不得向采购人、项目采购评审小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

    - 除响应人质疑和投诉外，从评审之时起至授予合同止，响应人不得就与其响应有关的事项主动与项目采购评审小组成员、采购人接触。

    - 相关法规规定的其它禁止事项。

  - 保密事项

1.9.1由采购人向响应人提供的采购文件、用户需求书等所有资料，响应人获得后，应对其保密。非经采购人同意，响应人不得向第三方透露或将其用于本次响应以外的任何用途。评审后，应采购人要求，响应人须归还采购人认为需保密的所有资料，并销毁所有相应的备份资料。

  - 知识产权

响应人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用响应服务时（含响应人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如响应人不拥有相应的知识产权，则应由响应人负责获得并提供给采购人使用，其吶应报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如响应人没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用响应人提供的服务（含响应人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），采购人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

- 采购文件

  - 采购文件的组成

（1）采购邀请

（2）响应人须知

（3）采购人需求

（4）采购方式及程序

（5）响应文件格式

  - 采购文件的补充和修改

    - 对采购文件进行必要的补充或修改，于递交响应文件截止时间前以书面形式通知所有符合条件的响应人，响应人在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，在规定的时间内响应人不予书面确认的，视为已收到通知，该补充或修改的内容为采购文件的组成部分。

    - 采购过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与采购文件具有同等法律效力，响应人有责任履行相应的义务。

- 响应文件

  - 响应文件的编写

    - 响应人应仔细阅读响应文件的所有内容，按响应文件的要求制作并递交响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其响应对采购文件做出实质性响应。响应人在响应中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致响应文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 响应文件中的语言和计量单位：响应文件和来往函件应用简体中文书写，响应人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译文本（经公证处公证），对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。计量单位应使用国际公制单位。

    - 响应人须用人民币作为报价的货币单位。响应文件中报价表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价表为准。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

    - 响应人的报价明显低于其他吶应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，项目采购评审小组应当要求该响应人作出书面说明并提供相关证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由项目采购评审小组认定该响应人以低于成本报价，应作无效响应处理。

    - 本项目要求响应报价应包括响应人提供本项目要求服务时所需人员、设备、货物、产品、采购、运输、安装、调试、相关部门验收等所有费用，以及响应人认为必要的其他人员、设备、货物、产品、、材料、安装、服务；响应人应自行增加能满足所承诺达到的服务质量所必需但响应文件没有包含的所有人员、货物、版权、专利等一切费用，如果响应人在成交并签署合同后，在人员、供货、安装、调试、培训等工作中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

    - 响应人在详细报价中应列出采购人需求的所有项目，响应人认为必要的但在响应文件中未列出的其它项目可在报价表后面做出补充，所补充的内容应在响应文件中加以详细说明。

    - 响应栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零；如出现空白或出现负数，视为未响应。

    - 响应人在编写响应文件时，应填写采购文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资料，响应文件只填写和提供了采购文件要求的部分内容和附件，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供响应所需资料的，其可能导致的结果和责任由响应人自行承担。

  - 响应文件的组成

3.2.1响应文件的构成

响应人编写的响应文件应编排为四部分：①响应报价文件；②资格性、符合性审查文件；③商务文件；④服务方案文件，响应文件应包含但不限于以下内容：

（1）按规定填写的响应函、响应一览表、响应报价表；

（2）按要求出具的资格证明文件，证明响应人是合格的，而且成交后有能力履行合同；

（3）按规定出具的证明文件，证明响应人提供的服务是合格的，而且符合采购文件的规定；

（4）对采购文件第二章作出的书面响应，包括但不限于技术及商务要求等；

（5）响应人认为须提交与评分内容相关的其他资料。

3.2.3.响应人参照采购文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的响应文件。

3.2.4.响应人必须自行承担因其响应文件的任何错漏而导致的一切后果。

  - 响应文件的修改和撤回

    - 在响应文件递交截止时间前，响应人以书面通知采购人的形式可以对所递交的响应文件进行补充或者撤回。从响应文件递交截止时间起至评审有效期前，响应人不得撤回其响应文件。

    - 采购人对因不可抗力事件所造成响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

- 响应总则

  - 响应

    - 全部响应文件应一式三份，其中正本一份，副本二份。所有响应文件应用A4规格纸打印（图纸可按其他规格），并装订成册。响应文件于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。响应文件应由响应人的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字。所有不完整的响应将被拒绝。无论响应结果如何，响应人的全部响应文件均不退回。

    - 响应人应对响应内容提供完整的详细的技术（服务）说明，如响应人对指定的技术（服务）要求建议做任何改动，应在响应文件中清楚地注明。

    - 响应人资格文件视为响应文件不可分割的一部分。

    - 所有响应文件应在响应截止时间前送达评审地点，并交予采购人，任何迟于截止时间的响应将被拒绝。

    - 所有响应文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖响应单位公章，并在每一信封或包装的封面上写明：

收件人名称：广州检验检测认证集团有限公司 （正本/副本/响应信封） 项目名称： 响应人名称： 响应人地址： 联 系 人： 联系电话：

    - 采购人不接受电报、电话、电传、传真等非约定形式响应。

第二章 采购人需求

说明：

- 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效响应条款。

- 用户需求书中打“★”号的内容响应人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其响应无效。

- 采购货物清单及技术要求

1.设备采购清单

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购项目最高限价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元素分析仪 | 1台 | 40万元 | 自合同签订之日起90个日历日 |

2.技术要求

元素分析仪技术要求

1、设备用途：用于固体和液体样品中碳、氢、氮、硫、氧元素含量的分析。能够提供直观方便的分析结果和分析报告。

2、技术要求

2.1 燃烧炉系统

2.1.1燃烧温度：样品燃烧性完全，瞬时燃烧温度≥1800℃；

2.1.2燃烧炉采用滑轨式或者活塞投入式设计；

▲2.1.3燃烧炉与还原炉整体式设计独立控温，燃烧管与还原管工厂预先装填；

▲2.2 分离方式：样品无需吸附解析，直接检测；

2.3 检测器：N含量能精确满足0.1%以下，硫元素可实现0.5%检测。。

2.4 仪器功能：检测过程中仪器能动态显示检测结果。

▲2.5 进样量范围可满足0.01 mg～1000mg；

▲2.6 具有自动检漏功能；

2.7 分析时间：分析时间≤8分钟；

2.8 分析精度：碳、氢、氮、硫、氧元素常规分析精度均必须小于0.50％RSD；

▲2.9反应管连接：反应管安装简单快捷，反应管寿命较长；

2.10配备自动进样器，样品盘位数大于40；

2.11 软件要求：

2.11.1 随机提供基于windowsXP、Windows7操作系统的仪器控制和数据处理软件；

2.11.2 软件能提供多种数据处理模式，自动给出数据结果和分析图谱；

2.11.3可以提供元素分析应用方法软件及与该型号仪器相对应的视频培训软件；

3、仪器配置：

3.1元素分析仪主机：一套；

3.2 专用分析模块及消耗品；

3.3 CHN样品专用分析模块；

3.4 S样品专用分析模块；

3.5 随机附带标准样品及相关证书；

- 项目要求

- 报价要求

- 上述的设备响应总价均需包含：货物送到采购人指定地点的搬运、吊装、安装、直至货物验收合格等所需的一切费用。

- 上述的仪器设备均只提及主要配置，各仪器、设备供应商应根据响应货物的特点，提供足够的部件，确保货物安装、调试后即能通过验收和法定计量部门计量检定。因仪器供应商无提供足够的部件，导致货物安装、调试后不能通过验收和法定计量部门计量检定，则所欠缺的部件由仪器、设备供应商免费提供，且每逾期一天，中选供应商须向采购人偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的货物总价的2‰的延误金。响应时提供本项目的有关资料(如宣传资料、彩页等)。

- 作为技术响应，响应人须提供响应产品“彩页”或相应技术参数的生产厂家使用“说明书”作为技术证明文件（如生产厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版），盖上生产厂家或总代理商公章。不得直接复制本采购文件技术参数作为产品介绍资料。

- 交货、包装、安装、调试、验收及培训要求

1．交货要求：

1.1 合同签订后，按本用户需求书的要求，完成设备的供货、安装、调试和验收，并交付给采购人正常使用。

1.2 设备应按有关要求进行包装并采用适当的运输方式运抵合同交货地点。

1.3 中选供应商提供的仪器必须是全新的（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，各项技术参数完全符合国家计量检测标准。

1.4 交货期：见本需求书。

1.5 中选供应商交货时须随附设备清单，且必须提交如下资料：须将所供货物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、使用许可证，原产地证明，产品合格证、操作手册、保修手册、有关图纸等的全套技术资料（进口产品的操作手册等文字资料均须提供中文）及配件、随机工具等一并交付给采购人。进口产品还需提供报关单、完税证明，出入境检验检疫局的检验证明及合法进货渠道证明等。

2．	包装、保险及发运、保管要求

2.1设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中选供应商承担。

2.2中选供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

2.3货物在现场的保管由中选供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

2.4货物在系统安装调试验收合格前的保险由中选供应商负责，中选供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

2.5设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中选供应商负责。

3、安装、调试、验收及培训

3.1安装、调试:

3.1.1中选供应商必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

3.1.2中选供应商应设有安装调试负责人，负责设备的安装调试，并派出技术人员负责技术指导、质量监督，安装调试现场测试，安装调试质量检查认可等。

3.1.3安装工作包括货物就位、货物安装及调试在内的全部现场作业。

3.1.4安装内容及有关要求应按照国家有关标准、技术规范执行。

3.2 验收

3.2.1货物交货后，验收应在采购人和中选供应商双方共同参加下进行。

3.2.2 验收由采购人组织，按采购文件、用户需求书的要求进行。

3.2.3 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中选供应商应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由中选供应商承担。

3.2.4货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3.2.5中选供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

3.2.6采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中选供应商承担。

3.3培训

3.3.1货物安装验收合格后，中选供应商派技术人员对采购人的使用人员至少2名进行免费系统培训直至完全能独立操作（包括仪器原理、结构、维护、应用方法开发）。

（三）质保期及售后服务要求

1.	质量保证期（简称“质保期”）至少为 1 年，质保期从货物安装验收合格日开始计算。质保期内中选供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务，包括故障排除及零备件的供应。

2.	质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.	质保期内，中选供应商必须设有售后服务电话热线，保证在接到故障电话后及时响应用户，在收到维修要求后 4 小时内有专人响应，48小时内有专职工程师到现场维修，以确保设备运行正常。

4.	质保期内，中选供应商两次维修仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，采购人有权退货，并依法追究中选供应商的违约责任。

- 付款方式

由采购人按下列程序付款：

- 合同生效10个工作日内，采购人凭中选供应商提供相应金额的正式增值税专用发票付合同总价的50%为预付款；

- 全部设备安装、调试完毕，并通过采购人组织的验收合格，提交全部报告材料后10个工作日内，采购人凭验收合格证书及中选供应商提供相应金额的正式增值税专用发票支付合同总价的50%余款。

- 合同货物交付到采购人指定地点并完成安装验收后，凭以下材料办理支付手续：

  - 合同

  - 中选供应商开具的增值税专用发票

  - 验收报告

- 具体支付方式以采购人与中选供应商签订的合同为准。

第三章 评审方式及程序

一、评审方式

（一）本次采购由广州检验检测认证集团有限公司广纺院项目采购评审小组进行评审。

（二）本次评审采用综合评分法。评审以采购文件规定的条件为依据。评分比重如下：

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50 | 15 | 35 | 100 |

二、评审程序

（一）响应文件资格性、符合性审查

1. 项目采购评审小组将根据评审细则的规定，对各响应文件进行资格性审查和符合性审查。

2.响应文件出现下列情况之一时将被认定为无效响应：

（1）响应人不具备采购文件中规定资格要求的；

（2）响应报价不是唯一，高于采购人需求规定的最高限价或低于成本价响应且未能提供相关证明材料的；

（3）响应文件未按采购文件的要求盖章及由法定代表人(或法定代表人委托的代理人)的印鉴或签名的；

（4）响应文件没有提供有效的法定代表人证明及授权书；

（5）评审期间，响应人没有按评审小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的；

（6）经评审小组认定响应文件提供虚假材料的；

（7）响应人以他人的名义响应、串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式的；

（8）响应人对采购人、评审小组及其工作人员施加影响，有碍评审公平、公正的；

（9）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（10）出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

（二）响应文件的澄清

1.对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，项目采购评审小组可以书面形式要求响应人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.除上述规定的情形之外，项目采购评审小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

附表一              资格性、符合性审查表

| 评审内容 | 响应人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应人A | 响应人B | 响应人C |
| 具备采购文件中规定响应人资格要求 |  |  |  |
| 响应价格唯一，不高于采购人需求规定的最高限价或低于成本价，且能提供相关证明材料的 |  |  |  |
| 符合采购文件的签署、盖章要求 |  |  |  |
| 按采购文件要求提供法定代表人证明及授权书 |  |  |  |
| 符合采购文件响应有效期要求的 |  |  |  |
| 未发现无效响应的其他情形的（见注1） |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

注1：无效响应的其他情形

（1）评审期间，响应人没有按评审小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的；

（2）经评审小组认定响应文件提供虚假材料的；

（3）响应人以他人的名义响应、串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式的；

（4）响应人对采购人、评审小组及其工作人员施加影响，有碍评审公平、公正的；

（5）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（6）出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

2、未通过资格性、符合性审查的响应人，不进入技术、商务及价格评审。

（三）比较与评价

由评委对所有有效响应文件的技术、商务部分进行审核和分析，填写《竞选采购项目评分表》。评审内容见下表。

1.技术评价（45分）：

# 技术部分评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 “[]”的数值表示包含在所在区间内，“（）”表示不包含所在区间内） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备技术参数、性能的符合性及配件配套的完整性（以响应产品“彩页”或“说明书”（须加盖响应人公章、产品生产制造商或总代理公章）作为评分依据，须注明“▲”重要参数在彩页或技术说明中的所处位置，如无提供或无盖章，则不得分） | 30 | 一般条款，根据响应情况横向比较：完全满足且优于用户需求要求，且能详细描述，综合评价优得（7-10]分；满足用户需求要求，综合评价次之得（4-7]分；部分有偏离用户需求要求，综合评价较差得[0-4]分。 |
|  |  |  | 响应人对采购人需求中带“▲”的技术指标完全响应或正偏离得满分20分，有一项负偏离扣3分，扣完为止 |
|  | 设备的技术先进性、可靠性和功能优越性 | 10 | 设备性能稳定、可靠，先进（7-10]分 设备性能稳定，但不够可靠，先进性一般（4-7]分 设备性能稳定性一般[0-4]分 |
|  | 交货、包装、安装、调试、验收及培训计划，质保期及售后服务承诺，关键技术及难点问题的解决等方案 | 5 | 交货、包装、安装、调试、验收服务能力强、保障措施全面，有承诺书、培训方案详细，可操作性强，质保期优于采购需求 [ 5 ]分 交货、包装、安装、调试、验收服务能力较强、保障措施较全面，有承诺书、培训方案较详细，质保期较符合采购需求（2-4]分 交货、包装、安装、调试、验收等服务能力一般、保障措施不全面，无承诺书、培训方案简单，可操作性不强，质保期无优惠或优惠幅度小[0-2]分 |
|  | 售后服务点 | 5 | 广州市内设有售后服务点5分 广东省内设有售后服务点3分 广东省外设有售后服务点1分 |
| 合计 |  | 50分 |  |

2.商务评价（15分）：

# 商务部分评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 “[]”的数值表示包含在所在区间内，“（）”表示不包含所在区间内） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应人综合实力 | 9 | 根据组织机构、服务效率、技术力量、管理水平、业内口碑等方面进行横向比较： 组织架构完善、服务效率高、技术力量强、管理水平好和业内口碑突出的（7-9]分； 组织架构良好、服务效率、技术力量和管理水平一般、业内口碑良好的（3-7]分； 组织架构、服务效率、技术力量、管理水平和业内口碑整体一般的[0-3]分。 |
|  | 响应人的财务状况（以2017年-2019年，近3年经会计师事务所审计后的财务报告为依据，没有则不计分） | 3 | 连续三年经会计师事务所审计并盈利的，得3分， 连续两年经会计师事务所审计并盈利的，得2分； 仅一年经会计师事务所审计并盈利的，得1分， 其它或未提供的不得分。 |
|  | 2017年至今同类项目业绩 （请附合同复印件作为同类业绩评价证明资料） | 3 | 按合同（单个合同金额不少于10万元人民币）总金额高低进行比较打分，没有则不计分。 优：3分 中：2分 差：1分。 |
| 合计 |  | 15分 |  |

3.价格评价：

（1）响应报价的确定：经响应文件初审进行必要的价格更正及按上述条款的原则校核修正后的价格为响应报价。

（2）计算价格评分：各有效响应供应商的响应报价中，取最低者作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分＝（基准价÷响应报价）×价格权重×100。（精确到小数点后2位）

（四）评分的计算

1. 技术评分： 将各个评委的技术评分汇总，进行算术平均，得出该响应人的技术评分（按四舍五入原则精确到小数点后2位）。

2. 商务评分：将各个评委的商务评分汇总，进行算术平均，得出该响应人的商务评分（按四舍五入原则精确到小数点后2位）。

3.综合评分

3.1综合评分=技术得分+商务得分+价格得分。

3.2各项得分按四舍五入原则精确到小数点后2位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；综合评分相同，且响应价格相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且响应报价和技术评分均相同的，名次由评审小组抽签决定。

（五）确定中选供应商

评审小组根据上述排列确定第一名为中选供应商。

第四章  响应文件格式

一、说明：响应文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。

项目名称：

| 序号 | 内 容 | 是否提交 | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 响应报价文件 |  |  |  |
| 1.1 | ◆响应函（格式1） |  |  |  |
| 二 | 资格性、符合性审查文件 |  |  |  |
| 2.1 | ◆有效的营业执照副本（三证合一）复印件 |  |  |  |
| 2.2 | ◆法定代表人证明及授权书(格式2) |  |  |  |
| 2.3 | ◆资格声明函(格式3) |  |  |  |
| 2.4 | 其他资格证明文件 |  |  |  |
| 三 | 技术部分文件目录表 |  |  |  |
| 3.1 | ◆采购项目内容响应一览表(格式4) |  |  |  |
| 3.2 | ◆货物技术服务方案（格式5） |  |  |  |
| 3.3 | 响应人认为需要提交的其他资料 |  |  |  |
| 四 | 商务文件目录表 |  |  |  |
| 4.1 | 同意采购文件条款说明（格式6） |  |  |  |
| 4.2 | 响应人简介（格式自定） |  |  |  |
| 4.3 | 2017年至今同类项目业绩情况一览表（格式7） |  |  |  |
| 4.4 | 响应人认为需要提交的其他资料 |  |  |  |

注：（1）带“◆”文件为必须提供的文件；

（2）上述文件如为复印件的，必须加盖响应人公章；

（3）响应人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

（4）响应人请按照上述顺序编好页码。

二、响应文件格式参考

响应文件包装封面参考

响 应 文 件 口 响应函 口 正本 口 副本 项目名称：广检集团广纺院元素分析仪采购项目 响应人名称： 响应人地址： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

格式1                    响应函

致: 广州检验检测认证集团有限公司

根据你方        项目的采购文件要求，现正式授权 （被授权人职务及名称） 以响应人 （响应人单位名称） 的名义全权代表我方参加响应上述项目。

现依照你方采购文件要求，提交响应文件正本一份（内装纸质响应文件1份），副本  两     份。我方在此声明并同意：

- 我方决定参加响应，响应报价为：

| 采购内容 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价报价 （人民币 元） | 总价 （人民币 元） | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小写：RMB 大写： | 小写：RMB 大写： | 自合同签订之日 起 日 |

- 我方愿意遵守采购文件的各项规定，供应符合采购文件中所指定的（项目名称），按采购文件的要求提供报价。

- 我方同意本响应文件自本项目公告之日起90天内有效。如果我方的响应被接受，则直至合同生效时止，本响应始终有效。

- 我方已经详细地阅读了全部采购文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

- 我方完全接受本采购文件中关于响应的规定，并同意放弃对这规定提出异议和质疑的权利。

- 我方同意提供采购文件要求的有关响应的其它资料。

- 我方承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全理解，项目采购评审小组并无义务必须接受最低报价的响应或其它任何响应。

所有与本响应有关的函件请按下列联系方式发送:

地    址：                      .  邮政编码：                     .

电    话：          .  传    真：                     .

响应人全称（加盖公章）:

法定代表人或其响应人授权代表(签字)：

日    期：     年   月   日

备注：

  - 温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

  - 响应报价的小数点后保留两位有效数。

  - 此表为采购文件的组成部分，须附在正、副本的响应文件中。

  - 此表内响应报价为最终价，除采购文件另有规定外，开标信封或响应文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效响应。

  - 本项目不接受有选择性的响应报价。

格式2               法定代表人证明及授权书

致: 广州检验检测认证集团有限公司

本授权证明：（法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（响应人名称）的法定代表人，现任（法定代表人职务）。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在（项目名称）的响应（项目编号为：                  ）及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人

居民身份证正反面复印件粘贴处

被授权人(响应人授权代表)

居民身份证正反面复印件粘贴处

响应人全称（加盖公章）：                     地       址：

法定代表人（签字）：                         被授权人(响应人授权代表)（签字）：

格式3                资格声明函

广州检验检测认证集团有限公司：

我方愿响应你方     年     月     日发布的     项目邀请，参与响应，提供采购人需求中规定的全部内容，并按采购文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

- 我方为本次响应所提交的所有证明我方提供货物和服务合格和我方资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；核验我方提供相关复印件与原件不一致的，或我方无法在规定时间内提供原件的，采购人有权取消我方响应或成交资格；提供给采购人的货物及服务与响应承诺一致。

- 我方在参与本次响应时，符合 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条响应人资格条件要求及其他法律法规规定要求。

- 我方在参加本次响应近三年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

- 我方如被选定为成交供应商，除不可抗力原因外，将在规定时间内与采购人签订合同。

如有违反上述声明之情形，采购人有权取消我方成交资格并提交相关监管部门处理。

响应人全称（加盖公章）:

法定代表人或其响应人授权代表(签字)：                   日    期：     年   月   日

格式4              实质性条款响应一览表

项目名称：

| 序号 | 采购文件条款描述 | 供应商响应描述 (供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求) | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 带“▲”的重要条款 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 见《响应文件》第页 |
|  |  |  |  | 见《响应文件》第页 |
|  |  |  |  | 见《响应文件》第页 |
| 一般技术条款（除带“▲”之外的技术条款） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 见《响应文件》第页 |
|  |  |  |  | 见《响应文件》第页 |
|  | ……（响应人按上述示例自行补充完整，并逐条响应） |  |  | 见《响应文件》第页 |

说明：1、响应人必须对应采购文件第二章采购人需求中的技术要求条款逐条应答并按要求填写上表。

2、对完全响应的条目在上表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在表中相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

响应人全称（加盖公章）:

法定代表人或其响应人授权代表(签字)：               日    期：     年   月   日

格式5                   货物技术服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

      - 响应货物的详细情况

      - 响应货物的技术参数和实施方案。

      - 响应人认为对响应有利的其他资料。

      - 响应技术服务方案

      - 产品质量保证、安全保障措施；

      - 整体供货、配送方案；

      - 质保期及售后服务承诺，关键技术及难点问题的解决等方案；

      - 售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点的证明材料）。

      - 详细说明维护期内的维修保养方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准。

      - 响应人认为对响应有利的其他资料。

响应人全称:                                              （加盖公章）

法定代表人或其响应人授权代表(签字)：

格式6             同意采购文件条款说明

致：广州检验检测认证集团有限公司

为响应你方组织的项目名称：                   ，我方在参与响应前已详细研究了采购文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在响应人的内容，我方并同意采购文件的相关条款。

特此声明。

响应人全称（加盖公章）:

法定代表人或其响应人授权代表(签字)：                   日    期：     年   月   日

格式7        2017年至今同类项目业绩情况一览表

项目名称：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 （单位/万元） | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附上成交通知书、合同、验收报告等同类业绩评价证明资料，评审细则另有要求的，按评审细则提供。

响应人全称（加盖公章）:

法定代表人或其响应人授权代表(签字)：                   日    期：     年   月   日