广检集团

竞选采购文件

项目名称：广检集团广质院2019年石英超纯酸制备系统邀请竞选采购项目

广州检验检测认证集团有限公司

2019年 7 月

- 竞选邀请书

- 竞选项目编号：GZY-ZHBGS-SBCG46-2019-07

- 竞选项目名称：广检集团广质院2019年石英超纯酸制备系统邀请竞选采购项目

- 竞选项目内容：

| 序号 | 货物名称 | 数量（台/套） | 交货期 | 最高限价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英超纯酸制备系统 | 1 | 60天 | 人民币 22 万元（含计量检定等费用） | 1年 |  |

备注：服务详细内容、要求及执行标准详见竞选文件中“第二章 用户需求书”。

- 供应商资格要求：

- 竞选人须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

- 竞选人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人，且具有本次竞选项目经营、供货及服务能力；具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

- 竞选人必须是证照齐全的生产商或供货商，有完善的服务保障体系；

- 本项目不接受联合参与竞选；

- 竞选人与采购人过去3年内无合同履约纠纷。

- 提供参加竞选活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 获取竞选文件要求：

- 获取竞选文件的时间：自公告之日起至2019年7月19日17:00 时止（北京时间）。

- 获取竞选文件的所需文件和方式：

1）有效的营业执照副本（三证合一）或事业单位法人证书复印件；

2）获取竞选文件经办人：a、如是法定代表人（负责人），需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）身份证复印件；b、如是竞选人授权代表，需提供法定代表人（负责人）授权委托书及授权代表身份证复印件。（并请提供：竞选人固定电话、传真、手机和邮箱）。

3）以上文件需加盖公章。

将上述文件扫描件发送到联系人邮箱qiujunjie@cngttc.cn，经审定符合竞选人要求后发予竞选文件。

- 递交报价文件截止时间、评审时间、地点及报价文件份数：

截止时间：2019年7月19日 17:00 时。

评审时间、地点：2019年7月22日  广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼713。

报价文件份数：正本一份，副本二份。不论中选与否，本次竞选不退回报价文件。

- 采购人不收取竞选文件费用，也不承担竞选人准备竞选文件和递交竞选文件以及参加本次竞选活动所发生的任何成本或费用。本项目对竞选人的资格审查采用资格后审方式，只有资格审查合格的竞选人才有可能被授予合同。本次竞选解释权归广检集团质量检测研究院所有。

- 采购人的名称、地址和联系方式

采购人名称：广州检验检测认证集团有限公司

联系电话：020-84655906

联系人：邱工

邮箱：qiujunjie@cngttc.cn

地址： 广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼701

广检集团质量检测研究院

2019 年7月

- 用户需求书

- 货物需求一览表:

| 序号 | 货物名称 | 数量（台/套） | 交货期 | 最高限价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英超纯酸制备系统 | 1 | 60天 | 人民币 22 万元（含计量检定等费用） | 1年 |  |

- 技术要求及参数：

- 货物名称：石英酸纯化系统

- 数量： 1台

- 用途：纯化酸和重新净化被污染的酸

- 技术条件

4.1 工作电压：220VAC±10％

4.2温度：10--30℃

4.3湿度：20％--80％

- 技术要求

5.1制造厂家经过ISO9001认证，通过CE认证，有政府签发的安全生产许可证书， 负责中国销售及售后的中国总代理需经过销售及服务的ISO9000认证

5.2加热方式： 亚沸蒸馏

▲5.3出酸量： 400 mL/小时（双管），8小时可制备3L高纯酸。

5.4功率：1400 W，计算机自动控制功率大小，控制范围：0-100%，增量1%

5.5加热装置：超纯石英

5.6  加热模块：具有金扩散的加热管（单管两根或双管四根选配），从上向下的非接触表面辐射方式

5.7控制方式：彩色分体触摸屏控制终端，可采用不同的纯化程序同时运行两个蒸馏装置，也可控制全自动加酸排废液系统。

5.8温度保护控制：具有热保护开关，缺酸时自动保护

5.9冷却方式：循环水冷却确保最高的冷却效率和纯化速度，电磁阀自动开/关

▲5.10全自动加酸排废液系统：可通过分体控制终端，自动控制向蒸馏瓶内添加待纯化的酸，或排出废液酸、清洗液等，从而防止污染、确保操作人员安全。加酸量可以通过设定加酸时间和体积来实现。

5.11与酸接触部位都是超纯石英，无任何金属杂质背景，保证了酸的超纯性能。

5.12可用于实验室各种试剂的提纯，包括硝酸、盐酸、硫酸、水等。纯化后试剂（应为ppt级）应能满足ICP-MS分析超痕量元素要求。

5.13纯化的全过程都在密闭环境下进行，不会对实验室造成污染。

- 配置参数：

| 序号 | 配置内容 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双管石英超纯酸制备系统（包括硬件部分，蒸馏器、加热管、石英纯化组件、500 mL高纯收集瓶；软件部分；英文操作手册等） | 1台 |
| 2 | 分体式彩色触摸屏控制终端 | 1台 |
| 3 | 全自动加酸排酸系统（包括泵） | 1台 |
| 4 | 高纯酸PFA收集瓶500mL | 6个 |
| 5 | 冷循环水冷却器 | 1台 |

- 商务要求：

- 1.交货期： 60天

- 2.交货地点：用户指定地

- 3.保修维修及培训：

- 3-1.保修期：安装调试经用户验收合格当天起，保修期1年。

- 3-2.维修与维护服务：维修响应时间一般情况≤8小时，到现场时间48小时内。终身免上门维修与维护服务费用，更换仪器零部件除外。

- 3-3.培训：安装后免费提供培训，确保能独立进行仪器操作与日常维护。

- ★4.付款方式、发票类型、付款形式和合同总价符合第三章中选人须知的要求。

- 中选人须知

- 付款方式：由采购人向中选人支付合同总价的 30 %给中选人作为合同预付款。货物安装完毕，并通过采购人组织的验收（含计量检定/校准），验收合格后，中选人凭以下文件，由采购人支付合同总价的 70% 尾款项。

  - 货物安装、调试合格报告和货物（完好、无缺件）清单（该报告和清单须有采购人、中选人或生产商代表签字和标明日期）；

  - 计量检定/校准合格，计量费用由中选人支付。

- 发票类型:中选人开具的相应金额的正式“增值税专用”发票。

- 付款形式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

- 合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及中选方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、安装现场配合、货物进口所需办理海关手续的费用以及为进口应缴纳的一切关税（并含货物送到买方指定地点所需的搬运、吊装等一切费用）、质保期保障服务等的全部含税费用。买方无须向卖方另外支付任何费用。

- 评审方法：本次评审采用“综合评分法”。

- 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，报价文件将确定为无效报价：

- 报价总金额超过本项目最高限价；

- 报价人的报价文件或资格证明文件未提供或不符合采购文件要求的；

- 不具备采购文件中规定资格要求的；

- 未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

- 报价文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

- 报价文件对采购文件的实质性技术（即标注★号条款）条款产生偏离的；

- 符合采购文件中规定的被视为无效报价的其它条款的；

- 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

- 报价文件格式

报价文件包装封面参考

报 价 文 件 口 正本 口 副本 项目名称：广检集团广质院2019年石英超纯酸制备系统邀请竞选采购项目 竞选人名称： 竞选人地址： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

报价文件目录表

项目名称：广检集团广质院2019年石英超纯酸制备系统邀请竞选采购项目

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |  |
| 初审文件（加盖竞选人公章） |  | 报价函 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有效的营业执照副本（三证合一）或事业单位法人证书复印件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 竞选人或授权代表的身份证复印件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 带★条款的响应一览表 |  |  |  |  |  |
| 竞选人应提交的技术文件（加盖竞选人公章） |  | 竞选分项报价表 |  |  |  |  |  |
|  |  | 竞选货物的详细情况描述（附相关证明资料/产品宣传彩页） |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术条款响应一览表 |  |  |  |  |  |
|  |  | 竞选人认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |  |
| 竞选人应提交的商务文件（加盖竞选人公章） |  | 竞选人基本情况表 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017年至报价截止前销售同类产品情况一览表 |  |  |  |  |  |
|  |  | 用户需求商务条款响应一览表 |  |  |  |  |  |
|  |  | 竞选人认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |  |  |

报  价  函

致：广州检验检测认证集团有限公司

我方确认收到贵方                                    项目采购货物及相关服务的采购文件，      (竞选人名称、地址)     作为竞选人已正式授权      (被竞选人授权代表全名、职务)     为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守采购方采购文件的各项规定，自愿参加竞选，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定，并严格按照采购文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本报价自报价截止之日起90天内有效。如果我们的报价被接受，则直至合同生效时止，本竞选始终有效并不撤回已递交的报价文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部采购文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本采购文件的要求，我们同意放弃对采购文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购单位要求的有关竞选的一切数据或资料。

- 我们理解采购单位并无义务必须接受最低报价的竞选或其它任何报价，完全理解采购方拒绝迟到的任何报价和最低报价不是被授予中选的唯一条件。

- 如果我们未对采购文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效报价处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于广州检验检测认证集团有限公司（采购人）。

- 所有有关本次报价的函电请寄：  （报价人地址）

备注：本报价文件内容不得擅自删改，否则视为无效报价。 递交报价文件 1  正本和 2  副本。

竞选人名称：

竞选人公章：

法定代表人或竞选人授权代表（签名或盖章）：

电话：          传真：              邮编：            邮箱：

竞选分项报价表

竞选人名称：

| 序号 | 产品 名称 | 型号 规格 | 品牌 | 原厂商及原产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 货期 | 备注（免费保修期等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | ￥： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞选人名称（盖公章）：

法定代表人或竞选人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

注：1. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报竞选货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式由竞选人自行设计。竞选人按照上述要求分类报价，其目的是便于评审，但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

竞选货物的详细情况

（附相关证明资料/产品宣传彩页）

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 货物品牌、型号。

- 货物技术参数、性能及配件。

- 竞选货物的质量标准、检测标准、测试手段。

- 竞选货物主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。

- 竞选人认为对竞选有利的其他资料。

竞选人名称（盖公章）：

法定代表人或竞选人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

技术条款响应一览表

竞选人名称：                                    货物名称：

| 序号 | 原条款描述 | 竞选人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《报价文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《报价文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《报价文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《报价文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《报价文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《报价文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《报价文件》第 页 |

竞选人名称（盖公章）：

法定代表人或竞选人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

附件

售后维修/服务点证明材料

兹证明          （售后维修/服务点名称）与           （公司名称）建立了本次竞选中的货物定点售后维修/服务关系。

服务点全称（盖章）：

服务点负责人：

服务点电话：

服务点详细地址：

竞选人名称（盖公章）：

法定代表人或竞选人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

竞选人基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：                                电话号码：

  - 地    址：                                传    真：

  - 注册资金：                                经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

竞选人名称（盖公章）：

法定代表人或竞选人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

2017年至报价截止前销售同类产品情况一览表

竞选人名称：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 主要设备名称 | 合同总价 | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

备注：请附上合同复印件作为同类业绩评价证明资料。

竞选人名称（盖公章）：

法定代表人或竞选人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

制造商（总代理商）授权委托书(包组    )

致：广州检验检测认证集团有限公司

作为制造（或总代理）（产品名称）的（制造或总代理企业全称），我企业在此授权（供应商名称）用我厂（公司）制造（或总代理）的的产品参加（项目名称）（项目编号：               ）采购活动，递交报价函并签署采购合同。

我厂（公司）郑重承诺：中选后我企业将无条件按照授权报价品种在交易期内保证货物的货源和质量，质保期为年（以验收合格之日起计算），如有违反，依据《中华人民共和国合同法》及相关法规及条例承担法律责任。

授权期限为：   年   月起至本次中选货物采购期结束。

制造（或总代理）商名称（单位盖公章）

联系电话、传真：

日期：   年  月   日

(加盖供应商公章)

注：1.本授权书必须打印，不得手写，不得行间插字和涂改，如有涂改，必须有制造（总代理）商在涂改处加盖公章。

2.若竞选人提供的授权书为非制造商出具的，必须另外提供制造商对总代理商出具的相关产品代理证明文件。

3.本授权书作为加分项，有则提供。

用户需求商务条款响应一览表

说明：竞选人必须对应采购文件的用户需求书商务条款逐条应答并按要求填写下表。

竞选人名称：

| 序号 | 原条款描述 | 竞选人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中选货物的交货、包装、安装、调试、验收及培训 |  |  |
|  | 质保期及售后服务 |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |
|  | ...... |  |  |

竞选人名称（盖公章）：

法定代表人或竞选人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

- 评分体系与标准

- 本评选办法采用综合评分法。

- 评选步骤：评选专家组先进行竞选文件初审，对通过初审的竞选文件进行技术、商务及价格的详细评审，最后评审出具评选结果。

- 评分及其统计：按照评选程序、评分标准以及权重分配的规定，评选专家组各成员分别就各个竞选人的技术状况、商务状况及其对竞选文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

### 技术、商务评分表（70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术参数响应 <35分> | 报价产品完全满足本文第四章用户需求书的所有指标得35分； ①带▲项，每不满足一项扣3分，扣完为止。 ②未带“▲”项，每不满足一项扣1分，扣完为止。 (“▲”号条款, 竞选人须提供①投标货物制造商公开发布的印刷资料,或②检测机构出具的检测报告,或③竞选货物制造商对技术参数的确认函,或④该设备用户需求书中要求提供的证明材料作为技术支持资料。） |
| 2 | 技术服务方案 <5分> | 方案详尽充分，设备技术先进、性能稳定，了解招标要求，可提供详细服务方案为优5分； 方案较详尽充分，设备技术较先进、性能较稳定，较了解需方要求，可提供服务方案为良3分； 方案简单考虑不够充分，设备技术落后、性能不太稳定；不了解需方要求或不能提供服务方案0或1分； |
| 3 | 安装调试、质量保证 <5分> | 安装调试方案具体、全面；质量保障措施完善、及时，并有承诺5分 安装调试方案基本满足要求，质量保障有承诺3分 安装调试方案不具体；质量保障措施不完善或没有实质响应0或1分 |
| 4 | 验收方案 <3分> | 针对本项目验收方案、做出计划保障，最优得3分。 针对本项目验收方案、做出计划保障，一般得2分。 针对本项目验收方案、做出计划保障，最差得1分。 |
| 5 | 设备操作简易性和配套完整性<4分> | 操作简单，配套完整4分； 操作较简单，配套较完整2分； 操作繁琐，配套不完整1分。 |
| 6 | 售后服务情况 <8分> | 根据竞选人所提供的售后服务内容： - 售后服务人员力量； - 免费保修期、保修部件范围； - 维修响应时间； - 应急维修时间安排； - 培训计划。 |
|  |  | 以上1-5项内容齐全，表述清晰，考虑全面具体为优，得8分; 以上1-5项内容较齐全，表述较清晰，考虑较全面具体为良，得5分; 以上1-5项内容不齐全，表述不清晰，考虑不全面为一般，得2分. |
| 7 | 竞选人自2017年1月1日至今同类项目经验<6分> | 竞选人2017年1月1日至今销售同行业产品业绩经验： 每提供一个有效业绩，得2分，本项最多6分。 （投标人须提供中标通知书或合同复印件，且须加盖竞选人公章，以合同签订时间为准） |
| 8 | 竞选人经营能力 <2分> | 根据竞选人2017年度和2018年度的财务报告情况，其中2年盈利得2分；1年盈利得1分；不盈利或未提交财务报表，本项得0分。 （须提供2016年度和2017年度的财务报告复印件作为证明材料，加盖竞选人公章） |
| 9 | 竞选人荣誉 <2分> | 1.获得银行征信部门出具的机构信用证复印件，得1分； 2.竞选人2017年企业获得所属行业协会颁发“AAA”级或以上证书，得1分。 （须提供证书复印件作为证明材料，加盖竞选人公章） |

备注：

竞选文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，竞选人如未按要求提交的，该项评分为零分。

### 价 格 评 分 表（30分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞选文件要求（通过资格性、符合性审查）且竞选价格最低的有效竞选报价（指价格核准后的价格，下同）为评选基准价，其价格分为满分。其他竞选人的价格分统一按照下列公式计算：

竞选报价得分=(评选基准价/竞选报价)×价格权值×100

备注：竞选报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；

- 合同通用条款

甲方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地  址：

联系人：

电  话：

电子邮箱：

乙方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地  址：

联系人：

电  话：

电子邮箱：

广州检验检测认证集团有限公司 （以下简称采购人）与                      （以下简称中选人）就中选人向采购人提供           的供货和服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

- 本合同标的为（采购对象），包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

- 供货货物名称、型号、规格、数量及免费保修期等一览表:

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 产地 | 数量 | 计量单位 | 单价 （元） | 金额 （元） | 货期 | 免费保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

- 中选人应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

- 完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。

二、价格

  - 合同总价（含税）：

人民币（大写）                  （￥        ）。（价格明细清单见合同附件）

- 合同总价（未含税）：

人民币（大写）                  （￥        ）。

其中：（1）设备材料、备品备件总价：

人民币（大写）                        （￥                         ）；

（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （￥                         ）；

（3）安装调试费用：

人民币（大写）                        （￥                         ）；

（4）其它服务费用：

人民币（大写）                        （￥                         ）。

1、 合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及中选方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、安装现场配合、法定计量部门对货物的计量检定/校准费（货物安装、调试正常运转后，采购人选择广东省内法定计量部门对货物进行计量检定/校准。货物除需除按国家的有关规定对货物进行计量/校准外，还需按采购人使用部门填写的“仪器设备计量溯源技术参数认定表”，对货物的有关技术参数进行计量/校准）、货物进口所需办理海关手续的费用以及为进口应缴纳的一切关税（并含货物送到采购人指定地点所需的搬运、吊装等一切费用）、质保期保障服务等的全部含税费用。采购人无须向中选人另外支付任何费用。

  - 合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

  - 本合同价格为固定不变价。

  - 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

  - 货物为（制造厂商名称）全新的（原装）产品。

  - 标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、到货、安装的时间、地点

- 到货及安装地点：                        （参见《合同资料表》）。

- 安装时间安排如下（参见《合同资料表》）：

1）         年      月      日开始安装；         年      月      日安装完毕。

2）验收时间         年      月      日至         年      月      日。

- 合同生效，采购人按合同规定履行付款（如果合同约定是分期付款）等义务后，中选人应按本合同要求的交付使用时间将货物运至上款指定到货地点卸货、安装，并按《合同资料表》规定将到货时间提前通报采购人。

五、保密

- 未经采购人事先书面同意，中选人不得将由采购人为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

- 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是采购人的财产。如果采购人有要求，中选人在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给采购人。

六、技术文件

- 中选人应在供货同时向采购人提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要中选人才能提供的技术文件，中选人也应及时向采购人提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

- 上述技术文件应包含保证采购人能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

- 采购人完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由中选人承担责任。

- 中选人应按照采购人的要求提供上述技术文件一式两套给采购人。

- 所有中选人提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

- 所有未列明交付时间的中选人应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给采购人。

- 须将所供货物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、使用许可证，原产地证明，产品合格证、操作手册、保修手册、有关图纸等的全套技术资料资料（进口产品的操作手册等文字资料均须提供中文）及配件、随机工具等一并交付给中选人。进口产品还需提供报关单、完税证明，出入境检验检疫局的检验证明及合法进货渠道证明等。

- 到货后采购人如发现中选人未提供有关文件，可以推迟付款，直至中选人补齐有关文件。

七、知识产权

  - 中选人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部份时，免受第三方提出的侵其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由中选人承担一切责任。中选人并应保证，其提供的所有软件，均是正版软件；使用中如发现盗版，采购人保留追诉权。

  - 中选人为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归采购人所有。

八、包装、装卸和运输

- 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中选人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中选人负责。

- 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。

- 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

- 每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

- 包装费、运费已包含在合同价内。

九、装运单证

采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给采购人，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给采购人：

- 装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量。

- 制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份。

十、付款

- 项目货款按下列步骤分期支付：

- 1.1本项目合同签署生效后，中选人向采购人提供相应金额的正式“增值税专用”发票，在15 个工作日内，由采购人向中选人支付合同总价的 30 %，即￥      元给中选人作为合同预付款。

1.2货物安装完毕，并通过采购人组织的（含计量检定/校准）验收合格后，中选人凭以下文件，在15个工作日内，由采购人支付合同总价的70％，即￥       元给中选人作为合同末期款；

1.2.1 货物安装、调试合格报告和货物（完好、无缺件）清单（该报告和清单须有采购人、中选人或生产商代表签字和标明日期）；

1.2.2计量费由中选人支付。中选人需上交：由采购人指定的（广东省内）法定计量部门计量检定/校准（合格/符合采购人使用要求）的证书原件（证书上的委托方:须有采购人单位全称）；

1.2.3 中选人开具相应金额的正式“增值税专用”发票。

- 1.3付款形式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

十一、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

- 中选人交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由中选人承担。

- 货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由中选人转移至采购人。

- 因货物验收不合格采购人拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由中选人承担。

- 产权和风险的转移，不影响因中选人履行义务不符合约定，采购人要求其承担违约责任的权利。

十二、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，中选人承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，中选人应按货物总价的110%价值为货物投保一切险、为派往采购人服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由中选人负责。

十三、检验与测试

采购人或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明采购人要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。采购人将及时以书面形式把进行检验和/或采购人测试代表的身份通知中选人。

- 检验和测试可以在交货地和/或货物的最终目的地进行。

- 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，采购人可以拒绝接受该货物，中选人应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

- 采购人在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在中选人或其分包人的驻地已通过了采购人或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

- 交货时，中选人应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验、并出具证明货物符合合同规定的检验证书提交采购人。检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

- 如果货物是进口产品，且属于强制检验商品，中选人应附上经中国国家商检部门对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

- 本“检验与测试”的有关条款不能免除中选人在本合同项下的保证义务或其它义务。

十四、伴随服务

应采购人要求，中选人应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定

的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。

- 安装、调试与试运行

- 安装、调试是合同的一部份，由中选人完成。

- 中选人应设有安装调试负责人，该负责人为         ，电话为            ，邮箱为        负责设备的安装调试，并派出技术人员负责技术指导，质量监督，安装调试现场测试，安装调试质量检查认可等。

- 安装工作包括货物就位、货物安装及调试在内的全部现场作业。

- 安装调试由中选人技术人员主持完成，调试应至少提前一个工作日通知采购人人员参加。

- 安装内容及有关要求应按照国家有关标准、技术规范执行。

- 采购人只在现场提供供安装使用的固定电源，设备安装时所需的材料均由中选人负责。

- 中选人必须向采购人提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

- 中选人在接到采购人要求开始安装的通知后 1 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

- 中选人派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术参数及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求。

- 中选人已对采购人现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对采购人索赔。

- 中选人人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除中选人在质量保证期内所承担的义务。

- 测试与验收

- 检验验收由采购人、中选人共同负责。

- 中选人必须在测试与验收前，向采购人提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

- 中选人提供的货物不符合合同的质量要求，致使货物未达到采购人要求的设计性能，采购人可拒收货物或解除合同，并要求中选人退回本合同约定的预付款。

- 测试及验收工作由采购人组织。中选人派出的安装人员安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求后，买卖双方签署货物安装、调试合格报告。“验收合格”是指：“货物必须达到生产厂家的性能指标、满足用户需求书的要求、并已通过法定计量部门对货物的计量检定；同时已提交合同货物的有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的中文技术资料（包括说明书、图纸、手册等。进口设备还应提供英文原本及中文翻译资料：包括使用、维修和保养说明书、图纸、手册等）给采购人”。如果中选人没有按以上要求，把所有资料交给采购人，采购人有权在相应的付款时间段推迟付款，直至中选人把所有资料交给采购人。

- 如果中选人没有按以上要求，按采购人安排的时间进行有关工作，采购人有权在相应的付款时间段推迟付款，直至中选人完成此时间段的工作。

注：由采购人选择广东省内法定计量部门对货物进行计量检定/校准。货物除需按国家的有关标准、规程和本采购文件的要求进行计量检定/校准外，还需按采购人使用部门提交的“仪器设备计量溯源技术参数认定表”上的要求对货物进行计量检定/校准。

- 培训

- 中选人负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

- 中选人负责对采购人受训人员进行操作培训、维修培训。

- 中选人负责至少采购人的2名使用人员免费系统培训直至完全能独立操作（包括仪器原理、结构、维护、应用方法开发）。

十五、合同转让与分包

- 未经采购人书面同意，本合同中选人在任何情况下都不得全部或部份转让其应履行的合同义务。

- 中选人拟将本合同的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包，或更换分包人的），应事先征得采购人书面同意（参见《合同资料表》中规定），并提交证明拟分包人合格的文件，及中选人与分包人签订的分包合同予采购人，且分包人不得再分包。

- 中选人将本合同分包的，其就分包部份向采购人负责，分包人就分包部份承担连带责任。

十六、质量保证及售后服务

- 质量保证

- 中选人应将其提供的合同货物运抵现场，并经安装、调试、验收合格方可交付采购人。

- 中选人应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。中选人进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按采购人的要求设计或按采购人的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因中选人的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

- 上述保证在货物验收合格交付采购人使用之日起的《合同资料表》规定的质量保证期内有效，在质保期内中选人免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务。

- 采购人在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知中选人。对质保期内的故障报修，中选人应按用户需求书及《合同资料表》规定设置服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达采购人现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。中选人不能按时排除故障时，应提供备用设备给采购人维持工作。

- 对质保期内的故障报修，如中选人未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由中选人承担，采购人根据合同规定对中选人行使的其它权力不受影响。由于中选人的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

- 质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，中选人提供有偿服务。

- 质量保证期后服务

- 质保期为   年（贵重设备的主板免费保修期为    年，详见本合同供货货物名称、型号、规格、数量及免费保修期等一览表），电脑必须购买原厂4年全免费，收到报修后，下一个工作日上门维修服务 。在设备经验收合格交付采购人后起计。质保期内正常使用下，如果有设备、部件损坏，中选人应在收到有关通知后，一周内予以更换、维修，质保期内全部服务费和更换设备和零部件的费用由中选人承担。质保期内中选人须进行质量“三包”。质保期后，中选人应继续为合同设备的使用，提供终身技术支持，包括故障排除及零备件的供应。

- 中选人应在广州市内设有固定的维修服务机构，提供可靠的设备售后服务保障，提供正常的技术、备品备件等项目的服务。

- 中选人必须设有售后服务电话热线，保证在接到故障电话后及时响应用户， 在收到维修要求时 2小时有专人答复，2天内有专职工程师到现场维修，以确保设备运行正常。

- 中选人提供技术支持和技术培训指导（包括设备日常维护的具体工作程序及标准的培训）。

- 如货物经中选人两次维修仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，采购人有权退货并要求中选人退回全额货款，并依法追究中选人的违约责任。

- 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正  常寿命）时，则由中选人负责免费更换及维修。

- 质保期满后，应采购人要求，中选人应（参考当时的市场价格）按优惠价格与采购人签订定期维修保养合同及提供采购人所需零配件。

- 在备件停止生产的情况下，中选人应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，中选人应免费向采购人提供备件的图纸、资料。

十七、索赔

中选人对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购人可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔：

- 中选人同意采购人退货，并将货物被拒收前采购人已付的所有款项退还采购人，中选人承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

- 中选人收到索赔通知后10个工作日内，未给采购人答复的，视为索赔已被中选人接受。中选人未能在收到索赔通知后10个工作日内，或征得采购人同意的延长期限内，按照采购人从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，采购人将有权从未付货款中扣回索赔金额，，或处置中选人所提供的货物。同时保留进一步要求索赔的权利。对于“恶意”中选者，中选人还需赔偿因延误采购人正常使用货物造成的经济损失，赔偿金额为采购人标的物货款的30%；如此赔偿金额不足以补偿采购人的损失，采购人有权向中选人追加赔偿金额。

十八、不可抗力

- 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

- 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十九、逾期交货及逾期付款的赔偿

- 除不可抗力因素外，如果中选人不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知采购人。采购人收到中选人通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。采购人在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按《合同资料表》的规定计算，且误期不能超出《合同资料表》规定的期限。一旦达此限期，采购人有权解除合同。此时如果采购人按合同支付了预付款的，采购人有权选择要求中选人按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因中选人违约造成的损失，采购人有权进一步向中选人提出索赔。

- 如果采购人不能按合同约定支付预付款，则中选人有权延期交货；迟付期限按《合同资料表》规定，一旦达此限期，中选人有权解除合同，并要求采购人按合同总金额的10%计付违约金。采购人未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按《合同资料表》的规定计算。超过合同付款期限30天采购人仍不付款，且造成中选人损失的，采购人应支付赔偿予中选人。

- 本合同中对于采购人付款和中选人交付使用有先决条件约定的，按约定执行。

二十、合同变更

- 中选人根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时以书面形式通知采购人，并提出变更理由、修正方案、及变更清单，经双方协商同意并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

- 因采购人的原因变更合同货物的，采购人应以书面形式通知中选人，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成中选人履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。中选人据此要求的调整必须在收到采购人通知后30天内提出。

- 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，中选人都不能免除其对货物应承担的责任。

二十一、合同解除和终止

- 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

- 合同因采购人便利而解除或终止。

- 采购人可在任何时候出于自身的便利向中选人发出书面通知终止或部份终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于采购人的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

- 对中选人在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，采购人应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，采购人可：

- 仅对部份货物按照原来合同价格和条款予以接受。

- 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向中选人支付部份完成的货物和服务以及卖以前已采购的材料和部件的费用。

- 违约违规终止合同

在采购人对中选人违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向中选人发出书面的违约通知书，提出终止部份或全部合同：

- 如果中选人未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）。

- 如果中选人未能履行合同规定的其它任何义务。

- 如果采购人认为中选人在本合同的竞选竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响采购人采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害采购人利益、干扰采购人、评委、采购代理机构的采购、评选等行为。

如果采购人根据本条的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，中选人应承担采购人因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，中选人应继续执行合同中未终止的部分。

- 因中选人破产而终止合同

如果中选人破产或无清偿能力，采购人可在任何时候以书面形式通知中选人，提出终止合同且无需承担违约责任且无需给中选人赔偿。该合同的终止将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十二、争端的解决

- 凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向广州仲裁委员会提起仲裁。

- 在广州仲裁委员会审理期间，除提交仲裁委审理的事项外，合同其他部份仍应继续履行。

二十三、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十四、通知

- 本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

- 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

二十五、税和关税

根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。

二十六、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，且采购人收到中选人提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

二十七、其它

- 中选通知书、竞选文件、采购文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部份，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

- 在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部份，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

- 除采购人事先以书面形式确认同意外，中选人不得部份或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 本合同一式     份，采购人执  四  份、中选人执    份。

- 本合同合计    页A4纸张（含：合同资料表、详细的供货清单一览表、中选通知书等合同附件），缺页之合同为无效合同。

采购人（盖章）：广州检验检测认证集团有限公司	中选人（盖章）：

采购人负责人（签字）：	中选人负责人（签字）：

采购人经办人（签字）：	中选人经办人（签字）：

签字日期：201  年   月    日	签字日期：201  年   月    日

地     址：广州市番禺区石楼潮田工业区	地     址：

珠江路1-2号

邮政编码：511447	邮政编码：

电     话：020-84655906	电     话：

传     真：020-	传     真：

开户银行（全称）： 中国工商银行股份	开户银行（全称）：

有限公司广州第一支行

开户账号： 3602000109201806257	开户账号：

税务登记证号： 91440101304502616E

合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条 款 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、合同标的 | 1．合同设备通过验收交付使用时间：见“用户需求书”。 |
| 二、价格 | 1．合同总价还包括：货物搬运到采购人要求放置的场所所需的搬运费、吊装费等费用。 2．备品备件要求：见“用户需求书”；如用户需求书无说明， 则为质保期（验收合格交付使用起不少于一年）内所需备品备件。 |
| 四、到货、安装的时间、地点 | 1. 到货及安装地点：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号（番禺亚运城旁）采购人指定的地点。 |
|  | 3．中选人应在货物预计运到时间10天前通知采购人。 |
| 十一、产权与风险转移 | 合同标的产权与风险转移条款为本合同书的条款。 |
| 十四、伴随服务 | 应提供的其它伴随服务：见“用户需求书”。 |
| 十六、质量保证及售后服务 | 1.质量保证期为：如用户需求书无说及，则货物验收合格后不少于一年(还需满足用户需求书中的“技术要求及参数”中的有关要求)。 |
|  | 2.服务热线：每天24小时，每周七天（星期一至星期日）； 服务响应：接到故障电话后及时响应用户，在收到维修要求时2小时内有专人答复，2天内有专职工程师到现场维修，以确保设备运行正常(还需满足用户需求书中的“技术要求及参数”中的有关要求)。 |
| 十九、逾期交货及逾期付款的赔偿 | 1．违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的2‰/天计算，延误期限为30天。 2．违约金按拖欠款金额的2‰/天计算，延迟付款期限为30天。 |
| 二十四、通知 | 通知送达地址：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号（广州检验检测认证集团有限公司综合办公室）。 采购人本项目联系人为： ，电话 ，邮箱 ； 中选人本项目联系人为： ，电话 ，邮箱 。 |
| 备注 | 本采购文件内所说及的“验收合格”是指“仪器必须达到厂家的性能指标、满足用户需求书的要求、并已通过采购人当地法定计量部门计量检定/校准（合格/符合采购人使用要求）。 中选人须向采购人提供：货物安装、调试合格报告和货物（完好、无缺件）清单（该报告和清单须有采购人、中选人或生产商代表签字和标明日期）。 计量费由中选人支付。中选人需上交：采购人指定的（广东省内）法定计量部门计量检定/校准（合格/符合采购人使用要求）证书原件（证书上的委托方:须有采购人单位全称）。 |

合同附件（合同编号）

- 详细的供货清单一览表；

- 中选通知书；

- 采购文件及其澄清、修改及补充文件；

- 中选人竞选文件及其澄清、修改及补充文件；

- 中选单位合同签署者不是法定代表人的，请提供相应的授权委托文件；

- 生产商和维修点的全称、地址、负责人和联系人的姓名、电话（手机）、传真、邮编等（便于日后仪器的维护保养）。

备注：

1．本合同附件均在签订合同时编制，依据是采购文件及中选人的投标文件的相应内容；

2．合同附件的具体条目及内容由双方在签订合同时商定。