广州检验检测认证集团有限公司广纺院

2022年设备计量服务

邀请竞选采购文件

采购人：广州检验检测认证集团有限公司广纺院

日期：2021年12月

目 录

竞选项目采购邀请	3

第一章	响应人须知	4

第二章  采购人需求	9

第三章  评审方式及程序	50

第四章  响应文件格式	54

邀请竞选项目采购

一、采购项目简介

1、项目名称：广州检验检测认证集团有限公司广纺院设备计量服务项目

2、项目类别：服务类

3、采购人：广州检验检测认证集团有限公司广纺院

- 采购项目预算金额：95（万元）；

- 中选供应商数量：3家

- 服务期限：自签订合同起1年

7、采购项目内容及需求：（详见文件第二章采购人需求）。

二、合格响应人资格要求

参加本项目的响应人除应具备《政府采购法》第二十二条响应人资格条件外，还必须符合下列要求：

- 响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的企业或事业单位【提供营业执照或事业单位法人证书、税务登记证（国税与地税）和组织机构代码证复印件（或三证合一证明）】；

- 具有履行合同所必须的实验室、设备和专业技术能力；

- 具备经中国合格评定国家认可委员会审核通过的校准实验室CNAS 资质。

- 具备经省级计量行政部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA资质）

- 本采购项目不接受联合体参与；

三、获取竞选文件要求：

1、获取竞选文件的时间：自公告之日起至2020年12月28日17:00 时止（北京时间）。

2、获取竞选文件的所需文件和方式：登陆广检集团官方主页--采购公告板块相应页面下载。

四、递交响应文件的时间及地点

1、递交响应文件截止时间：2021年12月30日17：00前（北京时间）

2、递交响应文件地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号

五、评审时间及地点

1、评审时间：一般在截止递交报价文件后一周内完成评审

2、评审地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号

六、采购人的名称、地址

采购人名称：广州检验检测认证集团有限公司

采购人地址：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号纤检楼413室

采购人联系方式：

联系人：李工

电话：（020）66364290

邮箱：gf028@gttc.net.cn

七、采购人不收取竞选文件费用，也不承担竞选人准备竞选文件和递交竞选文件以及参加本次竞选活动所发生的任何成本或费用。不论中选与否，本次竞选不退回响应文件。本项目对竞选人的资格审查采用资格后审方式，只有资格审查合格的竞选人才有可能被授予合同。本次竞选解释权归广检集团广纺院所有。

- 响应人须知

1. 总体说明

  - 采购项目性质说明

本次采购项目属广州检验检测认证集团有限公司邀请竞选采购。

  - 关于响应报价

1.2.1.响应人应根据采购文件中用户需求书的要求，对照响应报价表对全部内容进行报价，如有缺漏或超出最高限价，将导致响应无效。

1.2.2.除非采购文件另有规定，响应价不是唯一的或不是固定不变的响应文件将被作为无效响应而予以拒绝。响应人所报的响应价在响应有效期及合同执行期间是固定不变的，响应人不得以任何理由予以变更。

1.2.3. 不允许有备选方案，否则将被视为无效响应。

1.2.4. 不允许附加条件报价，否则将被视为无效响应。

  - 适用范围

本采购文件仅适用于本采购文件响应邀请中所叙述的响应内容。

  - 评审方式

综合评分法

  - 合格的响应人

1.5.1具有符合响应邀请中合格响应人资格要求；

  - 关于响应费用

#### 响应人应承担所有与其参加响应有关的全部费用。

  - 合格的货物和服务

    - 货物是指响应人制造或组织符合采购文件要求的货物等。响应的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

    - 服务是指响应人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及采购文件规定的其它伴随服务。

    - 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务。

  - 禁止事项

    - 采购人和响应人不得相互串通，损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他响应人参与竞争。

    - 响应人不得向采购人、项目采购评审小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

    - 除响应人质疑和投诉外，从评审之时起至授予合同止，响应人不得就与其响应有关的事项主动与项目采购评审小组成员、采购人接触。

    - 相关法规规定的其它禁止事项。

  - 保密事项

1.9.1由采购人向响应人提供的采购文件、用户需求书等所有资料，响应人获得后，应对其保密。非经采购人同意，响应人不得向第三方透露或将其用于本次响应以外的任何用途。评审后，应采购人要求，响应人须归还采购人认为需保密的所有资料，并销毁所有相应的备份资料。

  - 知识产权

响应人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用响应服务时（含响应人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如响应人不拥有相应的知识产权，则应由响应人负责获得并提供给采购人使用，其吶应报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如响应人没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用响应人提供的服务（含响应人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），采购人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

- 采购文件

  - 采购文件的组成

（1）采购邀请

（2）响应人须知

（3）采购人需求

（4）采购方式及程序

（5）响应文件格式

  - 采购文件的补充和修改

    - 对采购文件进行必要的补充或修改，于递交响应文件截止时间前以书面形式通知所有符合条件的响应人，响应人在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，在规定的时间内响应人不予书面确认的，视为已收到通知，该补充或修改的内容为采购文件的组成部分。

    - 采购过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与采购文件具有同等法律效力，响应人有责任履行相应的义务。

- 响应文件

  - 响应文件的编写

    - 响应人应仔细阅读响应文件的所有内容，按响应文件的要求制作并递交响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其响应对采购文件做出实质性响应。响应人在响应中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致响应文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 响应文件中的语言和计量单位：响应文件和来往函件应用简体中文书写，响应人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译文本（经公证处公证），对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。计量单位应使用国际公制单位。

    - 响应人须用人民币作为报价的货币单位。响应文件中报价表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价表为准。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

    - 响应人的报价明显低于其他吶应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，项目采购评审小组应当要求该响应人作出书面说明并提供相关证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由项目采购评审小组认定该响应人以低于成本报价，应作无效响应处理。

    - 本项目要求响应报价应包括响应人提供本项目要求服务时所需人员、设备、货物、产品、采购、运输、安装、调试、相关部门验收等所有费用，以及响应人认为必要的其他人员、设备、货物、产品、、材料、安装、服务；响应人应自行增加能满足所承诺达到的服务质量所必需但响应文件没有包含的所有人员、货物、版权、专利等一切费用，如果响应人在成交并签署合同后，在人员、供货、安装、调试、培训等工作中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

    - 响应人在详细报价中应列出采购人需求的所有项目，响应人认为必要的但在响应文件中未列出的其它项目可在报价表后面做出补充，所补充的内容应在响应文件中加以详细说明。

    - 响应栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零；如出现空白或出现负数，视为未响应。

    - 响应人在编写响应文件时，应填写采购文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资料，响应文件只填写和提供了采购文件要求的部分内容和附件，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供响应所需资料的，其可能导致的结果和责任由响应人自行承担。

  - 响应文件的组成

3.2.1响应文件的构成

响应人编写的响应文件应编排为四部分：①响应报价文件；②资格性、符合性审查文件；③商务文件；④服务方案文件，响应文件应包含但不限于以下内容：

（1）按规定填写的响应函、响应一览表、响应报价表；

（2）按要求出具的资格证明文件，证明响应人是合格的，而且成交后有能力履行合同；

（3）按规定出具的证明文件，证明响应人提供的服务是合格的，而且符合采购文件的规定；

（4）对采购文件第二章作出的书面响应，包括但不限于技术及商务要求等；

（5）响应人认为须提交与评分内容相关的其他资料。

3.2.3.响应人参照采购文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的响应文件。

3.2.4.响应人必须自行承担因其响应文件的任何错漏而导致的一切后果。

  - 响应文件的修改和撤回

    - 在响应文件递交截止时间前，响应人以书面通知采购人的形式可以对所递交的响应文件进行补充或者撤回。从响应文件递交截止时间起至评审有效期前，响应人不得撤回其响应文件。

    - 采购人对因不可抗力事件所造成响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

- 响应总则

  - 响应

    - 全部响应文件应一式三份，其中正本一份，副本二份。所有响应文件应用A4规格纸打印（图纸可按其他规格），并装订成册。响应文件于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。响应文件应由响应人的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字。所有不完整的响应将被拒绝。无论响应结果如何，响应人的全部响应文件均不退回。

    - 响应人应对响应内容提供完整的详细的技术（服务）说明，如响应人对指定的技术（服务）要求建议做任何改动，应在响应文件中清楚地注明。

    - 响应人资格文件视为响应文件不可分割的一部分。

    - 所有响应文件应在响应截止时间前送达评审地点，并交予采购人，任何迟于截止时间的响应将被拒绝。

    - 所有响应文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖响应单位公章，并在每一信封或包装的封面上写明：

收件人名称：广州检验检测认证集团有限公司 （正本/副本/响应信封） 项目名称： 响应人名称： 响应人地址： 联 系 人： 联系电话：

    - 采购人不接受电报、电话、电传、传真等非约定形式响应。

第二章 采购人需求

一、采购项目概况：

1、项目名称：广州检验检测认证集团有限公司广纺院设备计量服务项目

2、项目类别：服务类

3、采购人：广州检验检测认证集团有限公司广纺院

- 采购项目预算金额：95（万元）；

- 中选供应商数量：3家

- 服务期限：自签订合同起1年

说明：采购预算金额依据采购人往年计量费用估算，在实际采购过程中以采购人实际结算费用为准，采购人对设备计量费用总额不做任何承诺。实际需要计量服务时采购人选择技术能力较强、价格较优惠或到服务响应较快的中选供应商。

二、服务内容：广纺院主要检测设备清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 校准要求 | 标准收费价格（元/台） | 证书是否带CNAS标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维切断器 | Y171-10 | 上下夹板合并时、纤维夹持面缝隙：使用中、修理后<0.05mm 上下夹持板合并时、夹持板有效部位宽度：使用中 -0.5％ 夹板缝与左右切刀交点前后差异：≤3mm 夹板宽度：10±0.1mm |  |  |
| 2 | 织物纱长测定仪 | YG111 | 长度卡规尺寸 （150±0.05）mm 长度标尺示值 （900±0.05）mm 零位校验 三刻线平齐 张力示值误差 ±6%（0~35cN、0~175cN） |  |  |
| 3 | 织物缩水率烘箱 | YG741 | 烘箱温度示值误差：60℃±5℃(设定60℃)/50℃±5℃(设定50℃） |  |  |
| 4 | 圆轨迹织物起毛起球仪 | YG502 | 1.运动轨迹直径：Φ(40±1)mm 2.磨台往复速度:（60±1）r/min 3.试样夹环内径:（90±0.5）mm 4.压力误差:磨头：490cN±1%；大重锤：290cN±1%；小重锤：100cN±1% |  |  |
| 5 | 染色牢度试验机 | LINITEST | 温度偏差：±0.5℃ |  |  |
| 6 | 梳片式羊毛长度分析仪 | Y131 | 针板厚度 (2.5±0.06)mm 梳片之间梳针中心距离 (10±0.5)mm 梳针高度 (15±0.5)mm 梳针密度 (14±0.5)枚/cm |  |  |
| 7 | 摇黑板机 | YG381 | 绕纱密度 20根/5cm |  |  |
| 8 | 测力计及毛绒玩具测试工具 | FB 30K | 示值误差:±3.0% |  |  |
| 9 | 斜截正圆筒 | 31.74mm | 圆筒口直径：31.7mm～31.8mm；圆筒内浅边深度：25.4mm～25.5mm；圆筒内深边深度：57.1mm～57.2mm |  |  |
| 10 | 汗渍色牢度仪 | YG631 | 试样板尺寸规格(mm)： 长： + 0 115 mm -1.0 宽(60±1.0)mm 厚(1.5±0.3)mm 平行度：≤0.08mm 弹簧蠕变量：≤0.5mm 平面度：下压板工作面≤0.06mm 底板工作面≤0.06mm 加压重锤重力值(含上压板)：50N±1% 45N±1% |  |  |
| 11 | 桌上检针机 | ND-37A | 外观无异常符合要求检出下限≤2.0mm用直径1.0的钢球，直径0.62mm的针规在仪器表面110mm以内，均发出声光报探测功能100次检测过程中不多于2次漏报警0次 |  |  |
| 12 | 织物洗涤机 | 3LSC8255EQ1 | 水位中值（中水位）18±1gal 搅拌速度:常规179/119±2rpm，耐久压烫179/119±2rpm，轻薄119±2rpm 洗涤时间:常规12min，耐久压烫9min，轻薄6min 脱水速度:常规 645±15rpm，耐久压烫430±15rpm，轻薄430±15rpm |  |  |
| 13 | 织物烘干机 | 3LER5436EQ1 | 最大排风温度（低温档）：60℃±6℃ 最大排风温度（高温档）：68℃±6℃，内部烘干循环空气的温度（高温档）：在60℃和80℃之间 出风温度（低温档）：≤60℃ 出风温度（高温档）：≤80℃ |  |  |
| 14 | 耐洗色牢度试验机 | LEF | 温度（31、40、50、49、71）℃±2℃ 转速（40±2）转/min 时间(30、20、45）min±1min |  |  |
| 15 | 马丁代尔耐磨仪 | M235 | 夹持器转速 （47.5±2.5）rpm 加载块和试样夹总重量（大块） （795±7）g 加载块和试样夹总重量（小块） （595±7）g 耐磨夹样器质量（含棒） （198±2）g 起球夹具质量（不含重锤） （155±1）g 起球夹具质量（含重锤） （415±2）g 马丁代尔耐磨试验动程 （60.5±0.5）mm 马丁代尔起球试验动程 （24±0.5）mm |  |  |
| 16 | 45°织物阻燃性能测试仪 | AFC | 点火时间（1±0.1）s, 火焰喷射中心点到标记线距离（127±2）mm,火焰喷射中心点到试样表面距离（8±1）mm,自动计时器精度±0.1s 误差0.0s |  |  |
| 17 | 染色摩擦色牢度仪 | CM-5 | 摩擦头直径：16mm±0.3mm 摩擦头向下施压：9N±10%(0.9N) 直线往复动程： 104mm±3mm 速率： 1s/次 |  |  |
| 18 | 织物回复角测定仪 | 1 | 压力负荷10N/1020.41g 承受压力负荷的面积15mm×15mm 回复角测量精度±0.5°:90°;180°; 试样握持器厚度0.16mm±0.01mm 压具尺寸23mm×20mm |  |  |
| 19 | 加速磨试验机 | AB-7 | 叶轮（细长的S形） 长：114mm 叶轮转速 3000rpm±100rpm |  |  |
| 20 | 织物静水压测试仪 | FX3000 | 加压速率：（60±3）mbar/min； 压力读数精度：0.5 mbar； 水压量程：水压≤10000mmH2O时，不确定度≤±25mmH2O；压≥10000mmH2O时，不确定度≤±100mmH2O； 定压与计时：能定压到1500mmH2O，持续时间30s（秒表计时）； 达到3psi所需时间：<10s |  |  |
| 21 | 滚箱式起毛起球仪 | M227B | 软木衬边长 235mm 软木衬厚度 3.2mm 滚箱转速 （60±2）r/min 摩擦系数(A箱) 0.4-1.0 摩擦系数(B箱) 0.4-1.0 摩擦系数(C箱) 0.4-1.0 摩擦系数(D箱) 0.4-1.0 聚氨酯管长度 （140±1）mm 聚氨酯管外径 （31.5±1）mm 聚氨酯管壁厚 （3.2±0.5）mm 聚氨酯管重量 （52.25±1）g |  |  |
| 22 | 珠枕钩丝性测试仪 | BB-2 | 每个圆柱形滚筒的转速:（20±3）转/分钟; 针杆上的针与通过针杆末端的理论水平线的夹角:30°±5° 计数器正确性:100转 |  |  |
| 23 | 织物胀破裂强度仪 | C | 橡胶隔膜膨胀压力精度 ±2% 标准值/仪表示值0.28MPa/0.276MPa（40Psi）；0.56MPa/0.551MPa（80Psi）；0.84MPa/0.827MPa（120Psi）；1.12MPa/1.110MPa（161Psi）；1.39MPa/1.382MPa（200.5Psi） 夹持环内径精度 （30.5±0.2）mm 30.42mm |  |  |
| 24 | 恒温烘箱 | ULE400 | (105±3)℃ |  |  |
| 25 | 织物撕破强力仪 | ---- | 1、试样切口长度20mm±0.5mm；2小刀中心位置3mm±0.5mm；3标尺示值误差±1%(3200g) |  |  |
| 26 | 双温恒温水浴槽 | WS-16 | （60、40）±2℃ |  |  |
| 27 | 织物缩水率机 | FOM71CLS | 1、旋转动作 （正常）：顺时时转（12±0.1）s，停（3±0.1）s，逆时针转（12±0.1）s，停（3±0.1）s，2、旋转动作 （柔和）：顺时针转（3±0.1）s，停（12±0.1）s，逆时针转（3±0.1）s，停（12±0.1）s，3、旋转动作 （温和）：顺时针转（8±0.1）s，停（7±0.1）s，逆时针转（8±0.1）s，停（7±0.1）s，4、旋转频率 洗涤时：（52±1）/min;脱水时：（500±20）/min，5、洗涤温度 40～95℃，6、注水时间 注至13cm高度用时少于2min，7、排水时间 由13cm高度排空用时少于1min |  |  |
| 28 | 垂直法织物阻燃性能测试仪 | YG(B)815D-I | 标尺高度（40±2）mm 点火时间（12±0.5）s 自动计时器精度±0.5s |  |  |
| 29 | 织物透气性能测试仪 | FX3300 | 试验面积误差：5cm2±0.5% ； 试验面积误差：20cm2±0.5% ； 试验面积误差：38cm2±0.5% ； 试验面积误差：100cm2±0.5% ， 密封性：压力100Pa时，透气量：0 透气率示值相对误差：±2％ 透气率示值重复性：±2％ |  |  |
| 30 | 通风式快速八篮烘箱 | YG747 | 77、105、110、140 ： ±1℃ |  |  |
| 31 | 沾水度仪 | YB813 | 水流速度 （250±2）ml水注入漏斗厚其持续喷淋时间应在25～30s之间 漏斗顶部到喷嘴底部的距离 （195±10）mm 漏斗直径 （150±5）mm 试样夹持金属环 内环的外径为（155±5）mm；外环的内径为（155±5）mm 支座斜面 倾角45° 试验面的中心与喷嘴表面中心的距离 （150±2）mm 喷嘴上19个孔的直径 （0.86±0.05）mm |  |  |
| 32 | 织物汽蒸收缩仪 | YG(B)742D | 蒸汽速度 70g/min(允差20%) 试样滚筒保持时间30s±5s |  |  |
| 33 | 日晒气候试验仪 | CI3000+ | 辐照度:E=(1.10±0.03)W/m2(420nm)； 黑板温度：BPT=(63±1)℃ 相对湿度：RH=(30±5)% 仓温：CHT=(43±2)℃ |  |  |
| 34 | 水冷日晒牢度机 | CI3000+ | 辐照度:E=(1.10±0.03)W/m2(420nm)； 黑板温度：BPT=(63±1)℃ 相对湿度：RH=(30±5)% 仓温：CHT=(43±2)℃ |  |  |
| 35 | 恒温水浴振荡器 | AS－24S | （40±0.5）℃ |  |  |
| 36 | 纱线捻度机 | Y331LN | 右夹头转速：(1000±200)r/min；工作长度：（250±0.5）mm ,（500±0.5）mm |  |  |
| 37 | 标准光源箱 | CAC120 | D65相关色温6500±300K TL84相关色温4000±300K D65光照度≥600LX DS D65≥1000LX TL84光照度≥600LX DS TL84≥1000LX D65照度不均匀率≤20% TL84照度不均匀率≤20% |  |  |
| 38 | 缕纱测长仪 | YG086 | 纱框周长:1000.0±2.0mm 计数摇纱圈数装置误差:转动一周回复到初始位置，角度误差不超过1% |  |  |
| 39 | 袜子拉伸仪 | YG832A | 拉伸速度 40mm/s±2 mm/s 拉力 47N±0.8N, 33N±0.65N, 25N±0.5N 行程误差 ±1CM |  |  |
| 40 | 织物悬垂性测定仪 | M213 | 1、试样台直径180mm±1mm；2、压板直径180mm±1mm；3、试样台上平面与压盖的间隙＜0.10mm；4、取样板直径240mm±1mm 300 mm±1mm 360 mm±1mm |  |  |
| 41 | 干洗机 | L724S | 烘干温度（正常材料）：60℃+3℃ 烘干温度（敏感材料）：50℃+3℃ 烘干温度（特敏材料）：40℃+3℃ |  |  |
| 42 | 立式耐寒试验机 | MY-7220-HC | 温度0℃至-30℃，每-5℃为一间隔，±2℃0.0℃：偏差0.9℃；-5.0℃：偏差0.9℃；-10.0℃：偏差1.1℃；-15.0℃：偏差1.1℃；-20.0℃：偏差1.0℃；-25.0℃：偏差0.9℃；-30.0℃：偏差0.9℃；次数低温屈挠90次/min，耐折（60±5）次/min低温屈挠90次/min，耐折60次/min夹具角度90°±2°、50°±1°90.2°、50.3°低温屈挠移动距离最大距离（28.5±1.0）㎜，最小距离（9.5±1.5）㎜，产生（19.0±2.5）动程最大距离28.6mm，最小距离9.7mm，产生动程19.1mm |  |  |
| 43 | 老化试验箱 | MY-7217-M | 试验箱内空气流速0.5m/s～1.5m/s1.10m/s温度偏差（℃）35℃±2℃-0.1℃箱内平均温度与设定温度误差50℃～100℃：±1℃;101℃～200℃：±2℃;201℃～300℃：±3℃35.0℃：-0.1℃；60.0℃：-0.4℃；80.0℃：-0.2℃；100.0℃：-0.1℃；120.0℃：0.1℃；150.0℃：0.4℃；200.0℃：-0.2℃；箱内四角温度与平均温度误差±3%35.0℃：0.3%；60.0℃：0.3%；80.0℃：0.4%；100.0℃：0.4%； 120.0℃：0.3%；150.0℃：0.3%；200.0℃：0.3%；超温保护控制范围100℃～350℃100℃～350℃ |  |  |
| 44 | DIN磨耗试验机 | MY-7212-D | 辊筒直径 辊筒直径（150.0±0.2）mm， 500mm±10mm，以（40±1）r/min的速度旋转 辊筒旋转速度 40rpm±1rpm 夹持器夹持口直径 15.5mm～16.3mm 夹持器水平移动速度 4.20mm±0.04mm/辊筒旋转一周 夹持器旋转速度 1r/辊筒旋转50r±1r 夹持器重力压力 10N±0.2N,5N±0.1N 磨耗行程 40m±0.2m(辊筒旋转圈数84圈±0.5圈),20m±0.1m(辊筒旋转圈数42圈±0.5圈) 外观功能 无异常 |  |  |
| 45 | 灯泡式耐黄变试验箱 | MY-7215-A | 1、温度（50±2）℃、 2、转速 （3±1）r/min； 3、波长 280nm-400nm |  |  |
| 46 | 皮鞋剥离强度试验机 | MY-5429 | 剥离刀刀口宽度10 mm±0.2 mm10.08mm剥离刀刀口宽度20 mm±0.2 mm20.13mm剥离刀口下行速度（20±2）mm/min20.2mm/min剥离刀片与水平面上倾斜角度5°～10°5°12＇测力片示值偏差和示值变动值均不大于3%示值偏差:0.7%,示值变动值:1.1% |  |  |
| 47 | 摩擦染色牢度试验机 | MU-5223-D | 摩擦头直径：20mm； 摩擦头向下施压：250g 运行速率：30次/min±2次/min 摩擦头往返动程 100mm； |  |  |
| 48 | 拉链往复拉动试验机 | MY-4279 | 横向夹持器运动方向与水平线之间角度：10°±1° 拉链打开时角度：30°±2° 拉链闭合时角度：60°±2° 拉头往复行程：75mm±1mm 计数器计数正确性：计数正确 拉头往复速度：(30±1)次/min |  |  |
| 49 | 中底纤维板曲折试验机 | MY-5311-F | 上夹持器屈折角度：90°±1° 屈折频率：(60±10)次/min 下夹持器（含载荷）重量：(2000±10)g |  |  |
| 50 | 收缩温度测定仪 | MY-5215 | 试验容器尺寸：容积：≥500ml 工作深度：≥110mm 试样下端固定位置：离容器底部上方（30±5）mm 试样张力：3gf 水温加温速度：（2±0.2）℃/min |  |  |
| 51 | 皮革水气渗透仪 | MY-5100-E | 风扇转速：1400 rpm±100rpm 测试瓶支架转速：75 rpm±5 rpm 温度：20℃±2℃ 湿度：65%±4% |  |  |
| 52 | 静态平板式热阻测试仪 | ASTM-100A | 每块板：加电后能够维持在恒定的33～36℃； 温度控制器精度：±0.5℃； 气候室：气流速度不大于0.1m/s，温度变化范围±0.5℃，相对湿度±3%；； 气候室温度检测器精度：±0.5℃，测定点距试验板及气候室顶端均在150mm以上，且处于试验板中心线上 |  |  |
| 53 | AKRON耐磨试验机 | GT-7012-A | 胶轮轴回转速度：76r/min±2r/min 砂轮轴回转速度：34r/min±1r/min 试样承受负荷：26.7N±0.2N 试样倾斜角度误差：15±0.5° 试样夹板尺寸：直径:56mm工作面厚度:12mm 砂轮尺寸：直径：150mm、厚度：25mm |  |  |
| 54 | 鞋跟连续冲击试验机 | GT-7045-HF | 摆锤：直径：57±1mm,厚度：20±1mm 摆臂尺寸：长度：152±2mm,直径：12.5±1mm 摆锤扭矩：（0.68±0.02）N&#8226;m（0.070±0.002）kgf&#8226;m,456.5g±13.4g 冲击头尺寸：厚度：（6.0±0.5）mm,宽度：（20±1）mm,长度：（35±2）mm 冲击头端圆形半径：3.0±0.5mm 速度：60次/min±2次/min |  |  |
| 55 | 整鞋耐折试验机 | GT-7011-GB | 屈挠角度为（50±1）° 屈挠频率为（230±10）次/min |  |  |
| 56 | 皮鞋勾心刚度测定仪 | GT-7050 | 后端夹具的夹板可夹持长度:32 mm±0.5 mm 前端夹具的夹板可夹持长度:12 mm±0.5 mm 专用量卡长度:60 mm±0.5 mm 百分表示值范围及最小分度值:0～10mm，0.01mm 专用砝码:200g±1g 外观功能:无异常 |  |  |
| 57 | 毛细管效应仪 | YG871 | 容器用于盛装液体，高度至少50mm水槽深度82.53mm 张力夹质量约为3g，使试样不漂浮不伸长 3.21g 标尺垂直固定在横量架上，最小刻度为1mm示值150mm，实测150.02mm |  |  |
| 58 | 氧指数仪 | YG813 | 流量精度流量示值误差：±4.0% 最大-1.9%；试样夹内框尺寸140mm×38mm，允许偏差±2mm 点火器内径（2±1）mm2.0mm |  |  |
| 59 | IULTCS摩擦试验机 | GT-7043-E | 测试头面积： 15mm×15mm 测试柱质量： 500g±25g； 运行距离 35-40mm 运行速率 （40±2）次/min； 负重块： 500g±10g； |  |  |
| 60 | 皮革耐挠试验机 | GT-7017-B | 上夹具运动角度：（22.5±0.5）° 试验速度：（100±5）次/min 下夹具的上边与上夹具边的距离：（25.0±0.5）mm 外观功能：无异常 |  |  |
| 61 | 透明度计 | --- | 刻度线准确性100mm±2mm 刻度线准确性300mm±2mm 刻度线准确性600mm±2mm 底部双十字线间距（1±0.5）mm 内径（32±1）mm |  |  |
| 62 | 通用磨损性能测试仪 | M282 | 往复速度：120 r/min~130 r/min 计数器计数正确性：100 300 1000 1200 2000 3000 5000 磨擦刀尺寸：宽：(10.3±0.7)mm 厚：(1.6±0.2)mm 动程：（ 25±2）mm 充气压力0-6psi，精度5% 能调3psi，4psi 金属感应针直径：3.2mm 平磨夹具内径 94mm~95.3mm 橡胶膜片厚度1.4±0.25mm 折边磨夹具厚度（1±0.1）mm 卡环内径（94±1.3）mm 压力重锤0.5lbf(226.8g) 1lbf(453.6g) 2lbf(907.4g) 张力重锤0.5lbf(226.8g) 1lbf(453.6g) 2lbf(907.4g) |  |  |
| 63 | 垂直法燃烧性能测试仪 | VFO | 火焰标尺高度（38±1）mm ；重锤重量100g±1%；重锤重量200g±1% ；重锤重量300g±1%；重锤重量475g±1% |  |  |
| 64 | 水平法燃烧性能测试仪 | HMV | 试样夹内框尺寸330mm×50mm（±1mm） 三条标记线距离试样38mm，138mm，292mm（±1mm） 点火器管口内径9.5mm±0.5mm 点火器管口顶端离试样试验面19mm±1mm |  |  |
| 65 | 整鞋耐磨试验机 | GT-7012-GB | 磨轮直径20mm±0.1mm19.94mm磨轮厚度4mm±0.1mm4.00mm孔径（6±0.02）mm6.00mm齿角72个齿齿角90°±5°具有72个齿，齿角90°13′齿尖宽度（0.2±0.05）mm0.20mm齿轮粗糙度Ra为3.2μmRa为3.2μm齿轮硬度≥55HRC符合要求齿轮同轴度0.03mm0.00mm磨轮转速范围（100～300）r/min（100～300）rpm范围内可调磨轮转速误差191r/min±5r/min190r/min磨轮运转径向跳动≤5mm0.00mm天平量程2000g±5g2000.03g试验时间20min20.0min |  |  |
| 66 | 织物钉锤式钩丝仪 | M078 | 钉锤圆球直径:￠32mm;标准卡尺:45mm 转筒外径￠82mm;转筒宽210mm;转筒转速（60±2）r/min;转筒外包橡胶厚度3mm 毛毡宽度165mm;毛毡厚度3mm～3.2mm; 导杆工作宽度125mm;钨针钉数量11根 钉锤总质量（160±10）g;钨针钉尖端半径尖端半径0.13mm;钨针钉外露长度10mm |  |  |
| 67 | 随意翻滚起毛起球仪 | PT-4 | 每个试验仓的空气压力 达到14kpa～21kpa |  |  |
| 68 | 罗拉式纤维长度分析仪 | Y111 | 滑板内缘至输出沟槽罗拉中心距离 9.5mm±0.1mm； 压力 70N±7N； 二号夹子弹簧压力 2N； |  |  |
| 69 | 曲折试验机 | GT-7011-D | 上下夹持器最大间距：（70±1）mm 上下夹持器最小间距：（13±0.5）mm 夹持器行程：57-57.5 mm 下夹持器往复频率：（5.0±0.2）Hz |  |  |
| 70 | 皮面龟裂试验器 | GT-7072 | 试样夹口孔径：25mm±0.025mm；顶球直径：6．25mm±0.025mm；小钢球伸展速度：（12±2）mm/min；伸展高度测量范围：0～20mm 分辨率0.01mm；伸展示值误差：±0.05mm；压力示值误差：±3% |  |  |
| 71 | 鞋跟冲击试验机 | GT-7045-HI | 摆锤尺寸:直径:(108±1)mm；厚度:(49±2)mm 摆杆尺寸:长度:(432±2)mm；直径:(25.0±0.5)mm 冲击头尺寸:厚度:(6.0±0.5)mm；宽度:(25.0±0.5)mm；长度:(35±2)mm；半径 :(3.0±0.5)mm 冲击头顶端至摆锤中心距离:(89±2)mm 摆锤冲击:0～18.3 J；分度值:0.68 J 摆锤水平力矩 (17.3±0.2)N·m |  |  |
| 72 | 鞋带耐磨试验机 | GT-7012-E | 拉力：（2.45±0.03）N 静止夹具与可移动夹具的距离：（280±50）mm 移动的距离：（35±2）mm 速率：（60±6）r/min |  |  |
| 73 | 鞋子弯折试验机 | GT-7011-SA | 屈挠角度：屈挠角度为（50±1）° 屈挠频率：屈挠频率为（100±10）次/min 外观功能：无异常 |  |  |
| 74 | 家用滚筒洗衣机 | WD7005 | 1、洗涤温度 40℃，2、洗涤循环时间（120±10）分钟，3、脱水转速 具备（700±100）转/分和（1000±100）转/分的程序，4、羊毛洗涤程序 脱水速度（700±100）转 |  |  |
| 75 | 静电衰减测试仪 | H-0110-C（已改装为：H0110/V2） | 试验台转速：至少为1000r/min； 感应电极直径：（28.0±0.5）mm； 高度模块2（放电针针尖至试样表面距离）：（20±1）mm； 高度模块4（感应电极与试样上表面距离）：15mm |  |  |
| 76 | 纽扣强力测试仪 | SAF | 精度6kgf±1.0% 精度12kgf±1.0% 精度18kgf±1.0% 精度24kgf±1.0% 精度30kgf±1.0% |  |  |
| 77 | 耐磨损及耐磨性测试仪 | 5155 | 磨轮内边沿距离试样平台轴心:（26.20±0.25）mm;压力:（250±10）g;压力:（500±10）g;压力:（1000±10）g;测试速度:(60±5)r/min;外观功能:无异常 |  |  |
| 78 | 电子胀破仪 | M229 | 胀破高度：＜70mm时，精度为±1mm 胀破压力：大于满量程的20%时，精度为满量程的±2% 试验面积：100cm2（直径112.8mm）、50cm2（直径79.8mm）、10cm2（直径35.7mm）、7.3cm2（直径30.5mm） 夹环内径：30.5±0.2mm 胀破时间：20±5s |  |  |
| 79 | 旋转式摩擦牢度仪 | M238E | 摩擦头直径： 16mm±0.1mm； 16.10mm 摩擦头向下施压： 11.1N±0.5N; 11.10N 旋转角度: 405°±3° 405° |  |  |
| 80 | 水平振荡器 | SPZ-4 | 振荡频率：150±2次/min； 振幅：40±2mm |  |  |
| 81 | 织物脱毛测试仪 | EY501 | 毛刷动程 270mm 毛刷往复速度 26次/min 刷毛面积 200cm2 毛刷架自重 1090±2.5g 加压重锤 50g 毛刷规格 植毛面积/ 74.08mm×52mm，植毛孔数/ 行：9，列：13，毛丛高度/ 15mm±0.5mm |  |  |
| 82 | 空气浴振荡器 | ZHWY-1102 | 转速 150r/min±10r/min |  |  |
| 83 | 耐腐蚀性能测试仪 | AHL-90-BS | 温度偏差（℃）35℃±2℃偏差：-0.5℃盐雾沉降率均匀度1.0-2.0ml/（h&#8226;80cm&sup2;）1.7ml/（h&#8226;80cm&sup2;） |  |  |
| 84 | 粘扣带疲劳试验机 | GT-7082-E | 上压辊 直径：（162.5±0.5）mm; 宽度：≥ 70 mm 下压辊 直径：（160.0 ±0.5） mm; 宽度：≥ 70 mm 下压辊转动方式：每隔（30±5）s做反向转动 下压辊转动速度：(60±5) rpm |  |  |
| 85 | 测色仪 | DATACOLOR600 | 外观检查合格合格SCI模式下色度值的示值误差△Y≤1.5；△X≤0.020；△y≤0.020△Y=0.9；△X=0.0030；△y=0.0017；SCI模式下重复性s(Y) ≤0.3; s(x) ≤0.001; s(y) ≤0.001; s(△E) ≤0.2;s(Y) =0.03; s(x) =0.0001; s(y) =0.0000; s(△E) =0.00SCI模式下复现性△l(Y) ≤1.0；△l(x) ≤0.002；△l(y) ≤0.002；△l(△E) ≤0.5 △l(Y) =0.03；△l(x) =0.0001；△l(y) =0.0001；△l(△E) =0.00 SCI模式下仪器稳定性≤0.2△h(Y): 0.03SCE模式下色度值的示值误差△Y≤1.5；△X≤0.020；△y≤0.020△Y=0.9；△X=0.00043；△y=0.0027；SCE模式下重复性s(Y) ≤0.3; s(x) ≤0.001; s(y) ≤0.001; s(△E) ≤0.2;s(Y) =0.04; s(x) =0.0000; s(y) =0.0000; s(△E) =0.01SCE模式下复现性△l(Y) ≤1.0；△l(x) ≤0.002；△l(y) ≤0.002；△l(△E) ≤0.5△l(Y) =0.07；△l(x) =0.0001；△l(y) =0.0000；△l(△E) =0.02SCE模式下仪器稳定性≤0.2 △h(Y): 0.07 |  |  |
| 86 | 袜子横拉仪 | WLY-3 | 拉力25±0.5N，33±0.65N； 移动杠杆行进速度40±2mm/s |  |  |
| 87 | 垂直法织物折皱弹性仪 | YG541E | 压力负荷10N; 承受压力负荷的面积（垂直法）:18mm×15mm. 承受压力时间:5min±5s 回复角测量精度:±1° |  |  |
| 88 | 织物防钻绒性能测试仪 | YG(B)819D | 回转箱内部尺寸:450mm×450mm×450mm 回转箱转速:（45±1）r/min橡胶球硬度:（45±10）A 橡胶球质量:（140±5）g |  |  |
| 89 | 厚度计 | GT-313-A1 | 精度0.01mm;压角直径6mm 施加压力:22kPa±5 kPa |  |  |
| 90 | 耐落球冲击试验机 | GT-7037-A | 金属重锤（4000±10）g |  |  |
| 91 | 走轮试验机 | GT-7076-B | 测试辊测试辊直径：(216±2) mm 测试辊上钢条尺寸：宽：(30±1) mm； 厚：(3±0.5) mm； 钢条边倒角r=0.5 mm； 支撑架倾斜角度45°±2° 水泥测试辊转速 （98±2）r/min |  |  |
| 92 | 原棉杂质分析机 | YG042A | 转速:刺辊 （950±50）r/min； 转速:给棉罗拉 （1.9±0.03） r/min； 转速:电动机 1410r/min； 隔距:给棉台到刺辊 0.178—0.229mm； 隔距:除尘刀（导入端）到刺辊 0.50—0.60mm； 隔距:流线板刀（导入端）到刺辊 0.178mm； 隔距:上气流调节板调节间隙 0.20—0.40mm |  |  |
| 93 | 傅立叶红外光谱仪 | Nicolet 6700 | JJF 1319-2011《傅里叶变换红外光谱仪校准规范》 |  |  |
| 94 | 卷曲收缩测试仪 | KMC-ME | 负荷示值误差 25cN±5% 负荷示值误差 500cN±5% 负荷示值误差 2500cN±5% 负荷示值误差 5000cN±5% 负荷时间误差 10±1s 长度示值误差 ±1mm |  |  |
| 95 | 箱式电阻炉 | SR-5-12 | 温度 500℃±10℃ 温度 575℃±25℃ 温度 600℃±25℃ 温度 750℃±50℃ 温度 800℃±50℃ 温度 850℃±50℃ 温度 900℃±25℃ 温度 950℃±50℃ |  |  |
| 96 | 培养箱 | INE600 | 温度36±2℃36.8℃ |  |  |
| 97 | 微波消解仪 | ETHOS 1 | 1、绝缘性能 ≥2MΩ，2、微波功率误差 ±15% ，3、消解不均匀性 ≤2%，4、计时误差 ±1s |  |  |
| 98 | 总有机碳分析仪 | 1030W | 1、有机碳检测示值误差 允差±5%；2、有机碳检测重复性 ＜3% |  |  |
| 99 | 镍释放磨损试验机 | ROTATOR 3.0 | 转速（30±2）r/min时间2.5h±5min滚筒内直径（190±1）mm |  |  |
| 100 | 卫生巾渗透性能测试仪 | --- | 斜面板角度（10±2）°; （30±2）°;标准压块直径（100±1）mm；标准压块质量（1.2±0.002）kg；配重砣尺寸(62±1)mm×(80±1)mm；配重砣质量（500±1）g |  |  |
| 101 | 圆盘取样器 | SDL | 取样面积 100cm²±1% |  |  |
| 102 | 表面洛氏硬度计 | PHR-1S | 外观:仪器没有影响试验性能的机械损伤;标尺：HR15N,±1.5HRN |  |  |
| 103 | 纤维细度仪 | BX51TF | 10倍物镜精度400μm±5μm； 20倍物镜精度200μm±5μm； 40倍物镜精度100μm±5μm； |  |  |
| 104 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7500cx/1200 | 灵敏度（质量数7） ≥5Mcps/(mg/L) 灵敏度（质量数115） ≥30Mcps/(mg/L) 灵敏度（质量数209） ≥20Mcps/(mg/L) 检出限（质量数7） ≤30ng/L 检出限（质量数115） ≤10ng/L 检出限（质量数209） ≤10ng/L 氧化物离子产率 ≤3.0% 分辨率 ≤0.8u 短期稳定性 ≤3.0% |  |  |
| 105 | 玩具综合燃烧性能测试仪 | TNG53 | 燃烧嘴内径大孔（1.7± 0.1）；小孔8个：（0.9±0.1）mm；火焰高度15mm-45mm可调；计时器精度10s,30s,60s, 300s ,600s，±0.5s；样品夹内框厚度2mm±1mm；样品夹内框长度600mm±1mm；样品夹内框宽度80mm±1mm；样品夹两边线距离500mm±1mm；燃烧嘴角度90°±1°；45°±1°；支撑架角度45°±1°点火时间(10±1）s，（3±0.5）s，‘点火时间（2±0.5）s，(5±0.5）s |  |  |
| 106 | 冲击渗水性测试仪 | --- | 金属弹簧夹夹口长 (152±10)mm 金属弹簧夹总重量 (0.45±0.05)kg 有金属弹簧夹的钢板夹口长 (152±10)mm 漏斗喷嘴小孔直径 (0.99±0.005)mm 喷嘴底部到试样中心距离 (610±10)mm 试样台与底座夹角 45° |  |  |
| 107 | 织物防钻绒摩擦性能测试仪 | TNG41 | 驱动轮转速:135r/min 两夹具间距离:(44±1）mm |  |  |
| 108 | 全自动表面张力仪 | QBZY-2 | 校正砝码质量（1.930±0.01）g；满量程校准示值400mN/m；样品温度示值误差（23.0±1）℃；低温恒温槽温度示值（20.0±1）℃；样品校准（71.25±2）mN/m |  |  |
| 109 | 气相色谱/三重串联四极杆质谱联用仪 | 7890A-7000A | 控温精度 ≤0.5% 程序升温重复性 ≤2.0% 信噪比（S/N） ≥10:1 定量重复性 ≤10% 质量准确性 ±0.3u 分辨率（R） ＜1u 质量范围 ＞600u |  |  |
| 110 | 臭氧牢度试验仪 | QL-150 | 相对湿度：60%；臭氧浓度：450pphm；仓温：25℃ |  |  |
| 111 | 多功能显微投影仪 | CYG-055C | 精度：200μm±5μm；量程：500倍 |  |  |
| 112 | 纺织品热阻和湿阻测试装置 | SGHP-10.5 | 环境箱温度 测试点20℃ 、25℃、35℃，允差±0.1℃ 环境箱湿度 测试点40%、65%，允差±3% 风速 测试点1m/s,允差±0.05m/s 平板温度 测试点35℃, 允差±0.1℃ |  |  |
| 113 | 液质联用仪 | 6460 | 分辨力扫描606~612，记录质荷比609质谱法，计算半峰宽，≤1U；信噪比进样量50pg，信噪比≥30:1；质量准确性扫描604~614，标准值609.28，≤0.5u； 重复性重复6次，记录峰面积和保留时间，A≤10%，T≤1.5%； |  |  |
| 114 | 化纤卷曲收缩率烘箱 | HAS | 温度偏差：±0.2℃ |  |  |
| 115 | 医用口罩合成血液穿透试验仪 | LFY-227 | 压力表量程：≥50kPa；压力表精度：0.1kPa |  |  |
| 116 | 医用口罩阻燃性能测试仪 | LFY-610 | 计时精度（5±0.5）s； 头模运动线速度（60±5）mm/s；火焰高度标尺（40±4）mm；燃烧器顶端与热电偶探针距离（20±2）mm；火焰温度（800±50）℃ |  |  |
| 117 | 透湿仪 | ETH-150-00-CP-SD | 温度：38℃±2℃ 湿度：90%±2% 温度：70℃±1℃ 湿度：至少为95% 温度：不超过50℃ 湿度：10.0%~25.0% 温度：20℃±0.5℃ 湿度：90%±3% 循环气流速度:0.3m/s～0.5m/s 透湿杯内径、杯深:内径60mm±1mm、杯深22mm±1mm |  |  |
| 118 | 液体滑漏及流失量测试仪 | LFY-253 | 台面倾角25°±10’； 参考线距离上下（250±2）mm，左右（140±2）mm；排液管内径（5±0.5）mm；排液时间（4.0±0.1）s；等待时间（5.0±0.1）s |  |  |
| 119 | 化纤型强力伸长测试仪 | UTR4C-500N | 隔距长度:(500±1.0)mm 隔距长度:(250±1.0)mm 拉伸速度:(250±5)mm/min 拉伸速度:(250±5)mm/min 强力示值误差（500N）:不大于1% 伸长允差:小于0.5mm 速度变异:小于4% |  |  |
| 120 | 地毯燃烧试验仪 | SH5713 | 试验箱内部尺寸300mm× 300mm×300mm，(±5mm)；试验箱壁厚度≥6mm;方形金属板尺230mm*230mm，(±5mm)，厚度（6.5±0.5）mm，中间开一个直径为（205±5）mm的圆孔 |  |  |
| 121 | 毛巾吸水性能测试仪 | --- | 出水端与卡圈上试样表面距离 2mm~10mm 出水端与卡圈外圈内侧距离 28mm~32mm 水流速度 50ml水在8.0s内流完 试样夹直径 150mm 试样面与水平面倾角 60° |  |  |
| 122 | 手持扭力计 | 9BTG | 示值误差:±3.0% |  |  |
| 123 | 齿咬测试仪 | --- | 上下两个接触金属片圆弧：高度(0.25±0.002)inch；上下两个接触金属片圆弧：半径(0.020±0.002)inch |  |  |
| 124 | 挠曲试验夹板 | --- | 弯曲部位与非弯曲部位延长线的夹角（60±5）°；弯曲部位外半径(11.7±0.5) mm |  |  |
| 125 | 土工布垂直透水测定仪 | FY020 | 最大水头差仪器可以设置 的最大水头差至少为70mm。水头差（70±1）mm、（56±1）mm,（42±1）mm、（28±1）mm、（14±1mm；夹持器内径≥50mm，精确至0.1mm |  |  |
| 126 | 土工布有效孔径测定仪 | YG030-I A | 1、标准筛网孔尺寸mm：筛号300孔，边长0.054mm；±10%；筛号200孔，边长0.075mm；±10%；筛号180孔，边长0.09mm；±10%；筛号120孔，边长0.13mm；±10%；筛号80孔，边长0.21mm；±10%；筛号60孔，边长0.27mm；±10%；筛号60孔，边长0.3mm；±10%；筛号40孔，边长0.4mm；±10%；筛号30孔，边长0.6mm。±10%；2、横向摇动频率（220±10）次/min；3、回转半径（12±1）mm；4、垂直振动频率（150±10）次/min；5、振幅（10±2）mm |  |  |
| 127 | 土工布磨损试验仪 | YG050-Ⅱ | 下平板运动频率（90±1）次/min；运动行程（25±1）mm；平板（50±1）mm×（200±1）mm；上平板和砝码总质量（6±0.1）kg |  |  |
| 128 | 土工布合成材料厚度试验仪 | FY080-Ⅱ | 1、砝码质量（10±0.05）N/（1020±5）g（共10个);（0.25±0.005）N/（25.5±0.5）g（共1个），（1±0.005）N/（102±0.5）g（共1个）;2、压脚面积（25±0.2）c㎡；3、力臂长度（400±2）mm；5、千分表 精度0.01mm |  |  |
| 129 | 织物厚度仪 | YG141 | 压脚直径或面积500 mm2；1000mm2；9.5±0.02mm；28.7±0.02mm；50.5±0.2mm；11.35mm；压块压力20±0.2cN；45cN；50±0.5cN；160cN；200±2cN ；250cN；500cN示值精度0.01mm |  |  |
| 130 | 数显恒温水浴箱 | --- | (60±1)℃；(85±1)℃ |  |  |
| 131 | 立式低温弯折试验机 | GT-7006-V50 | 温度0℃至-50℃，每-5℃为一间隔，±2℃0.0℃：偏差0.6℃；-5.0℃：偏差0.6℃；-10.0℃：偏差0.8℃；-15.0℃：偏差0.7℃；-20.0℃：偏差0.7℃；-25.0℃：偏差0.9℃；-30.0℃：偏差0.8℃；-35.0℃：偏差1.0℃；-40.0℃：偏差1.1℃；-45.0℃：偏差1.3℃；-50.0℃：偏差1.2℃；次数低温耐折（100±5）次/min，低温屈挠90次/min低温耐折100次/分，低温屈挠90次/分耐折牢度屈挠角度向下运动角度为（22.5±0.5）22.6°低温屈挠移动距离最大距离（28.5±1.0）㎜，最小距离（9.5±1.5）㎜最大距离28.6mm，最小距离：9.6mm |  |  |
| 132 | 酸度计 | S20K | 电计pH示值误差（pH）± 0.020.00；电计mV示值误差（%FS）±0.1；电计输入电流（A）≤1×10^-120.0×10^-13；电计输入阻抗引起的示值误差（pH）±0.01；温度补偿器示值误差（pH）±0.02；电计示值重复性（pH）≤0.01；仪器示值总误差（pH）±0.03-0.02；仪器示值重复性（pH）≤0.01 |  |  |
| 133 | 粘度计 | LND-1涂-4 | 校正系数1.00±0.05；时间偏差≤2% |  |  |
| 134 | 自动滤料测试仪 | TSI8130 | 气体流量：8L/min、15L/min±2L/min、30L/min±2L/min、85L/min±4L/min； 试验面积：4.9cm2 |  |  |
| 135 | 扭曲测试仪 | G0005 | 扭曲装置往复运动：频率（60± 3）次/min；运动行程（120±2）mm；顺时针和逆时针旋转180°；起始距离为（188±2）mm； 空气采样口端部直径：（40±5）mm |  |  |
| 136 | 斜面法弯曲性能测试仪 | Y207-1 | 平台宽度（ mm）：40±2 平台长度（ mm）：≥250 平台高度（ mm）：高出桌面至少150 平台前缘标记线离前缘的距离（ mm)：10±1 钢尺宽度（ mm）：25±1 钢尺质量（ g）：250±10 前缘斜面与水平角（ °）：41.5 钢尺厚度（ mm）：3.5 |  |  |
| 137 | 灯管式耐黄变试验机 | MY-7215-B | 波长：280nm-400nm； 时间：3h； |  |  |
| 138 | 电热恒温水浴锅 | HH | 温度均匀性（55±2.0）℃ 温度均匀性（75±2.0）℃ 温度均匀性（85±2.0）℃ 温度波动性（55±2.0）℃ 温度波动性（75±2.0）℃ 温度波动性（85±2.0）℃ 温度偏差（55±2.0）℃ 温度偏差（75±2.0）℃ 温度偏差（85±2.0）℃ |  |  |
| 139 | 自动滚筒摩擦机 | --- | 滚筒转数:46r/min以上 风量:2m³/min以上 |  |  |
| 140 | 干洗测试仪 | #6523 | 洗涤桶转速：(45-50)r/min； 洗涤桶内径：(22±1)cm； 洗涤桶深度：(33±1)cm； 回转轴倾角：(50±1)° |  |  |
| 141 | 电子式单纤维强力仪 | XQ-1A | 长度分辨率:0.01mm 力值测量误差:≤1% 力值分辨力:0.01mN |  |  |
| 142 | 卷曲弹性仪 | XCP-1 | 长度分辨率：0.01mm 力值测试误差：≤1% 力值分辨力：0.01mN |  |  |
| 143 | 干热收缩仪 | XH-1 | 重复性±0.1%0.06% |  |  |
| 144 | 成鞋弯折角度试验机 | GT-7011-PA | 传感器灵敏度：0~50N范围内误差为±1％ 速度：（100±10）mm/min 角度：（15±1）°（30±1）°（45±1）°（60±1）° 显示器：是否正确 |  |  |
| 145 | 鞋内测长仪 | GT-SL | 测量头测量偏差:±0.1mm |  |  |
| 146 | 鞋底弯折试验机 | GT-7011-ES | 外观功能：是否正常 最大弯折角度：90°±1° 圆轴半径：（15±0.5）㎜ 弯折频率：（135-150）次/min 计数器：是否正常 |  |  |
| 147 | 恒温恒湿培养箱 | HCP108 | 温度与湿度(24.0±2.0)度，(80±5)%湿度24.2℃，82.5%RH温度与湿度(38.0±2.0)度，(80±5)%湿度38.5℃，83.0%RH温度与湿度(70.0±2.0)度，(80±5)%湿度70.4℃，82.8%RH温度与湿度(28.0±2.0)度，(90±5)%湿度28.1℃，90.8%RH |  |  |
| 148 | 吸湿测定仪 | WETBACK | 模拟婴儿压块尺寸：长：（10±0.1）cm；宽：（10±0.1）cm； 模拟婴儿压块质量：（4000±20）g； 聚氨酯泡沫尺寸：长：（10±0.1）cm；宽：（10±0.1）cm； 时间偏差：3min±3s；2min±2s； 移动速率：5cm/(5±1)s |  |  |
| 149 | 电子水分渗透仪 | LISTER-AC | 漏斗流速:（3.5± 0.25）s流过25mL； 穿透盘质量:500g，±5%; 基板：125mm×125mm，±5% |  |  |
| 150 | 燃烧试验机 | 780 | 点火器和试样框架相对位置 表面点火距离（17±1）mm，角度 （90±1）°。边缘点火距离（20±1）mm，角度（30±1）° 圆环距离试样前表面 1mm,5mm,±5% 第1和2条标记线距离 （150±5）mm 第2和3条标记线距离 （150±5）mm 计时装置 可以设定为1s，并能以1s的间隔调节，精度至少为0.2s 点火器喷气嘴 直径3mm,±5% |  |  |
| 151 | 阻湿态微生物穿透试验仪 | RULLA2 | 温度与湿度(24.0±2.0)度，(80±5)%湿度24.2℃，82.5%RH温度与湿度(38.0±2.0)度，(80±5)%湿度38.5℃，83.0%RH温度与湿度(70.0±2.0)度，(80±5)%湿度70.4℃，82.8%RH温度与湿度(28.0±2.0)度，(90±5)%湿度28.1℃，90.8%RH |  |  |
| 152 | 低温培养箱 | IPP500 | 24℃±3℃ |  |  |
| 153 | 撕裂强度测试仪 | FX-3750 | 1、试样切口长度 20mm±0.5mm；2、小刀中心位置 3mm±0.5mm |  |  |
| 154 | 高精度数控摇床(振荡器) | ATS-052 | 温度：37.0℃±2.0℃； 转速：130r/min |  |  |
| 155 | 圆周振荡器 | RAS-16 | 温度（37±2）℃；转速（100±10）r/min； |  |  |
| 156 | 旋转蒸发仪 | Hei-VAP | 34℃±1℃ |  |  |
| 157 | 海尔冷藏冷冻保存箱 | HYCD-205 | 冷藏室温度2.0℃～8.0℃ 冷冻室温度-25.0℃～-18.0℃ |  |  |
| 158 | 定负荷伸长装置 | GTT6719 | 重锤重力（40±0.5）N（10个） |  |  |
| 159 | 蓬松度仪 | --- | 桶高60cm600.8mm桶内径24cm246.56mm压盘直径24cm238.95mm压盘质量68.4g68.4g |  |  |
| 160 | 耐熨烫色牢度测试仪 | YG605E | 测试头直径： d=28.5mm±1.0mm； 28.48mm 测试头压力： 13.6N±0.5N； 13.80N 测试平台直径： ≥38mm； 40.02mm 温度： 180℃； 179.7℃ |  |  |
| 161 | 高压灭菌器 | HVA-110 | 转速 90±5次/min |  |  |
| 162 | 箱包振荡冲击试验机 | MY1103 | 减震弹簧常数 17.54N/mm 试验速度 20次/min 试验行程 150mm |  |  |
| 163 | 毛皮耐摩擦色牢度测试仪 | DY601A | 摩擦头直径：30mm； 往复速率：26次/min 压力： 19700Pa±140Pa 摩擦动程：270mm: |  |  |
| 164 | 智能油浴 | ZKYY | 温度160℃±5℃ |  |  |
| 165 | 大体积顶空采样仪 | BF-1112 | 120±2℃ |  |  |
| 166 | 透湿率测试仪 | FX-3150 | 风速：0.3m/s-0.5m/s,选用0.5m/s； 温度：38℃±2℃； 相对湿度：（50±2）%RH； （90±2）%RH |  |  |
| 167 | X射线荧光光谱分析仪 | XGT-1700WR | 1、外观 各线路连接正常，外观整洁干净；2、示值误差 Pb、Cd、Cr、Hg、Br相对误差±30%以内；3、Pb、Cd、Cr、Hg、Br重复性≤10% |  |  |
| 168 | 织物防钻绒摩擦性能测试仪 | TNG41 | 驱动轮转速:135r/min 两夹具间距离:(44±1）mm |  |  |
| 169 | 鞋子止滑测试仪 | STM603 | 相对滑动速度（300±30）mm/s； 传感器精度2%；示值误差：+0.7%； 压力力值100N、200N、300N、400N、500N、600N、700N、800N； 拉力力值(1)100N、200N、300N、400N、500N； |  |  |
| 170 | 带式鞋底弯折试验机 | STM612 | 驱动辊转速（247±20）r/min 帆布带速度（90±8）r/min |  |  |
| 171 | 汽车内饰雾化测试仪 | P2-FOG | 油浴温度：（100±0.3）℃； 水浴温度：（21±0.3）℃ |  |  |
| 172 | 自动蓬松度仪 | IDFB-FP、IDFL | 桶高:50cm 桶内径:28.8cm 压盘直径:28.4cm 压盘质量:94.25g 下降速度:0.54m/min 孔数:128 孔直径:3mm |  |  |
| 173 | 手动蓬松度仪 | IDFB-FP、IDEL | 桶高:50cm 桶内径:28.8cm 压盘直径:28.4cm 压盘质量:94.25g 下降速度:0.54m/min 孔数:128 孔直径:3mm |  |  |
| 174 | 毛细管效应测定仪 | YG871-Ⅱ | 容器 用于盛装液体，高度至少50mm 张力夹 质量约为3g，使试样不漂浮不伸长 标尺 垂直固定在横量架上，最小刻度为1mm |  |  |
| 175 | 织物防钻绒性能测试仪 | YG(B)819D | 回转箱内部尺寸:450mm×450mm×450mm 回转箱转速:（45±1）r/min橡胶球硬度:（45±10）A 橡胶球质量:（140±5）g |  |  |
| 176 | 全自动单纤维万能测试仪 | FAVIMAT AIROBOT2 | 210cN传感器测量误差在规定值的±0.5％范围内量程内示值误差最大值：+0.2%1200cN传感器测量误差在规定值的±0.5％范围内量程内示值误差最大值：+0.1%伸长的指示误差不超过0.1mm符合夹持长度20±0.2mm20.02mm夹持长度10±0.2mm10.02mm拉伸速度20mm/min±5%20.0mm/min拉伸速度40mm/min±5%40.0mm/min长度分辨率0.1mm符合 |  |  |
| 177 | 纽扣冲击测试仪 | GT-7037-S1 | 刻度线高度，位置1: 125mm±1mm 刻度线高度，位置2:80mm±1mm 重锤质量:53g±1g 锤杆质量:16g±1g 锤杆长度:130mm±1mm |  |  |
| 178 | 绒线圈长量长仪 | YG421A | 标尺精度0.1cm 三条基准线对应上下滚筒的中心距离:（860±1）mm 三条基准线对应上下滚筒的中心距离:（830±1）mm 三条基准线对应上下滚筒的中心距离:（800±1）mm 悬挂张力50g绞:2.4kg 悬挂张力62.5g绞:3.0kg 悬挂张力125g绞:6.0kg |  |  |
| 179 | 卡尔费休滴定仪 | metrohm 870 | 示值误差±5.0%-0.7%测量重复性≤3.0%0.5%零点平衡时间≤2min25s |  |  |
| 180 | 立式低温耐折机 | GT-7006-V50 | -10℃±2℃ （如不在范围内请标出所需温度的实际显示值）温度偏差-0.8℃-5℃±2℃（如不在范围内请标出所需温度的实际显示值温度偏差-0.8℃-20℃±2℃（如不在范围内请标出所需温度的实际显示值）温度偏差-0.8℃-30℃±2℃（如不在范围内请标出所需温度的实际显示值）温度偏差-0.8℃-40℃±2℃（如不在范围内请标出所需温度的实际显示值）温度偏差-0.8℃0℃±2℃（如不在范围内请标出所需温度的实际显示值）温度偏差-0.7℃ |  |  |
| 181 | 勾心弯曲性能试验仪 | GT-7050-W | 夹持管可绕直径直径10mm 9.98mm中心立柱旋转角度180°179.8° |  |  |
| 182 | 拒酸效率测试装置 | CXJ | 1、硬质透明槽呈半圆形，内径（125±5）mm，长为（300±2）mm，倾角45°±0.45°；2、试剂喷射时间(10±1)s内连续喷射；3、试剂喷射量10±0.5mL；4、注射器 针孔直径（0.8±0.02）mm， |  |  |
| 183 | 耐揉试验机 | GT-7043 | 外观 仪器没有影响试验性能的机械损伤 夹具间距： 30±1mm 载荷： 1±0.1kg 测试行程： 50±1mm 测试速度 (120±1)次/min 揉搓次数计数器 计数正确 |  |  |
| 184 | 静态摩擦系数试验机 | GT-7012-HG | 外观：仪器没有影响试验性能的机械损伤 水平拉力精度： 0.1N 测试范围： ＞100N 水平拉动速度：（100±10）mm/min （400±40）mm/min 拉动距离：＞300mm 摩擦面板厚：(8.0±0.2)mm 夹具质量： （2700±34）g 夹具长度： （150.0±0.2）mm 夹具宽度： （100.0±0.2）mm 三角形试验槽直径： 12.7﹢0.30mm 试验槽深： （4.0±0.2）mm 前方二个试验槽中心距试样夹具前沿： （31.4±0.2）mm 其他方向中心距离边沿：（19.1±0.2）mm 试验槽中间位置长： 70﹢0.30mm 试验槽中间位置宽： 45﹢0.30﹢0.25mm |  |  |
| 185 | 密封试验仪 | MFY-01 | 真空度：-10kPa±1kPa，保持时间30s |  |  |
| 186 | 全自动破裂强度试验机 | GT-7013-MD | 涨破强度:显示的准确度应能达到±10kPa或测量值的3% 夹持压力:700kPa～1200 kPa;测试速度（170±15）mL/min;外观功能 |  |  |
| 187 | 耐洗性能测试仪 | DURAWASH | 洗涤温度 (60±1)℃ 洗涤循环时间 (45±1)分钟 旋转速度 560r/min±5% 总水量 (40±2)L 洗涤循环时间 (90±1)分钟 洗涤循环时间 (80±1)分钟 洗涤温度 (40±2) ℃ |  |  |
| 188 | 毛管流动孔隙仪 | Porolux100 | 压力：压力值为0bar；0.3bar； 0.6 bar；0.9 bar；1.2 bar； 1.5 bar时，仪器示值误差≤±2% |  |  |
| 189 | JDFA蓬松度仪 | JDFA-10 | 桶高：600mm； 桶内径：(290±1)mm； 压盘直径：(285±1)mm； 压盘(A)质量：(120±0.5)g； 压盘(B)质量：(94.3±0.5)g |  |  |
| 190 | 纺织品耐摩擦色牢度试验机 | RT-300S | 试验台表面半径： R=200㎜ 摩擦头表面半径： R=45㎜ 摩擦头向下施压： 2N 试验台运行速率： 30次/min 摩擦头的往返动程： 100mm |  |  |
| 191 | 紫外线日晒牢度试验机 | U48AU | 仓温:(43±1)℃； 黑板温度：BPT=(63±1)℃ 相对湿度：RH=(50±5)% |  |  |
| 192 | 耐折试验机 | GT-7011-NGB | 屈挠角度为（50±1）° 屈挠频率为（230±10）次/min |  |  |
| 193 | 婴幼儿背带测试仪 | GT-7036-AF | 振幅（120±5）mm119.45mm频率(120±12)r/min120次/分钟重物A9kg9.005kg |  |  |
| 194 | 跌落试验议 | GT-7003-B1 | 释放台上表面距离冲击平面的高度：600㎜、900㎜处的示值偏差±5㎜ 空心圆直径：直径300㎜±5㎜ 三角凹陷槽与水平面的角度：45°±1° |  |  |
| 195 | 动态透气性能试验仪 | FX3350 | 1、压力值 20kPa至200kPa；偏差±1kPa；2、测试孔面积 50 cm2，±2.0% |  |  |
| 196 | 尘埃度仪 | ZCA-625 | 1、照明装置：20W日光灯；2、照射角(60±1)°；3、可转动的 |  |  |
| 197 | 美诺洗衣机 | W3844 | 脱水循环（标准洗涤程序）：1400r/min 脱水循环（轻柔/羊毛洗涤程序）：1200r/min 洗涤温度：30°C，40°C，60°C |  |  |
| 198 | 皮革收缩温度仪 | MY-5215 | 温度示值准确度±0.5℃+0.1℃水温加温速度（2±0.2）℃/min2.0℃/min收缩感应器灵敏度感应器夹头距离收缩0.3％时自动停止试验感应器夹头距离收缩0.3％时自动停止试验感应器夹头距离收缩0.3％时自动停止试验感应器夹头距离收缩0.3％时自动停止试验试样顶部和底部的温度差≤1℃误差+0.3℃固定张力3g3g |  |  |
| 199 | BALLY皮革动态防水试验机 | GT-7071-DW | 测试位移2.0mm±0.1mm2.02mm测试位移3.0mm±0.2mm3.04mm测试位移4.0mm±0.4mm4.08mm测试位移6.0mm±0.6mm6.14mm速度50 次/min±1次/min50次/分钟圆柱体的最大分开距离活动圆筒与固定圆筒距离最大时，两个圆筒相邻面的距离为40mm±0.5mm40.12mm圆柱体尺寸要求直径30mm±0.5mm，且同轴安装30.02mm |  |  |
| 200 | 脆化试验机 | GT-7061NDA | 测试温度:(-5℃,-10,-20,-30,-40,-50)±0.5℃ 冲击头速度（2.0±0.2）m/s 冲击后移动速度≥6mm/s 冲击头半径1.6±0.1mm 冲击时，冲击头和试样夹持器之间间隙（6.4±0.3）mm 中心线与试样夹持器之间的距离（8±0.3）mm |  |  |
| 201 | 安全鞋垫板耐折试验机 | GT-7011-I | 弯折频率（16±1）次/s16次/s弯折最大垂直高度33mm33.04mm屈挠距离（70±1）mm69.58mm |  |  |
| 202 | 安全手套抗切割试验机 | GT-7020-H | 加在刀片的质量块5±0.05N4.98N圆形刀片尺寸直径：(45±0.5) mm；厚：(3±0.3) mm直径：45.40 mm；厚：3.02 mm圆形刀片水平行程50mm50.00mm圆形刀片总切角度30°～35°31.0°周数计数器工作正常工作正常圆形刀片最大正弦切割速度10cm/s(线速度)10.09cm/s( |  |  |
| 203 | 鞋材水份吸收及脱离试验机 | GT-7071-ISO | 外观功能无异常无异常滚筒尺寸直径：(120+1)mm；宽度：(50+1)mm直径：119.72mm；宽度：50.00mm频率20±1次/min20次/分钟辊子轴移动距离50±2mm49.32mm压缩力量80±5N75.6N水流速度(7.5±2.5)ml/min (出水口)7.54ml/min |  |  |
| 204 | 安全鞋冲击试验机 | GT-7037-HE | 冲击锤质量20±0.2kg 100±2J冲击能量时高度 200±4J冲击能量时高度 |  |  |
| 205 | 鞋衬耐渗水试验机 | GT-7046-SH | 试验行程＞320mm350.0mm充气压力(10±0.5)kPa10.18kpa试验高度＞500mm820.0mm |  |  |
| 206 | 抗静电仪 | GT-20344 | 测量精度（施加100±2V直流电压）测量电阻精度为±2.5％钢珠直径5㎜5.00mm探针半径3±0.2㎜2.98mm两探针间距45±2㎜44.95mm第三探针与另两探针180±5㎜181.36mm |  |  |
| 207 | 成鞋耐电压试验机 | GT-7058-EN | 电压表准确度:1.5级以内 毫安表准确度:1.0级以内 |  |  |
| 208 | 成鞋隔热性试验机 | GT-7073-SI | 砂浴长40±2cm40.1mm砂浴宽40±2cm40.0mm砂浴高＞5cm8.1mm钢珠直径5㎜5.0mm砂体积5000±250立方厘米4900立方厘米沙地温度±2℃误差：+0.8℃鞋内温度±2℃误差：-0.3℃ |  |  |
| 209 | 成鞋饱暖性试验机 | GT-7006-T3 | 温度（-17±2）℃;钢珠直径5mm;外观功能无异常 |  |  |
| 210 | 不留痕试验机 | GT-7034-A | 试验行程100±2㎜100.50mm试验柱和试验头总质量300±5g301.0g砝码600±5g601.3g试验频率40±2次/min40次/分PU板尺寸175±5㎜×70±5㎜174.56mmPU板硬度80±2度（邵尔A）80.4HAPU板静态摩擦系数0.6±0.020.61 |  |  |
| 211 | 旋转耐久性测试仪 | --- | 旋转速度50r/min±5r/min51r/min |  |  |
| 212 | 永久压缩歪度试验机 | GT-7049 | 环形限位器高度：5.0mm±0.02mm |  |  |
| 213 | 汽车内饰件高温醛酮测试室 | V－BIR－35 | 40℃±2℃；60℃±2℃；80℃±2℃；90℃±2℃ |  |  |
| 214 | 起球评级箱 | YG908D-Ⅱ | 照度评级箱能保证在试样宽度上均匀照明平均照度923lx,不均匀率4.1% |  |  |
| 215 | 缩水率试验机 | FOM71CLS | 1、旋转动作 （正常）：顺时时转（12±0.1）s，停（3±0.1）s，逆时针转（12±0.1）s，停（3±0.1）s，2、旋转动作 （柔和）：顺时针转（3±0.1）s，停（12±0.1）s，逆时针转（3±0.1）s，停（12±0.1）s，3、旋转动作 （温和）：顺时针转（8±0.1）s，停（7±0.1）s，逆时针转（8±0.1）s，停（7±0.1）s，4、旋转频率 洗涤时：（52±1）/min;脱水时：（500±20）/min，5、洗涤温度 40～95℃，6、注水时间 注至13cm高度用时少于2min，7、排水时间 由13cm高度排空用时少于1min |  |  |
| 216 | 土工布动态穿孔测定仪 | YG040-Ⅱ | 夹持环内径（150±0.5）mm；锥尖至试样距离（500±2）mm；钢锥锥角（45±2）°；质量（1000±5）g；量锥质量（600±5）g，直径（10±0.1）mm，（20±0.1）mm，（30±0.1）mm，（40±0.1）mm，（50±0.1）mm |  |  |
| 217 | 纺织物防晒指数分析仪 | UV-2000F | UV光源波长290～400nm波长290～400nm，最大示值误差1nm光束端面光束端面至少25mm&sup2;。光斑面积134mm&sup2; |  |  |
| 218 | 电子撕破强力机 | FX3750-TX+ | 试样切口长度:20mm±0.5mm;小刀中心位置:3mm±0.5mm |  |  |
| 219 | 防钻绒测试仪（摩擦法） | YG819-Ⅱ | 驱动轮转速135r/min 两夹具间距离（44±1）mm |  |  |
| 220 | 防钻绒测试仪（转箱法） | YG819 | 回转箱内部尺寸:450mm×450mm×450mm 回转箱转速:（45±1）r/min 橡胶球硬度:（45±10）A 橡胶球质量:（140±5）g |  |  |
| 221 | 高压灭菌锅 | HV-110 | 121.0℃±2.0℃ |  |  |
| 222 | 氙弧灯日晒牢度仪 | Ci4000 | 辐照度:E=(1.10±0.03)W/m2(420nm)； 黑板温度：BPT=(45±2)℃ 相对湿度：RH=(50±5)% |  |  |
| 223 | ICI型起球试验机 | P-6A | 旋转箱内边长23cm;橡胶管厚度3mm 橡胶管长度150mm;橡胶管外径31mm 橡胶管两端圆角半径R:4mm 橡胶管质量51g（大于47g） 橡胶管硬度A42±5(用JIS K 6253-3中规定的A型硬度计测得） |  |  |
| 224 | TO型起球试验机 | TO-100A | 圆筒内径155mm ;叶轮宽（外部尺寸）120mm 叶轮高度（外部尺寸）95mm 叶轮及圆筒内部的间隙约17mm |  |  |
| 225 | 窗帘遮光性试验机 | LBC-10 | 照度计普通型AA级照度计测量范围(0.01～199900 )1x（0~200000）lx 照度计精度±2%最大示值相对误差2.4% |  |  |
| 226 | 钩破试验机 | SG-1 | 旋转筒外径165mm;旋转筒宽度120mm 旋转筒转速45转/min;试样夹宽度120mm 针布滚筒外径48mm;针布滚筒宽度120mm 砝码150g |  |  |
| 227 | 摩擦带电压测定器 | RST-400 | 摩擦布夹具宽度25mm±1mm25.89mm~25.95mm摩擦布夹具J间距130mm±3mm130.28mm试样安装架中空部位内框尺寸（30±1)mm*（27±1)mm(29.91~30.01)mm*(26.74~27.01)mm试样安装架中空部位外框尺寸（40±1)mm*（36±1)mm(39.97~39.98)mm*(35.97~36.02)mm试样压框中空部位的宽度25mm±1mm(25.86~25.94)mm旋转鼓外径150mm±1mm150.12mm旋转鼓宽度约60mm60.03mm旋转鼓旋转速度400转/分397.6r/min负荷4.9N4.897N |  |  |
| 228 | 纱线滑移试验机 | FS-1 | 砝码：22N±0.22N； 动程：25mm； 负荷1：4.4N；负荷2：8.9N； 负荷3：17.7N |  |  |
| 229 | 自动平面压蒸缩水率试验机 | BCG-A80 | 温度：100±2℃/120±2℃/140℃±2℃/160±2℃/180±2℃ 压烫时间：15s，20s 压烫面积：≥400mm×400mm |  |  |
| 230 | 紫外光加速老化试验机 | QUV/spray | 50℃±3℃，60℃±3℃…. |  |  |
| 231 | 微孔材料硬度计 | ASKER-C | 压针头部半径2.500（＋0.5，-0）0°位置：2.535mm，90°位置：2.535mm压足表面积大于700平方毫米符合要求压针端部距压足距离2.5mm符合要求压针完全伸出时硬度计数值显示为0压针完全伸出时:硬度计数值显示为0.0压针端部无伸出硬度计数值显示为100压针端部无伸出：硬度计数值显示为100.0 |  |  |
| 232 | 圆轨迹起毛起球仪 | PAT678 | 1.运动轨迹直径：Φ(40±1)mm 2.磨台往复速度:（60±1）r/min 3.试样夹环内径:（90±0.5）mm 4.压力误差:磨头：490cN±1%；大重锤：290cN±1%；小重锤：100cN±1% |  |  |
| 233 | 试剂冰箱 | MPR-414F | 4±2℃，-20±2℃ |  |  |
| 234 | 双层往复式摇瓶机 | ZWF-3612B | 振荡频率（150±2）次/min；振幅（40±2）mm；自动计时器30min±5s |  |  |
| 235 | 计数扫描法空气过滤器检测仪 | TSI 3160 | 流量偏差20.0L/min，±2%仪器示值：20.08L/min；实际流量：20.04L/min流量偏差30.0L/min，±2%仪器示值：30.12L/min；实际流量：30.031L/min流量偏差50.0L/min，±2%仪器示值：50.06L/min；实际流量：49.81L/min流量偏差60.0L/min，±2%仪器示值：60.11L/min；实际流量：59.85L/min流量偏差70.0L/min，±2%仪器示值：70.07L/min；实际流量：69.47L/min |  |  |
| 236 | 逆反射系数测量仪 | 932 | 标准板赋值测量几何角度：观测角为0.2度，入射角为-4.0度下的标准板的逆反射系数值 |  |  |
| 237 | 土工布抗酸碱试验装置 | ZWS-20 | 温度(60±1)℃60.0 ℃温度(85±1)℃84.8 ℃ |  |  |
| 238 | 耐低温冲击仪 | GT-7006-V60 | 温度偏差0℃到-40℃，±1℃5℃至-50℃的各测量点最大温度偏差：-0.5℃参数A重锤质量为（200±2）g，高度为（200±2）mm质量：200.70 g；高度：200.1 mm参数B重锤质量为（2500±2.5）g，高度为（50±2）mm质量：2500.6 g；高度：50.0 mm |  |  |
| 239 | 立式低温试验机 | GT-7006 | 温度:(-40,-30,-20,-10,-5)℃±2℃; 次数低温耐折（100±5）次/min 耐折牢度屈挠角度向下运动角度为（22.5±0.5）° |  |  |
| 240 | 勾心疲劳试验机 | GT-7050-A | 外观仪器没有影响试验性能的机械损伤正常下夹具钳夹持高度（32±2）mm32.27mm下夹具钳上端面到上夹具钳的中心距离（70±2）mm70.15mm上夹具钳施加力值（49±2）N49.10N夹具钳施加夹持力矩 误差±2.0%+1.9%上夹持器速率240r/min240r/min |  |  |
| 241 | 勾心刚度试验仪 | GT-7050 | 后端夹具的夹板可夹持长度32 mm±0.5 mm32.05mm前端夹具的夹板可夹持长度12 mm±0.5 mm12.03mm专用量卡长度60 mm±0.5 mm59.93mm专用砝码200g±1g200.21g;200.29g;200.03g;199.63g外观功能无异常正常 |  |  |
| 242 | 棉花分级人造光源 | D75 | 光照度：（750±100）1X； 色温：（7500±200） K |  |  |
| 243 | 箱包行走试验机 | GT-7076CH | 测试辊尺寸直径： (216±2) mm，216.5mm/216.5mm测试辊上钢条尺寸宽：(30±1) mm；厚：(3±0.5) mm；钢条边倒角r=0.5 mm；长度： 。30.14mm/30.22mm;2.76mm/2.70mm;0.50mm/0.50mm支撑架倾斜角度45°±2°44.6°水泥测试辊转速（98±2）r/min99r/min |  |  |
| 244 | 镍释放磨损试验仪 | BLD-325A | 转速（30±2）r/min30r/min时间2.5h±5min2.5h滚筒内直径（190±1）mm189.80mm |  |  |
| 245 | 水平振荡机 | ZWF-3612B | 转速 110±10 r/min |  |  |
| 246 | 磨耗检测仪 | 100244 | 砝码质量 50g；100g；200g；500g；1000g；1500g；±5% 安装头倾斜角度 7°，±5% 锥体开口角度 166°，±5% 摩擦区域面积 50c㎡，±5% 旋转速度 （75±5）r/min 弧高度测量装置 2mm；4mm；6mm；8mm；10mm；±5% |  |  |
| 247 | 恒温恒湿箱 | HPP110 | 温湿度（20±2）℃和（35±5）%RH20.1℃，34.8%RH温湿度（38±2）℃和（50±5）%RH38.0℃，49.9%RH温湿度（38±2.5）℃和（85±5）%RH38.0℃ ，85.2%RH |  |  |
| 248 | 耐氧化氮色牢度仪 | DSK-2 | 风扇转速：200-300r/min |  |  |
| 249 | 滚筒试验仪 | MY-1102-B | 转动速度2r/min1.9r/min转动次数计数器计数正确性计数正确符合要求 |  |  |
| 250 | 气压式鞋子耐水弯折试验机 | GT-7011-SWT | 外观正常 曲挠角度45±1度 曲挠频率60±5次/分钟 |  |  |
| 251 | 皮革软度测试仪 | GT-303 | 圆孔直径35.0±0.1mm； 测试环直径25.0±0.1mm 圆柱负荷针直径4.9±0.1mm 负荷针的垂直行程11.5±0.1mm 负荷针和圆柱的总质量530g±10g |  |  |
| 252 | 皮革硬度试验机 | GT-7073-GB2 | 圆柱体直径:30mm±0.5mm 圆柱体最大间距:40mm±0.5mm 千分表:示数正确;测力计:示数正确 |  |  |
| 253 | 耐水度试验机 | GT-7046-HS | 水压上升速率（6.00±0.3）kPa/min; 水压:14.7kPa±0.1KPa;注水速度10mm/s±0.5mm/s |  |  |
| 254 | 生物显微镜 | Axio Lab.A1 | 10倍物镜精度：800μm±5μm 20倍物镜精度：400μm±5μm 40倍物镜精度：100μm±5μm |  |  |
| 255 | 全自动试管分装系统 | MEDIAJET | （80±2）ml |  |  |
| 256 | 防护服抗酸碱测试系统-静酸压测试仪 | ZF-631 | 压力测试范围：量程0-2KPa，100Pa，200Pa，500Pa，1000Pa，2000Pa |  |  |
| 257 | PCR热循环仪 | Veriti96 | 温度（高温）92.0℃±1.0℃91.6℃温度（中温）72.0℃±1.0℃71.5℃温度（低温）55.0℃±1.0℃54.7℃ |  |  |
| 258 | 汽车内饰物燃烧测试仪 | Ttech-GBT8410-2 | 温度计: 量程≥150℃，精度±1℃ 燃气灯内直径:（9.5±0.2）mm 燃气灯顶端距试样自由端中心下端的距离:（19±0.2）mm 燃气灯顶端距火焰高度标示的距离:（38±0.2）mm U型试样夹内宽:（50±0.2）mm 燃气灯点火时间:（15±0.5）s 秒表:准确度不低于0.5s U型试样夹各支点的距离:（38±0.2）mm、（100±0.2）mm、（154±0.2）mm |  |  |
| 259 | 二氧化碳培养箱 | INC246H9 | 温度：（37.0±2.0）℃； 二氧化碳浓度：5.0%±0.5% |  |  |
| 260 | 超低温冰箱 | EXF24086V | 温度：-80.0℃±5.0℃ |  |  |
| 261 | 特斯拉计 | CH-1600 | 1.霍尔元件平面与探头测试面距离:0.5mm±0.05mm 2.相对误差 |  |  |
| 262 | 抗挠曲损伤试验仪 | YG542F | 圆盘A沿两圆盘的共同轴线向圆盘B做往复移动的速度（152+4）次/分钟153次/分钟圆盘A沿两圆盘的共同轴线向圆盘B做往复移动的动程70mm70.2mm圆盘B绕两圆盘的共同轴线摆动的速度（200+10）次/分钟205次/分钟圆盘B绕两圆盘的共同轴线摆动的（90+2）°90.6° |  |  |
| 263 | AATCC折皱回复性测试仪 | YG541H | 上下压头直径（89.0±0.5）mm上压头直径：88.66 mm，下压头直径：88.68 mm上下压头初始距离（110±1）mm110.03 mm下降速度（200±10）mm/min199.81 mm/min上压头下降到底旋转（180±1）°180°加载负荷（39.2±1.0）N38.5N加压时间（20±0.1）min1200s |  |  |
| 264 | 关节式可触及探头 | GT-7036-GB | 探头A 球半径a2.7mm～2.8mm2.76 mm探头A 轴直径b5.5mm～5.7mm5.56 mm探头A 轴肩直径c25.8mm～26.0mm25.92 mm探头A 轴距d14.6mm～14.8mm14.78 mm探头A 长度e43.9mm～44.1mm44.08 mm探头A 轴直径f24.4mm～26.4mm25.42 mm探头A 长度g463.3mm～465.3m464.0 mm探头B 球半径a4.2mm～4.4mm4.26 mm探头B 轴直径b8.5mm～8.7mm8.56 mm探头B 轴肩直径c38.3mm～38.5mm38.44 mm探头B 轴距d19.2mm～19.5mm19.38 mm探头B 长度e57.8mm～58.0mm57.82 mm探头B 轴直径f37.1mm～39.1mm38.00 mm探头B 长度g450.6mm～452.6mm452.0 mm |  |  |
| 265 | 钉锤式钩丝仪 | M078 | 钉锤圆球直径￠32mm31.98mm标准卡尺45mm44.80mm钉锤上等距植入炭化钨针钉针钉尖完好。针钉外露长度10mm，尖端半径0.13mm。针钉外露长度10.03mm，尖端半径0.13mm。转筒￠82mm，宽210mm，其中外包橡胶厚度3mm直径82.06mm，宽210.20mm，其中外包橡胶厚度2.35mm毛毡厚度3mm～3.2mm，宽度165mm厚度3.15mm，宽度165.8mm导杆工作宽度125mm125.02mm转筒的转速（60±2）r/min61r/min |  |  |
| 266 | 纤维比电阻测试仪 | XR-1A | 基本误差电阻≤10e12Ω时，为±5%；电阻>10e12Ω时，为±20%； 低阻误差（10e2Ω~10e7Ω）：0.6%；高阻误差（10e5Ω~10e12Ω):3.0%电压偏差<±3%100V实测99.8V；1V实测1.02V测试体积6cm×4cm×2cm60.08mm*20.49mm*40.09mm |  |  |
| 267 | 厚度仪 | PARAM CHY-C2A | 测量面间压力（100±10）kPa98.93kPa测量面直径（16.0±0.5）mm16.02mm厚度计示值误差≤±0.5%-0.3%厚度计两测量面平行度≤1%0.1示值重复性≤0.5%0.2% |  |  |
| 268 | 荧光材料余辉特性测试仪 | CY-1000/HAAS-2000 | 1、亮度测试范围 0.01mcd/㎡-100mcd/㎡；2、激发光源色温 6500±200K；3、照度范围 10lx-3000lx |  |  |
| 269 | 盐雾试验机 | BYH-120 | 盐雾沉降率均匀度1.0-2.0ml/(h&#8226;80cm2 )1.8ml/(h&#8226;80cm2 )温度偏差（℃）35℃±2℃偏差：-0.4℃ |  |  |
| 270 | 阻干态微生物穿透测试仪 | DryPenetration | 时间30min±5s30.00s振动频率（20800±15%）次/分钟频率设定值：347.0Hz（20820次/分钟），实测振动频率最大偏差值：347.80Hz（20868次/分钟） |  |  |
| 271 | 沾水度测定仪 | Y(B)813 | 漏斗直径 150mm 漏斗顶部到喷嘴底部距离 190mm 对照棒 150mm 250mL水注入漏斗持续喷淋时间 （25~30）s 喷嘴底部圆弧半径 r=32mm 喷嘴高度 50mm 喷嘴底部第二圈圆孔分布圆周直径 10.0mm 喷嘴底部第二圈圆孔分布个数 6个 喷嘴底部第二圈圆孔直径 0.9mm 喷嘴底部外圈圆孔分布圆周直径 21.4mm 喷嘴底部外圈圆孔分布个数 12个 喷嘴底部外圈圆孔直径 0.9mm 支座斜面角度 45° |  |  |
| 272 | 汉姆克滚筒测试仪 | RTC-3000 | 滚筒内壁4个垄条，间距90°实测结果：90°18′滚筒内壁垄条尺寸为330mm*25mm，±5%长度352.5 mm，高度25.02 mm不锈钢管外径（9.5±0.2）mm；壁厚（1.2±0.2）mm外径 9.50 mm，壁厚1.20 mm不锈钢管直径a（24±2）mm实测结果：23.84 mm不锈钢管直径b（24±2）mm实测结果：23.82 mm采样口与滚筒前端距离（50±20）mm实测结果：40.50 mm采样口与筒壁垂直距离（50±2.0）mm实测结果：50.42 mm滚筒转速(10±0.1）r/min实测结果：10.0 mm |  |  |
| 273 | 防护服穿透时间测试仪 | LFY-249 | 3min,5min，10min，30min，90min， 120min，240min，精度0.1% |  |  |
| 274 | 钮扣耐熨烫性试验机 | GT-7036-QB | 210±3℃ |  |  |
| 275 | 立式压力蒸气灭菌器 | LS-100HD | 温度(121.0±2.0)℃(121.0~122.2)℃ |  |  |
| 276 | 帮底剥离试验机 | GT-7051-NGB | 剥离刀刀口宽度：20 mm±0.2 mm，10 mm±0.2 mm； 剥离刀口下行速度（20±2）mm/min； 剥离刀片与水平面上倾斜角度5°±1°、10°±1°； 力值示值误差：3% |  |  |
| 277 | 运动鞋减震试验机 | GT-7042-AF1 | 测力精度±3%冲击头位移精度60.0mm±3%冲击头位移精度84.0mm±3%冲击头位移精度50.0mm±2.5mm冲击块总质量8.5kg±0.1kg |  |  |
| 278 | 傅里叶变换红外光谱仪 | Nicolet is50 | 波数示值误差 3026.15cm-1±5cm-1示值误差最大值：1.45cm-12849.93cm-1±5cm-1示值误差最大值：1.45cm-11601.31cm-1±1cm-1示值误差最大值：0.40cm-11028.43cm-1±1cm-1示值误差最大值：0.40cm-1906.84cm-1±1cm-1示值误差最大值：0.40cm-1波数重复性4000cm-1--2000cm-1 ≤2.5cm-10.00cm-12000cm-1以下 ≤0.5cm-10.00cm-1透射比重复性≤0.5%0.07%分辨率3200cm-1--2800cm-1波段能分辨出7个吸收峰7个其中2851cm-1与2870cm-1间吸收峰的分辨深度≥18%24.9%其中1583cm-1与1589cm-1间吸收峰的分辨深度≥12%16.3%空气中水气在1554.4cm-1吸收峰的半宽度≤2cm-10.64cm-1本底光谱能量分布≥20%37.2%100%线平直度3200cm-1--2800cm-1 ≤1%0.07%2200cm-1--1900cm-1 ≤1%0.07%800cm-1--500cm-1 ≤4%0.63% 噪声2100cm-1--2000cm-1 ≤1%0.06% |  |  |
| 279 | 邵尔A硬度计 | GSD-719J2 | 压足 直径18mm±0.5mm,并带有3mm±0.1mm中孔 压针 直径1.25mm±0.15mm的硬质钢棒 指示装置 量程：0～100 各硬度计指示值对应弹簧试验力及允差 0对应550±37.5mN；10对应力值1300±37.5mN；20对应力值2050±37.5mN；30对应力值2800±37.5mN；40对应力值3550±37.5mN；50对应力值5300±37.5mN；60对应力值5050±37.5mN；70对应力值5800±37.5mN；80对应力值6550±37.5mN；90对应力值7300±37.5mN；100对应力值8050±37.5mN 单位硬度值的弹簧试验力 75mN |  |  |
| 280 | 薄膜测厚仪 | CH-1-ST | 示值误差:±0.004mm |  |  |
| 281 | 滚筒摩擦机 | MCJ-2 | 滚筒转数46r/min以上47r/min风量2m&sup3;/min以上2.2m&sup3;/min |  |  |
| 282 | 表面式温度计 | 905-T2 | 温度：100℃，±0.5% |  |  |
| 283 | 电子气动胀破强度仪 | YG(B)032Q | 胀破高度：＜70mm时，精度为±1mm 胀破压力：大于满量程的20%时，精度为满量程的±2% 试验面积：100cm2（直径112.8mm）、50cm2（直径79.8mm）、10cm2（直径35.7mm）、7.3cm2（直径30.5mm） 夹环内径：30.5±0.2mm 胀破时间：20±5s |  |  |
| 284 | 旅行箱行走性能试验机（双辊） | HY-550GB-2 | 修好约检 |  |  |
| 285 | 拉杆耐疲劳试验机 | HY-554 | 支撑架高度：≥1500mm；拉合速度：10±1次/min；拉合速度：15±1次/min；拉合速度：20±1次/min |  |  |
| 286 | 整鞋刚性试验机 | HY-743 | 力值：（30±0.5）N 速度：（100±10）mm/min 角度：（45±1）° |  |  |
| 287 | 日晒色牢度试验机 | Xe-2-H | 辐照度:E=(1.10±0.03)W/m2(420nm)； 黑板温度：BPT=(50±2)℃ 相对湿度：RH=(60±5)% |  |  |
| 288 | 箱包塑料插扣件耐用性能试验机 | HY-800 | 速率 （25±2）次/min 次数显示 正确 |  |  |
| 289 | 箱包行走磨耗试验机 | JK-6160 | 颠簸板沿传送带长度方向间距（455±2）mm454.0mm颠簸板沿传送带宽度方向间距（70±2）mm70.2mm颠簸板(A,B)长度（300±2）mm300.0mm颠簸板A宽度（140±2）mm140.02mm颠簸板A弧度半径170mm半径170.0mm颠簸板A高度（15±1）mm15.04mm颠簸板A齿高度（2±0.2）mm2.00mm颠簸板A齿倒角半径0.5mm0.5mm颠簸板A凹槽宽（5±0.2）mm5.00mm颠簸板A齿轮分布角度（6±1）°6.0°颠簸板B宽度（50±1）mm49.96mm颠簸板B高度（12±1）mm,（3±0.5）mm12.00mm颠簸板B上表面前后倒角半径0.5mm0.5mm颠簸板B上表面折角（165±1）°165.2°速度4km/h，2km/h2.0km/h；4.1km/h |  |  |
| 290 | 箱包磁扣件粘扣件耐用性能试验机 | HY-558C | 角速度（600±10）°/min |  |  |
| 291 | 远红外放射率测定仪 | EMS-302M | 黑体板0.950±0.015 |  |  |
| 292 | 视野测试装置 | LFY-715 | 半圆弧弓半径300-340mm304 mm两孔之间度数经度：5°±2°；纬度：10°±2°经度：3.8°纬度：8.9°两孔之间度数经度：5°±2°；纬度：10°±2°经度：4.5°纬度：9.7°两孔之间度数经度：5°±2°；纬度：10°±2°经度：5.9°纬度：10.4°两孔之间度数经度：5°±2°；纬度：10°±2°经度：5.1°纬度：10.2°两孔之间度数经度：5°±2°；纬度：10°±2°经度：4.2°纬度：10.7° |  |  |
| 293 | 臭氧老化试验箱 | QL-150 | 高湿：相对湿度：85%；臭氧浓度：25pphm；仓温：40℃ 低湿：相对湿度：60%；臭氧浓度：450pphm；仓温：25℃ |  |  |
| 294 | 旅行箱行走性能试验机（传送带式） | HY-550 | 颠簸板沿传送带长度方向间距（455±2）mm455.0mm颠簸板沿传送带宽度方向间距（70±2）mm70.5mm颠簸板(A,B)长度（300±2）mm299.5mm颠簸板A宽度（140±2）mm139.5mm颠簸板A弧度半径170mm170.0mm颠簸板A高度（15±1）mm15.04mm颠簸板A齿高度（2±0.2）mm2.02mm颠簸板A齿倒角半径0.5mm0.50mm颠簸板A凹槽宽（5±0.2）mm5.04mm颠簸板A齿轮分布角度（6±1）°6.06°颠簸板B宽度（50±1）mm50.00mm颠簸板B高度（12±1）mm,（3±0.5）mm12.08mm;3.50mm颠簸板B上表面前后倒角半径0.5mm0.5mm颠簸板B上表面折角（165±1）°165.04°速度4km/h，2km/h4.03km/h;2.01km/h |  |  |
| 295 | 恒温摇床培养箱 | BSD-YX2600 | 温度24.0±1.0℃24.0℃振荡速率150±5 r/min150r/min |  |  |
| 296 | 羽绒蓬松度测试桶 |  | 桶高：60cm； 桶内径：24cm； 压盘直径：24cm； 压盘质量：68.4g |  |  |
| 297 | DIN耐磨试验机 | JK-6002-D | 辊筒直径：辊筒直径（150.0±0.2）mm， 500mm±10mm，以（40±1）r/min的速度旋转 辊筒旋转速度：40rpm±1rpm 夹持器夹持口直径：15.5mm～16.3mm 夹持器水平移动速度：4.20mm±0.04mm/辊筒旋转一周 夹持器旋转速度：辊筒旋转50r±1r 夹持器重力压力：10N±0.2N,5N±0.1N 磨耗行程：40m±0.2m(辊筒旋转圈数84圈±0.5圈),20m±0.1m(辊筒旋转圈数42圈±0.5圈) 夹持器倾角与位置：夹持器中心轴线与辊筒旋转方向垂线有3°倾角，夹持器中心轴线应位于辊筒水平轴正上方，偏差不大于±1mm |  |  |
| 298 | 烟熏色牢度测试仪 | RF1106 | 仓温58℃±2℃58.0℃样品架转速2r/min2r/min |  |  |
| 299 | 旋转式摩擦色牢度试验机 | GT-7034-RUB | 测试头面积：直径d=（25±1）mm 毛毡垫施加压力:（24.5±0.5）N，(7.1±0.2）N 运行转速率:（149±4.8）r/min2 |  |  |
| 300 | 邦迪斯门拒水性测试仪 | RF4468 | 1、滴水器到试样表面中心距离 1500mm；2、试样受淋面积 80cm²；3、杯中心与垂线角度 15°；4、杯排气孔直径 7±1mm；5、杯子刮水器力值 250cN；6、杯子刮水器转动频率 每分钟20次；7、杯子刮水器旋转角度 100°；8、刮板臂尺寸 长48mm，宽约5mm，沿长向顶部略呈弯曲（半径约630mm），弧形横截面半径约5mm；9、杯架旋转速度 6r/min；10、离心器速度700r/min；11、离心器启动到700r/min或从700r/min到静止时间 1-2s |  |  |
| 301 | 压缩袜压缩性能试验仪 | LFY-705 | 拉伸速度200mm/min,精度：±1%测量值：+0.2%传感器量程0～20kg,精度：±1%在校准点为4kgf时，有示值误差最大值：-0.9%拉伸位移精度：±1mm相对误差最大值：+0.1% |  |  |
| 302 | 织物钻绒性能测试仪 | YG(B)819M | 驱动轮转速135r/min135r/min两夹具间距离（44±1）mm43.88mm |  |  |
| 303 | 干燥速率测试仪 | RF4008HP | 发热板可控制的温度范围（25.0-45.0）℃±1℃（25.0-45.0）℃内最大示值误差：-0.3℃风速（0.5-3.5）m/s±0.5m/s左：1.53 m/s；中：1.56m/s；右：1.61m/s风速均匀性 左右两侧风速差＜0.5m/s左：1.53 m/s；右：1.61m/s滴水范围和精度（0.05-1）mL±0.003mL0.21ml（0.20ml）风速计0.5m/s-5m/s±0.5m/s左：1.53 m/s；中：1.56m/s；右：1.61m/s红外温度传感器可测量范围（15.0-50.0）℃±1℃37.2℃ |  |  |
| 304 | 厨用手套隔热测试仪 | YG(B)616S | 温度最高可达210℃，允差±2%150℃、180℃、210℃误差分别为0.4℃、0.2℃、0.5℃，下板误差分别为0.1℃、0.3℃、0.3℃重锤1kg1007.12g时间30s、60s、90s、120s、150s、180s30.0s、60.0s、90.0s、120.0s、150s.0、180s.0 |  |  |
| 305 | 掉毛测试仪 | YG(B)526 | 剥离速度1cm/s-5cm/s可调符合要求剥离角度30°-60°可调符合要求时间60s60.08s重锤1kg996.6g |  |  |
| 306 | 测力计 | DS2-200N | 力值最大允许误差 1%（0-200）N范围内，相对误差最大值：+0.2% |  |  |
| 307 | 带类产品弯折力测试装置 | HY-726B-1 | 力值示值误差：（4N、8N、12N、16N、20N）±1.0% 压头直径：10mm±0.1mm 弯曲块高度：30mm±1mm |  |  |
| 308 | 吸收速度测定仪 | ZZ-XSY-1 | 标准测试模块：尺寸：（76±1）mm×（80±1）mm,质量: （127.0±2.5）g； 弧形试样座：长：（230±1）mm，宽：（80±1）mm； 加液体积：（5.0±0.1）mL,放液速度≤3s； 计时器：精度0.01s |  |  |
| 309 | 球形耐破度测定仪 | ZB-QNPY30 | 夹持同心环内径（89±0.2）mm88.84mm同心环夹持面宽度≥12.5mm13.74mm同心环夹持面涂料厚度：1.5～2mm厚度1.76mm穿透球直径：（16±0.05）mm直径15.98mm穿透速率（125±5）mm/min125.3mm/min测力系统精度：0.5级，量程:0.01～50N力值示值误差0.1% |  |  |
| 310 | 掉粉率测定仪 | SP-01 | 往复频率(180±10 )次/min181次/min摆动距离(100±5)mm100.21mm |  |  |
| 311 | 雨伞雨淋试验机 | CX-6502 | 22G不锈钢针头 外径：（0.698-0.730）mm，内径：（0.390-0.522）mm 针孔间距：（50±5）mmx（50±5）mm 雨量器距转动装置轴心距离：（200±10）mm 雨量器转速：（5.00±0.25）r/min 降水量：（1.8±0.2）mm/min、（4.4±0.2）mm/min 雨伞转动速度：（5±0.25）r/min 计时器：2min 雨淋喷头喷水量：(3.6±0.5)L/min |  |  |
| 312 | 雨伞抗风强度试验机 | CX-6503 | 风速：10m/s、15m/s 风速仪：0.3m/s～45m/s 秒表：最小分度值0.1s 叶轮直径：1000mm 叶片安装角度：60° |  |  |
| 313 | 雨伞自动开合试验机 | CX-6506 | 摁扣行程：20mm 计数装置：计数准确 测力装置：100N±1.0% |  |  |
| 314 | 摩擦系数仪 | FYZ01 | 运行速度（100±10）mm/min测力系统的总误差±2%测力系统的弹性系数（2±1）N/cm |  |  |
| 315 | TABER耐磨试验机 | LC-5155 | 转速60±5r/min，72±2r/min负荷250g，500g，1000g两磨轮内侧之间的距离52.4±1.0mm磨轮主轴中心偏离转动台中心轴距离19.05±0.3真空喷嘴的两个孔的垂直距离76±1mm凸轮内侧到样品夹持器之间的距离38.9±0.5mm耐磨枢轴点中心到样品夹持器顶部的垂直距离约25mm |  |  |
| 316 | 卫生棉条吸收量测试仪 | GTTC-Syngina | 流速:（50±2）mL/h 标识线间距离:（127±2）mm 水浴锅水温控制:（27±1）℃ |  |  |
| 317 | 柔软度测试仪 | Handle-O-Meter | 狭缝宽度（5.00±0.05）mm狭缝平行度≤0.05 mm测头平均行进速度（1.20±0.24） mm/s测头总行程（12.0±0.5） mm试样压入深度（8.0+0.5） mm压力（50±5） mN |  |  |
| 318 | 羽绒粉尘测试仪 | LBX-2000 | 风速：9.26 m/s 下出尘丝网：0.065mm 上滤尘丝网：0.043mm |  |  |
| 319 | 软泡反复压陷疲劳试验 | PMPL-2000A | 曲柄相对运动频率：（70±5）次/min 压头施加最大压力：（750±20）N 压头直径：（750±20）N 底部倒圆直径：（25±1）mm |  |  |
| 320 | 学步带承载冲击试验机 | HY-552C | 振幅：100mm±2mm，30mm±2mm 振动频率：120次±5次 速度：120次/分钟±5次/分钟 负重物重量：15kg±0.1kg |  |  |
| 321 | 压缩变形器 |  | 上夹板与中夹板间距：(6.25±0.5)mm 下夹板与中夹板间距：(6.25±0.5)mm |  |  |
| 322 | 呼吸阀气密性检测仪 | SC-RT-1704 | 定容腔容积：150±ml； 微压计量程：0-2000Pa，精度为1Pa； 流量计量程：0-1000ml/min，精度为3%； 计时器精度：0.1s 真空泵抽气速率：2L/min |  |  |
| 323 | 口罩压力差测试仪 | GTTC-YLC-01 | 王博要求换机重新校准新机： 1-1测试口罩试验口直径：25mm 1-2折算测试口罩试验口面积：4.9cm² 1-3压力传感器：0Pa，100Pa，200Pa，400Pa，500Pa， 800Pa，1000Pa 1-4流量：8L/min |  |  |
| 324 | 镜片耐磨试验仪 | FLR-Y15 | 总负荷：750g 往复速率：100次/min |  |  |
| 325 | 阻燃性能测试仪 | FLR-Y02 | 钢棒直径：6mm 钢棒长度：100mm 计时器：5±0.5s |  |  |
| 326 | 落球冲击测试仪 | FLR-Y05 | 钢球：直径16mm，质量16±0.1g 钢球：直径22mm，质量45±0.1g 钢球：直径25mm，质量62±0.1g 钢管高度：1270+30mm 镜片支架内径：25mm 镜片支架外径：32mm |  |  |
| 327 | 眼镜架拉力试验机 | FLR-Y07 | 拉力值：20±0.2 40±0.4 60±0.6 80±0.8 98±0.98 |  |  |
| 328 | 鼻梁变形测试仪 | FLR-Y03 | 环形夹具直径：25±2mm 加压杆直径：10±1mm 计时器：5s |  |  |
| 329 | 耐疲劳度测试仪 | FLR-Y04C | 鼻梁支撑：10±1mm 刚性金属簧片厚：1±0.5mm 万向节头向下长度：30±0.5mm 万向节头向外长度：60±1.0mm 万向节头向上长度：30±0.5mm 频率：40周/min |  |  |
| 330 | 镜架镀层结合力试验机 | FLR-Y12 | 弯曲模具弯曲角度：120°±2° 压模弯曲圆角半径：15±1mm |  |  |
| 331 | 抗汗腐蚀试验箱 | FLR-Y08A | 温度：55℃±2℃ |  |  |
| 332 | 雾度计 | CS-700 | 雾度零点：≤0.1 雾度零点漂移：≤0.2 透光率示值误差：±2.0% 雾度示值测量：±5% 雾度重复性：≤0.20 |  |  |
| 333 | 测厚仪 | LT-6 | 按JJF 1255-2010厚度表校准规范 |  |  |
| 334 | 抗高速粒子冲击性能装置 | YT-320 | 参照原来6月预出那份 |  |  |
| 335 | 落砂测试机 | YT-555 | 镜片转速：5r/min |  |  |
| 336 | 眼镜产品透射比标准测量装置 | NIM-2 | 按JJF 1106-2003 眼镜产品透射比测量装置校准规范 |  |  |
| 337 | 拉力计 | ELK-30N | 拉方向：示值允差±1，重复性允差1.0 压方向：示值允差±1，重复性允差1.0 |  |  |
| 338 | 矢高测量仪 | LT-8 | 按JJF(GZJL)219-2016几何量计件与测量设备校准规范 |  |  |
| 339 | 紫外线测试机（抗紫外线老化测试） | YT-820 | A.200nm处光谱透射比不小于30% B.UV-B滤光片截止小于270nm波长的光透过，高压氙灯稳定电流25.0±0.2A |  |  |
| 340 | 偏振轴位测试仪 | FLR-Y01 | 按JIF（闽）1066-2014偏光测试仪校准规范 |  |  |
| 341 | 眼杯抗压强度 | FLR-31 | 测试压力：588±5N 压缩盘中心孔与压缩头的直径：30±2mm |  |  |
|  | 合计 |  |  | 元 |  |
| 上述设备可校准数量 |  |  | 台 |  |  |
| 上述设备不可校准数量 |  |  | 台 |  |  |
| 折扣率 （ %）： |  |  |  |  |  |
| 带CNAS标志证书数： |  |  |  |  |  |
| 带CNAS标志证书数占总数百分比： |  |  |  |  |  |

说明：1、上述清单仅列出广纺院主要检测设备，并非包括本项目所需计量的全部设备，采购人可以根据实际情况及实际需求，有权随时调整需要计量的设备品种、数量和计量项目。

2、★证书是否带CNAS标志应按CNAS能力表如实填写，评审小组如在中国合格评定国家认可委员会网站“https://www.cnas.org.cn/”抽查发现响应人没有相应能力的，将取消响应人参与竞选采购资格。

三、报价要求

3.1本项目采用折扣率报价方式，响应人按用户需求书中《广纺院主要设备清单》逐项列出设备的标准收费价格，所有费用均以人民币报价，单位为元，最终给出标准收费价格的折扣率（以下简称“折扣率”）为竞选报价。响应人计量服务实际结算金额为：标准收费价格×折扣率。如响应供应商没有采用折扣率方式报价，刚视为无效响应。

3.2  本项目不接受折扣率大于或等于100%的响应报价，也不接受零或负数的响应报价。

3.3折扣率不是唯一的或不是固定不变的响应文件将被作为无效响应而予以拒绝。响应人所报的“折扣率”在响应有效期及合同执行期间是固定不变的，响应人不得以任何理由予以变更。

四、服务要求

4.1、响应人按照采购人提供的检测设备计量要求，根据所对应的国家计量检定规程、国家校准规范等技术文件按采购人计划要求组织开展对设备的计量服务（包含校准、检测），使检测设备的量值能溯源到SI单位或国家计量基准，并出具符合相关规定的检测证书。

2、对于没有国家检定规程与校准规范的设备响应人在征得采购人同意后可按设备参数分别出具校准证书或出检测证书，但校准、检测项目必须包含在CNAS相应证书附表内。

五、服务方式

5.1、响应人到采购人单位工作场所进行现场计量服务；

5.2、响应人将采购人仪器设备取回响应人实验室进行校准服务；

5.3、采购人将仪器设备送到响应人实验室进行校准服务；

六、时限要求：

中选响应人应在合同执行期间，根据采购人的设备计量计划 合理安排好计量服务工作，与采购人沟通一致后进行计量服务，并确保在采购人设备计量期限到期前收到计量证书（首次计量不满足要求的情况除外）。

6.1 现场检测，中选响应人应在检测完毕后五个工作日内出具证书；

6.2 对采购人送检的设备，正常情况下（标准器外送或其他特殊情况除外），中选响应人应在五个工作日内完成检测工作并出具相应证书；

6.3检测中发现不合格的设备，需调修后才能检测的，中选响应人应知会采购人并征得同意后方可进行调修。

七、验收标准及方式

7.1 验收标准：依据国家相关检定规程、校准规范；以及依据仪器的技术说明书的技术要求。

7.2 验收方式

7.2.1 送检设备：采购人接收设备时要检查设备外观是否完好，性能是否正常，如有问题应及时联系中选供应商报告情况；

7.2.2 证书：采购人对已完检的设备及证书按验收标准进行验收，并在委托单上签名确认，采购人指派的代表的确认视为采购人认可。

八、中选供应商责任及义务

8.1、中选供应商对下列情况承担赔偿责任，具体赔偿金额由相方协商解决。

8.1.1因中选供应商计量过程中的操作失误而导致设备损坏的；

8.1.2、中选供应商将采购人仪器设备取回中选供应商实验室，因在运输过程中的失误而导致仪器设备损坏的；

8.1.3、中选供应商以邮寄方式把采购人仪器设备送到中选供应商实验室（或分包实验室），因邮寄导致设备损坏的；

8.1.4、因中选供应商原因造成校准证书校准日期与上一次校准有效期不能有效衔接，给采购人造成实际经济损失的（如设备量值因不在溯源有效期内而无法开展检测业务）。

8.2中选供应商对下列情况承担安全责任

8.2.1、采购人将需要计量的设备移交给中选供应商之后，到中选供应商完成计量服务归还采购人单位之前，以及在采购人单位现场开展计量服务期间，中选供应商有义务做好设备的安全检查与风险控制，在此过程中发生的任何安全事故由中选供应商承担。

8.2.2、中选供应商在开展计量服务之前，若需要采购人提供安全风险控制措施方面的技术支持，需提前通知采购人，双方在充分沟通协商并确认后实施。

8.3在实施计量服务业务过程中，若需要响应人提供车辆运送人员及设备，免收响应人交通运输费用。

九、付款方式

9.1 中选供应商计量服务实际结算金额为：中选供应商标准收费价格×折扣率

9.2 每次检测完毕，中选供应商向采购人出具详细收费清单，按上述方法计算实际每次计量应付的费用，发采购人确认。

9.3 结算方式为：季度结算，采购人确定中选供应商计量费用后，通知中选供应商开具相应的增值税专用发票，收到发票后采购人通过支票、银行转帐等方式缴纳计量费用。

第三章 评审方式及程序

一、评审方式

（一）本次采购由广州检验检测认证集团有限公司广纺院项目采购评审小组进行评审。

（二）本次评审采用综合评分法。评审以采购文件规定的条件为依据。评分比重如下：

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 45 | 20 | 35 | 100 |

二、评审程序

（一）响应文件资格性、符合性审查

1. 项目采购评审小组将根据评审细则的规定，对各响应文件进行资格性审查和符合性审查。

2.响应文件出现下列情况之一时将被认定为无效响应：

（1）响应人不具备采购文件中规定资格要求的；

（2）响应报价不是唯一，高于采购人需求规定的最高限价或低于成本价响应且未能提供相关证明材料的；

（3）响应文件未按采购文件的要求盖章及由法定代表人(或法定代表人委托的代理人)的印鉴或签名的；

（4）响应文件没有提供有效的法定代表人证明及授权书；

（5）评审期间，响应人没有按评审小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的；

（6）经评审小组认定响应文件提供虚假材料的；

（7）响应人以他人的名义响应、串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式的；

（8）响应人对采购人、评审小组及其工作人员施加影响，有碍评审公平、公正的；

（9）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（10）出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

（二）响应文件的澄清

1.对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，项目采购评审小组可以书面形式要求响应人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.除上述规定的情形之外，项目采购评审小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

附表               资格性、符合性审查表

| 评审内容 | 响应人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应人A | 响应人B | 响应人C |
| 具备采购文件中规定响应人资格要求 |  |  |  |
| 响应价格唯一，不高于采购人需求规定的最高限价或低于成本价，且能提供相关证明材料的 |  |  |  |
| 符合采购文件的签署、盖章要求 |  |  |  |
| 按采购文件要求提供法定代表人证明及授权书 |  |  |  |
| 符合采购文件响应有效期要求的 |  |  |  |
| 未发现无效响应的其他情形的（见注1） |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

注1：无效响应的其他情形

（1）评审期间，响应人没有按评审小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的；

（2）经评审小组认定响应文件提供虚假材料的；

（3）响应人以他人的名义响应、串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式的；

（4）响应人对采购人、评审小组及其工作人员施加影响，有碍评审公平、公正的；

（5）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（6）出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

2、未通过资格性、符合性审查的响应人，不进入技术、商务及价格评审。

（三）比较与评价

由评委对所有有效响应文件的技术、商务部分进行审核和分析，填写《竞选采购项目评分表》。评审内容见下表。

1、技术部分评价（45分）

技术部分评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 “[ ”和“]”的数值表示包含在所在区间内，“（”和“）”表示不包含所在区间内） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户需求响应程度 | 10 | 根据响应人对用户需求的响应情况进行横向比较： 对比为优的，得(7-10]分； 对比为良的，得(3-7]分； 对比为一般的，得[0-3]分。 |
| 2 | 根据采购人的服务要求、服务方式、时限要求提供完整的服方案 | 20 | 根据响应人的服务方案进行横向综合比较： 服务方案详细具体，可行性高，综合评价优的得（13-20]分； 服务方案较为具体，可行性一般，综合评价良得(7-13]分； 服务方案不够具体，可行性不强，综合评价一般的得[0-7]分。 |
| 3 | 带CNAS标志证书占比 | 10 | 根据响应人报价中带CNAS标志证书数量进行横向综合比较： 带CNAS标志证书数占总数百分比排名第一：10分 带CNAS标志证书数占总数百分比排名第二：8分 带CNAS标志证书数占总数百分比排名第三：6分 其他排名：4分 |
| 4 | 服务承诺与措施 | 5 | 详细具体，可行性高，综合评价优(4-5]分 较为具体，可行性一般，综合评价良(2-4]分 不够具体，可行性不强，综合评价一般[0-2]分 |
| 合计 |  | 45分 |  |

2、商务部分评分

商务部分评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 “[ ”和“]”的数值表示包含在所在区间内，“（”和“）”表示不包含所在区间内） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人综合实力 | 12 | 综合比较所有响应人的组织架构、业务水平、服务效率、服务质量、业内口碑、履约能力、企业信誉等： 优（8-12]分；良 (4-8]分；一般 [0-4]分。 |
| 2 | 2017年至今同类项目业绩 | 5 | 每提供同类项目合同一份得1分，最高分为5分。 （提供合同复印件作为同类业绩评价证明资料，提供的合同是完整的，不能有涂改，否则视为无效。） |
| 3 | 管理体系认证 | 3 | 响应人具有质量管理认证证书、环境管理认证证书、职业健康安全管理认证证书，每提供一证得1分，最高得3分，无或其他得0分。 备注：提供认证证书复印件和 |
| 合计 |  |  | 20分 |

3.价格评价：

（1）响应报价的确定：经响应文件初审进行必要的价格更正及按上述条款的原则校核修正后的价格为响应报价。

（2）计算价格评分：各有效响应供应商的响应报价中，取最低者作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分＝（基准价÷响应报价）×价格权重×100。（精确到小数点后2位）

（四）评分的计算

1. 技术评分： 将各个评委的技术评分汇总，进行算术平均，得出该响应人的技术评分（按四舍五入原则精确到小数点后2位）。

2. 商务评分：将各个评委的商务评分汇总，进行算术平均，得出该响应人的商务评分（按四舍五入原则精确到小数点后2位）。

3.综合评分

3.1综合评分=技术得分+商务得分+价格得分。

3.2各项得分按四舍五入原则精确到小数点后2位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；综合评分相同，且响应价格相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且响应报价和技术评分均相同的，名次由评审小组抽签决定。

（五）确定中选供应商

评审小组根据上述排列确定第一名、第二名为中选供应商。

第四章  响应文件格式

一、说明：响应文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。

项目名称：广州检验检测认证集团有限公司广纺院设备计量服务项目

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖公章） |  | ◆响应函（格式1） |  |  |  |  |
|  |  | ◆有效的营业执照副本（三证合一）或事业单位法人证书复印件 |  |  |  |  |
|  |  | ◆响应人资格声明函及附件（格式2） |  |  |  |  |
|  |  | ◆法定代表人证明及授权书（格式3） |  |  |  |  |
|  |  | 响应人CNAS 认可证书复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 响应人CMA证书复印件 |  |  |  |  |
| 响应人应提 交的报价及服务方案（加盖公章） |  | ◆《广纺院主要设备清单》分项报价（格式4） |  |  |  |  |
|  |  | ◆用户需求条款响应一览表（格式5） |  |  |  |  |
|  |  | 计量服务方案 |  |  |  |  |
|  |  | 响应人认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 响应人应提交的商务文件（加盖公章） |  | ◆响应人基本情况表（格式6） |  |  |  |  |
|  |  | ◆2017年至今同类项目业绩情况一览表（格式7） |  |  |  |  |
|  |  | 管理体系认证证书 |  |  |  |  |
|  |  | 响应人认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |  |

注：（1）带“◆”文件为必须提供的文件；

（2）上述文件如为复印件的，必须加盖响应人公章；

（3）响应人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

（4）响应人请按照上述顺序编好页码

二、响应文件格式参考

响应文件包装封面参考

响 应 文 件 口 响应函 口 正本 口 副本 项目名称：广州检验检测认证集团有限公司广纺院设备计量服务项目邀请竞选采购 响应人名称： 响应人地址： (年月日时分)之前不得启封

格式1：响应函

致: 广州检验检测认证集团有限公司广纺院

根据你方        项目的采购文件要求，现正式授权 （被授权人职务及名称） 以响应人 （响应人单位名称） 的名义全权代表我方参加响应上述项目。

现依照你方采购文件要求，提交响应文件正本一份（内装纸质响应文件1份），副本 两 份。我方在此声明并同意：

- 我方决定参加响应，响应报价为：

| 项目名称 | 按响应人收费项目标准收费价格 折扣率 | 有效期 |
| --- | --- | --- |
| 广州检验检测认证集团有限公司广纺院设备计量服务 | % | 自合同签订之日起1年 |

- 我方愿意遵守采购文件的各项规定，供应符合采购文件中所指定的（项目名称），按采购文件的要求提供报价。

- 我方同意本响应文件自本项目公告之日起90天内有效。如果我方的响应被接受，则直至合同生效时止，本响应始终有效。

- 我方已经详细地阅读了全部采购文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

- 我方完全接受本采购文件中关于响应的规定，并同意放弃对这规定提出异议和质疑的权利。

- 我方同意提供采购文件要求的有关响应的其它资料。

- 我方承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全理解，项目采购评审小组并无义务必须接受最低报价的响应或其它任何响应。

所有与本响应有关的函件请按下列联系方式发送:

地    址：                      .  邮政编码：                     .

电    话：          .  传    真：                     .

响应人全称（加盖公章）:

法定代表人或其响应人授权代表(签字)：

日    期：     年   月   日

备注：

  - 温馨提示：

  - 响应报价的小数点后保留两位有效数。

  - 此表为采购文件的组成部分，须附在正、副本的响应文件中。

  - 此表内响应报价为最终价，除采购文件另有规定外，响应信封或响应文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效响应。

  - 本项目不接受有选择性的响应报价。

格式2：响应人资格声明函

广州检验检测认证集团有限公司：

关于贵公司　 　年　　月　　日发布（项目名称）项目（项目编号：）的采购公告，本公司（企业）愿意参加，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

响应人名称（单位盖公章）：

法定代表人或竞选人授权代表（签名或盖章）：

日期：

格式3：法定代表人证明及授权书

致: 广州检验检测认证集团有限公司

本授权证明：（法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（响应人名称）的法定代表人，现任（法定代表人职务）。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在（项目名称）的响应（项目编号为：                  ）及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

响应人全称（加盖公章）：                     地       址：

法定代表人（签字）：                         被授权人(响应人授权代表)（签字）：

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

格式4：《广纺院主要设备清单》分项报价

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 标准收费价格 （元/台） | 证书是否带CNAS标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AKRON耐磨试验机 | GT-7012-A | … | 是 |  |
| 2 | BALLY皮革动态防水试验机 | GT-7071-DW | … | 否 |  |
|  | … | … | … | … |  |
|  | … | … | … | … |  |
|  | … | … | … | … |  |
|  | … | … | … | … |  |
|  | … | … | … | … |  |
| 折扣率 （ %）： |  |  |  |  |  |  |  | … |
| 带CNAS标志证书数： |  |  |  |  |  |  |  | … |
| 带CNAS标志证书数占总数百分比： |  |  |  |  |  |  |  | … |

响应人名称（单位盖公章）：

法定代表人或竞选人授权代表（签名或盖章）：

日期：

备注：

1.收费报价的小数点后保留两位有效数。

2.此表为响应文件的组成部分，须附在正、副本的响应文件中。

3.本项目不接受有选择性的响应报价。

格式5：用户需求条款（用户需求书四至九条）响应一览表

| 序号 | 采购文件条款描述 | 响应人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、服务要求 |  |  |  |
|  | 响应人按照采购人提供的检测设备计量要求，根据所对应的国家计量检定规程、国家校准规范等技术文件按采购人计划要求组织开展对设备的计量服务（包含检定、校准、检测），使检测设备的量值能溯源到SI单位或国家计量基准，并出具符合相关规定的检测证书。 |  |  |
|  | ……（响应人按上述示例自行补充完整，并逐条响应） |  |  |
| 二、服务方式 |  |  |  |
|  | 响应人到采购人单位工作场所进行现场计量服务； |  |  |
|  | ……（响应人按上述示例自行补充完整，并逐条响应） |  |  |

说明：响应人必须对应采购文件的用户需求书四至九条条款逐条应答并按要求填写上表。

响应人名称（单位盖公章）：

法定代表人或竞选人授权代表（签名或盖章）：

日期：

格式6：响应人基本情况表

公司基本情况

公司名称：  电话号码：

地    址：  传    真：

注册资金：  经济性质：

营业执照号：

公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

响应人获得国家有关部门颁发的资质证明：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

响应人名称（单位盖公章）：

法定代表人或竞选人授权代表（签名或盖章）：

日期：

格式7：2018年至今同类项目业绩情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 签约时间 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

响应人名称（单位盖公章）：

法定代表人或竞选人授权代表（签名或盖章）：

日期：